10WSzKzP SPZOZ 						 Bydgoszcz dnia: 2022-06-22

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 5179/22

Sprawa nr: 77/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa wieży endoskopowej” – znak sprawy 77/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Pytanie do punktu 1 Czy Zamawiający dopuści procesor z możliwością wyboru standardu obrazowanie spośród: HDTV1080p, SXGA, SDTV? Obrazowanie w jakości HDTV1080p (progresywne) jest lepsze niż HDTV1080i (interpolowane). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 3 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu analogowego wyjścia HDTV1080: RGB ? Technologia ta nie jest już wykorzystywana, a jest charakterystyczna tylko dla jednego producenta sprzętu endoskopowego. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i oświadcza iż będzie korzystał z analogowego wyjścia HDTV1080: RGB Pytanie do punktu 5 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wejścia HDTV: HD- SDI w procesorze? Wymóg ten spełnia wyspecyfikowany monitor. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i oświadcza iż będzie korzystał z wejścia HDTV: HD- SDI w procesorze Pytanie do punktu 6 Czy Zamawiający dopuści procesor z wyjściami komunikacyjnymi Ethernet/DICOM jako standard obecnie stosowany w medycynie do zapisu badań endoskopowych, bez wyjścia Firewire? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i oświadcza iż będzie korzystał z wyjścia Firewire Pytanie do punktu 7, 8 i 9 Czy Zamawiający dopuści procesor z menu dla użytkownika w języku polskim, reszta menu bez znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż), znaki te są obsługiwane w systemie archiwizacji badań DICOM oraz obsłudze polskich nazwisk listy pacjentów - WORKLIST? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 19 Czy Zamawiający dopuści procesor obrazu z dwoma przyciskami programowalnymi na panelu przednim procesora, oraz dedykowaną klawiaturą funkcyjną z przypisanym wszystkimi funkcjami procesora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 20 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu kompatybilności z posiadanymi przez pracownię endoskopami EXERA, ponieważ celem przetargu publicznego jest wyłonienie najlepszej oferty od kilku oferentów, a taki zapis uniemożliwia złożenie oferty innym firmom w przetargu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie zmieni faktu posiadania endoskopów EXERA i chęci korzystania z nich w oparciu o nową wieżę endoskopową. Pytanie do punktu 21 Czy Zamawiający dopuści współpracę z posiadanym przez pracownię systemem Endobase, w niepełnym zakresie funkcjonalności, nie wpływającym na archiwizację badań i zdjęć z przeprowadzonych procedur? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Źródło Światła Pytanie do punktu 22 Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED min. 1400lm (8-10 lat pracy), charakteryzujące się lepszymi parametrami? Lampy LED, świecą wielokrotnie dłużej niż lampy Xenonowej i umożliwiają stosowanie większej liczby barwienia światłem, co wpływa znacząco na obniżenie kosztów eksploatacji ale przede wszystkim podnosi poziom diagnostyki. Ksenon 300W jest w obecnych czasach przestarzałym rozwiązaniem. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ. Pytanie do punktu 24 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zapasowej żarówki halogenowej, na rzecz źródła światła składającego się z zasilanych niezależnie 4 diod LED? Producent nie przewiduje jednoczesnej awarii wszystkich 4 diod, dlatego funkcję zapasowej żarówki pełnią pozostałe działające diody. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 26 Czy Zamawiający dopuści ręczną regulacja mocy światła +/- 10 stopni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 29 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu kompatybilności z posiadanymi przez pracownię endoskopami EXERA, ponieważ celem przetargu publicznego jest wyłonienie najlepszej oferty od kilku oferentów, a taki zapis uniemożliwia złożenie oferty innym firmom w przetargu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie zmieni faktu posiadania endoskopów EXERA i chęci korzystania z nich w oparciu o nową wieżę endoskopową. Dotyczy wideogastroskopu Pytanie do punktu 50 Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o średnicy całej sondy endoskopowej 10,8 mm oraz o grubości końcówki 10,5 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 51 Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o średnicy kanału roboczego 3,8mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 57 Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o długości 1100 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Dotyczy videokolonoskopu Pytanie do punktu 62 Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o lepszym parametrze czyli o średnicy całej sondy endoskopowej 12,0 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 63 Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o lepszym parametrze czyli o średnicy grubości sondy endoskopowej 12,0 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 64 Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o średnicy kanału roboczego 3,8mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 73 Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o długości 1690 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 75 Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu, ponieważ w zestawie nie został wyspecyfikowany system do pozycjonowania ułożenia endoskopu i w związku z tym ta funkcja i tak nie będzie wykorzystywana. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy swz. Dotyczy wideokolonoskopu Pytanie do punktu 79 Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o lepszym parametrze czyli o średnicy całej sondy endoskopowej 12,0 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 80 Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o lepszym parametrze czyli o średnicy grubości sondy endoskopowej 12,0 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 81 Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o średnicy kanału roboczego 3,8mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 84 Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o lepszym parametrze czyli o polu widzenia 170° ? Kąt ten znacząco eliminuje możliwość pominięcia polipów, zawłaszcza za fałdami jelita, co podnosi możliwości diagnostyczne aparatu. Kąt ten jest wymagany przy poprzednim kolonoskopie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 88 Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o długości 1690 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Dotyczy systemu insuflacji Pytanie do punktu 92 Czy Zamawiający dopuści insuflator o kompaktowym rozmiarze umożliwiającym ustawienie go na wózku endoskopowym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 94 Czy Zamawiający dopuści insuflator o lepszym parametrze, czyli o precyzyjnej regulacji czasu przepływu gazy? W insuflatorze, który chcemy zaproponować to operator decyduje o długości podawania gazu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ Pytanie do punktu 95 Czy Zamawiający dopuści insuflator z butelką woda-gaz kompatybilną z oferowanym procesorem oraz endoskopami, która umożliwia insuflację CO2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a szczególności kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami EXERA Pytanie do punktu 96 Czy Zamawiający dopuści insuflator z zaworem woda-powietrze ( 4 szt.) kompatybilne z oferowanymi endoskopami, które umożliwia sterowanie pompą CO2 oraz przeciwdziałające wydostawaniu się CO2 do powietrza? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

PYTANIE NR 2: MONITOR Dot. pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści jasność 500 cd/m2, jako lepszy parametr? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dot. pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści monitor z wejściami sygnału 4K: 12G-SDI x 1, Display Port x 1, HDMI x 1? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwagi na przewidywane podłączanie dwóch urządzeń z wejściami/wyjściami o parametrach 4K Dot. pkt. 40 i 41 Czy Zamawiający dopuści monitor z wyjściami sygnału 4K: 12G-SDI x 1, Display Port x 1, HDMI x 1? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwagi na przewidywane podłączanie dwóch urządzeń z wejściami/wyjściami o parametrach 4K

PYTANIE NR 3:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 7 - Specyfikacji technicznej, Wideogastroskop zabiegowy HDTV – 3 sztuki pkt 52

Czy Zamawiający w tym miejscu dopuści zapis: „Głębia ostrości 2-100 mm”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 7 - Specyfikacji technicznej, pkt 65

Czy Zamawiający w tym miejscu dopuści zapis: „Głębia ostrości 2-100 mm”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 7 - Specyfikacji technicznej, pkt 75

Czy Zamawiający w tym punkcie dopuści wysokiej klasy endoskop bez cewek magnetycznych?

Dopuszczenie takiego rozwiązania wpłynie korzystnie na wartość końcową oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. załącznika nr 7 - Specyfikacji technicznej; Inne wymagania lp.97

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji lub z rokiem produkcji min. 2021? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dot. załącznika nr 7 - Specyfikacji technicznej; Warunki gwarancji lp.105

Prosimy o doprecyzowanie – czy należy podać koszt pełnej obsługi serwisowej czy jedynie potwierdzić, że jest zawarty w cenie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Należy potwierdzić, iż koszt pełnej obsługi serwisowej jest zawarty w cenie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 7 - Specyfikacji technicznej, Warunki gwarancji pkt 108 i 109

Czy Zamawiający w przypadku dostarczenia na czas naprawy urządzenie zastępcze zrezygnuje z tego zapisu? Dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy powoduje zachowanie ciągłości pracy pracowni endoskopowej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy swz.

Pytanie 7

Dot. załącznika nr 7 - Specyfikacji technicznej; Warunki gwarancji lp.108, 109

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy bez użycia części do 5 dni roboczych, a z użyciem części 15 dni roboczych licząc od momentu podjęcia naprawy? Ze względu na fakt, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny sprzęt endoskopowy naprawa w wymaganym tak krótkim czasie nie jest możliwa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy swz.

Pytanie 8

Dotyczy załącznik nr 7 - Specyfikacji technicznej, Warunki gwarancji pkt 113

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy swz.

Pytanie 9

Dotyczy załącznik nr 7 - Specyfikacji technicznej, Warunki gwarancji pkt 115

Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie zapis :

„Dostępność części zamiennych przez okres 8 lat od momentu dostarczenia”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy swz.

Pytanie 10

Dot. projektu umowy par. 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia sprzętu bez wad i usterek do 10 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie 11

Dot. projektu umowy par. 8 ust. 1 pkt. 3)

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kary umownej w przypadku dostawy sprzętu zastępczego? Pragniemy zaznaczyć, że sprzęt zastępczy dostarczony Zamawiającemu będzie najwyższej jakości i nie spowoduje przestoju w wykonywaniu zabiegów, a tym samym Zamawiający nie poniesie strat.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy swz.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-06-22