Bydgoszcz dnia: 2022-06-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 75/2022

Pismo: 5215/222

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa myjni dezynfektora przelotowego oraz sterylizatora plazmowego” – znak sprawy 75/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 - dotyczy zadania nr 2 pkt. 3, 7 i 26 Zamawiający w pkt. 3 określa minimalne wartości dla wymiarów komory, której głębokość to min. 730 mm., a w pkt. 26 wymaga aby maksymalna głębokość urządzenia nie była większa niż 110 cm. Jednocześnie w pkt. 7 Zamawiający wprowadził kryterium jakościowe o możliwości sterylizacji przewodów w wykonaniu ze stali nierdzewnej (sztywnych lub półelastycznych) 1? ×1 000mm. Wymogi z pkt 3 i 26 wykluczają się z wymogami postawionymi w pkt. 7 ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia sterylizacji przewodów sztywnych wykonanych ze stali nierdzewnej o długości 1000 mm w komorze o głębokości min 730 mm przy maksymalnej głębokości urządzenia 110 cm Prosimy zatem o zmianę wymogu w pkt. 7 kryteriów jakościowych na "Możliwość sterylizacji przewodów wykonanych ze stali nierdzewnej (sztywnych lub półelastycznych) w ilości min. 10 sztuk o średnicy 1? mm x 500 mm." Wymiary takie odzwierciedlają rzeczywiste długości sztywnych narzędzi kanałowych, a w jednym cyklu sterylizuje się zazwyczaj więcej niż jedno narzędzie. W związku z tym renomowani producenci określają maksymalne ilości narzędzi o rzeczywistych wymiarach jakie mogą być sterylizowane w jednym cyklu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - dotyczy zadania nr 2 pkt. 6 Zamawiający w pkt. 6 wprowadził kolejne kryterium jakościowe punktujące zdolność sterylizacji przewodów elastycznych o średnicy 1mm × 12 000mm. Spełnienie tego wymogu oceniane jest na 10 pkt. Brak spełnienia tego wymogu 0 pkt. Takie kryterium jakościowe nie odnosi się do realnych wymiarów narzędzi, jak również nie występują testy typu HELIX PCD o takiej średnicy i długości, które mogłyby wykazać zdolność penetracji i sterylizacji przewodów elastycznych o średnicy 1? mm x 12 000mm. Prosimy zatem o zmianę wymogu w pkt. 6 na "Możliwość sterylizacji przewodów elastycznych w ilości min. 10 sztuk o średnicy 1? mm x 1000 mm , lub min. 10 sztuk przewodów elastycznych o średnicy 2? mm x 2000 mm" Wymiary takie odzwierciedlają rzeczywiste długości elastycznych narzędzi kanałowych, a w cyklu sterylizuje się zazwyczaj więcej niż jedno narzędzie. W związku z tym renomowani producenci określają maksymalne ilości narzędzi o rzeczywistych wymiarach jakie mogą być sterylizowane w jednym cyklu. Sterylizacja plazmowa jest wykorzystywana przede wszystkim do długich narzędzi kanałowych i mając na uwadze wysoką jakość sterylizacji ten punkt specyfikacji powinien zostać opisany ze szczególną starannością, aby mógł odnieść się do realnych długości narzędzi, jak również narzędzi kontrolnych ( test HELIX PCD), którymi wskazane zdolności sterylizacji można zweryfikować. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - dotyczy zadania nr 2 pkt. 13 Zamawiający wymaga aby nabój sterylizacyjny był jednorazowy (jeden nabój na jeden proces). Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla jednego producenta sterylizatorów plazmowych (firma Renosem Co., Ltd z Korei Południowej), której jedynym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Informer Med Sp. Z O. O. co jest niezgodne ustawą o zamówieniach publicznych. Zamawiający w kilku pkt. wymagań technicznych wprowadził kryterium jakościowe natomiast w pkt. 13, parametr, który można poddać ocenie i który różni poszczególnych producentów został przez zamawiającego jasno zdefiniowany i wskazuje na urządzenie Reno-S130D dystrybuowane w Polsce przez firmę Informer Med. Sp z o.o. Sterylizacja plazmowa wykorzystywana jest głównie do narzędzi kanałowych, endoskopów elastycznych oraz optyk wykorzystując procesy zawansowane dozujące większe dawki H2O2 gwarantujące najwyższy poziom sterylizacji, a jednocześnie posiada programy powierzchniowe i uniwersalne stosujące odpowiednio mniejsze dawki czynnika H2O2. Dla przykładu zużycie czynnika H2O2 w poszczególnych programach wygląda następująco: powierzchniowy - 6ml/cykl; endoskopowy - 6ml/cykl; uniwersalny - 11 ml/cykl; zaawansowany - 13 ml/cykl; Stosowanie naboi sterylizacyjnych wystarczających na więcej niż jeden cykl pozwala na dozowanie dokładnych dawek dla poszczególnych cykli, zmniejsza koszty eksploatacyjne i nie naraża personelu na poparzenia podczas częstych wymian jednorazowych czynników, jeśli nie stosuje się dodatkowych systemów do alternatywnego usuwania pozostałości czynnika celem jego neutralizacji. Prosimy zatem o dopuszczenie do oceny urządzenie, które stosuje czynnik wystarczający od 6 do 12 cykli w zależności od wybranego program o trwałości 30 dni po włożeniu do sterylizatora, bądź wprowadzenia kryterium jakościowego odpowiednio punktującego ilość cykli jaka może zostać przeprowadzona z jednego czynnika mając na uwadze koszty eksploatacyjne i bezpieczeństwo personelu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ. - dotyczy zadania nr 2 pkt. 14 Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia, które ma możliwość stosowania dodatkowego systemu do awaryjnego usuwania H2O2, lub ewentualnych pozostałości H2O2 celem jego neutralizacji, bądź wprowadzenia kryterium jakościowego odpowiednio punktującego możliwość zastosowania dodatkowego systemu do usuwania z urządzenia H2O2 lub brak takiego system. Dodatkowy system do usuwania H2O2 jest dodatkową funkcją, która działa na korzyść urządzenia. W trakcie normalnego użytkowania urządzenie z dodatkowego systemu usuwania H2O2 nie korzysta. Można z niego skorzystać w sytuacjach, gdy konieczne jest usunięcie pobranego przez urządzenie H2O2, dłuższej przerwy w pracy urządzenia powodującej przeterminowanie zaaplikowanego czynnika, jak również ewentualnej awarii i decyduje o tym operator. Pozostałości H2O2 mogą zostać usunięte do dodatkowego pojemnika znajdującego się w urządzeniu, gdzie poprzez rozpuszczenie w wodzie tworzy się bezpieczny 2% roztwór H2O2 , bez koniczności "przepalania" 50% H2O2 w komorze (oszczędność energii i czasu). Z dodatkowego systemu korzystać można, ale nie jest to wymagane. Urządzenia wykorzystujące tak wysokie stężenia H2O2 powinny posiadać alternatywny/bezpieczny system usuwania H2O2 z urządzenia aby nie dochodziło do poparzenia operatora w sytuacjach awaryjnych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. - dotyczy zadania nr 2 pkt. 16 Zamawiający wymagania minimum 2 programów sterylizacyjnych. Urządzenia wiodących producentów posiadają do czterech programów (powierzchniowy, uniwersalny, zaawansowany, endoskopowy). Prosimy o wprowadzenie w tym punkcie kryterium jakościowego i uwzględnienie faktu, że sterylizatory plazmowe wiodących producentów posiadają do czterech programów sterylizacyjnych. Jest to bardzo istotny aspekt pod względem ekonomii, ergonomii i bezpieczeństwa procesu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - dotyczy zadania nr 2 pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające komorę o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: gł. 790mm x wys. 425mm x szer. 425mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. - Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 2 pkt. 41, 42, 43, 44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu podjęcia naprawy (reakcji serwisu) do 72h, czasu naprawy do 7 dni, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni? Jedynie w przypadku przekroczenia terminu 14 dni naprawy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 3 Dotyczy zapisów SWZ: - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dotyczy pkt. 6 SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużony termin dostawy do 16 tygodni? W związku z przeprowadzoną analizą dostaw, ogólnoświatowymi trudnościami w dostępie do surowców, materiałów a co za tym idzie produkcji tj. w związku z zaburzonym światowym łańcuchem dostaw, termin wyznaczony przez Zamawiającego nie jest możliwy do spełniania. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ z uwagi na konieczność terminowego rozliczenia dotacji dofinansowującej zakup sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. - Dotyczy Umowy: - §2 ust. 1 Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonywania montażu wyposażenia po godzinie 14:00? Tak znaczne ograniczenie godzin pracy dwukrotnie wydłuży czas wykonywania montaży, co może mieć niekorzystny wpływ na termin realizacji Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym. - §8 ust. 3 Prosimy o dodanie analogicznego zapisu dotyczącego kary dla Zamawiającego. Obecne zapisy chronią jedynie jedną stronę Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian - §8 ust. 1 Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,5% na 0,2%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - §8 ust. 1 Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, iż kary dotyczą danej części zamówienia, a nie całego zadania. Wykonawca zwraca uwagę, iż Zamawiający podzielił postępowanie na dostawę myjni dezynfektora przelotowego oraz sterylizatora plazmowego i do danych części winny odnosić się nakładane przez Zamawiającego kary. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - §8 ust. 6 Prosimy o dodanie, iż ewentualne zlecenia przeglądu innemu podmiotowi będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta. Serwis przedmiotu zamówienia musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - załącznik nr 7 do SWZ ZADANIE 1 Specyfikacja techniczna myjnia dezynfektor - przelotowa 1. Poz. 85 oraz poz. 89 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 2. Poz. 88 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu w całości lub dopuści alternatywnie zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy? Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, ze względu na szczególne przeznaczenie myjni (narzędzia systemu Da Vinci) i związaną z tym problematyczność ze znalezieniem zleceniobiorcy usługi na zewnątrz placówki. - załącznik nr 8 do SWZ ZADANIE 2 Specyfikacja techniczna sterylizator plazmowy - Poz. 43 oraz poz. 47 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części. - Poz. 46 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu w całości lub dopuści alternatywnie zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy? Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, ze względu na szczególne przeznaczenie sterylizatora (narzędzia systemu Da Vinci) i związaną z tym problematyczność ze znalezieniem zleceniobiorcy usługi na zewnątrz placówki.

Pytanie nr 4 - (Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ, pkt. 12.) Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej podając maksymalne stężenie nadtlenku wodoru w procesie sterylizacji 50% zamiast 60% podczas, gdy w punkcie 11. (Załącznik nr 8 do SWZ) podaje maksymalne stężenie nadtlenku wodoru w naboju i podczas procesu 60%? Uzasadnienie: W przypadku, gdy nabój zawiera odparowany nadtlenek wodoru jego stężenie jest stałe zarówno w jego nośniku (naboju) jak i podczas trwania procesu w komorze. Odpowiedź: Zgodnie z treścią punktów 11 i 12 Specyfikacji technicznej Zamawiający dopuszcza stężenie nadtlenku wodoru do wartości 60%, przy czym za stężenie o wartości 50% przydzieli 10 pkt. w ocenie technicznej oferty. - (Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ, pkt. 25.) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylizatora plazmowego o równoważnych parametrach: „Zasilanie elektryczne 230V lub 400V 50Hz, maksymalna moc przyłączeniowa 5 kW. Urządzenie nie wymagające dodatkowych przyłączy poza zasilaniem elektrycznym.”? Uzasadnienie: Przy maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 kW zarówno kabel zasilający jak i zabezpieczenie są takie same jak w przypadku mocy 4 kW. Ponadto zwiększając moc zasilania do 5 kW Zamawiający zyskuje mocniejszą pompę próżniową pozwalającą na sterylizację narzędzi rurowych w wykonaniu ze stali nierdzewnej (sztywnych lub półelastycznych) o 1, 2 lub 3 kanałach i średnicy od 0,5 mm oraz długości do 2200 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ ze szczególnym uwzględnieniem możliwości sterylizacji narzędzi Da Vinci potwierdzonym przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora systemy Da Vinci. - (Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ, pkt. 38.) Czy Zamawiający może podać, w jaki sposób będzie punktował parametr udzielonej gwarancji? Odpowiedź: Zamawiający będzie oceniał okres udzielonej gwarancji zgodnie ze wzorem z punktu 22.2. SWZ. - (Dotyczy treści SWZ, pkt. 6. – Termin wykonania zamówienia) Czy Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zamówienia do max. 140 dni kalendarzowych? Uzasadnienie: Obecnie rozpoczyna się okres urlopowy, w którym przedsiębiorstwa produkcyjne, z uwagi na urlopy pracowników, zawieszają produkcję na dwa do trzech tygodni, co skutkuje przesunięciem czasu produkcji o 21 dni kalendarzowych. Dodatkowo, trwająca aktualnie sytuacja w Europie powoduje znaczne niedobory materiałów (m.in. stal kwasoodporna), które są niezbędne w produkcji urządzeń medycznych takich jak sterylizator plazmowy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ z uwagi na konieczność terminowego rozliczenia dotacji dofinansowującej zakup sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 23.06.2022 r.