10WSzKzP SPZOZ 							 Bydgoszcz dnia: 2022-06-24

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo nr 5267/22

Sprawa nr: 75/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa myjni dezynfektora przelotowego oraz sterylizatora plazmowego” – znak sprawy 75/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 5

W związku z odbytą wizją lokalną oraz technologią Centralnej Sterylizatorni prosimy o informację czy system załadowczo-transportowy ma być kompatybilny z aktualnie posiadanym przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający oczekuje, iż system załadowczo-transportowy będzie kompatybilny z aktualnie posiadanym.

PYTANIE 6

W związku z odbytą wizją lokalną oraz sprawdzeniu technologii stosowanej w Centralnej Sterylizatorni prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, że w przypadku wykrycia piany w komorze, urządzenie automatycznie uruchomi dodatkowe płukanie? Uzasadnienie: Zamawiający jest aktualnie w posiadaniu 3 zlewów do ręcznego mycia narzędzi, co znacznie utrudnia i wydłuża czas przygotowania narzędzi do mycia. Standardowa procedura jednoznacznie wskazuje na reprocesowanie narzędzi bezpośrednio w myjni, co umożliwia proponowane rozwiązanie. Wprowadzenie do technologii Centralnej Sterylizatorni urządzenia nieposiadającego funkcji automatycznego uruchamiania dodatkowego płukania przy wykryciu piany w komorze, będzie skutkować wprowadzeniem dodatkowych procedur i wydłużeniem czasu reprocesowania narzędzi.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

PYTANIE 7

W związku z odbytą wizją lokalną oraz sprawdzeniu technologii stosowanej w Centralnej Sterylizatorni, a także przeznaczonego miejsca pod myjnię-dezynfektor prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie, czy zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SWZ myjnia dezynfektor ma posiadać 2 zbiorniki przygotowawcze wody?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

PYTANIE  8

W związku z odpowiedzią sprawa nr: 75/2022, pismo: 5167/22, cyt.:

„Pytanie nr 1

ZADANIE 2: sterylizator plazmowy

2.(Ad.13) Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator plazmowy, który posiada dużo bardziej ekonomiczne rozwiązanie, które gwarantuje wykorzystanie pojemnika z czynnikiem sterylizacyjnym na kolejnych 15 cykli - bez konieczności jego wyjmowania. Ważność takiego pojemnika to 60 dni od pierwszego zrealizowanego cyklu. Takie rozwiązanie jest nie tylko dużo bardziej ekonomiczne, ale i wygodniejsze dla osób obsługujących urządzenie. Dodatkowo urządzenie na bieżąco informuję, po uruchomieniu, na dotykowym wyświetlaczu o ilości pozostałych cykli możliwych do zrealizowania z pojemnika z czynnikiem sterylizacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ ze szczególnym uwzględnieniem możliwości sterylizacji narzędzi Da Vinci potwierdzonym przez producenta sterylizatora.”

prosimy o wyjaśnienie w zakresie dopuszczenia pojemnika zbiorczego nadtlenku wodoru na 15 cykli, który zawiera dużą i niebezpieczna ilość nadtlenku wodoru, kto w przypadku konieczności usunięcia przeterminowanego pojemnika zbiorczego, lub awarii systemu będzie usuwał rozszczelniony pojemnik z nadtlenkiem, który stanowi największe niebezpieczeństwo

dla personelu. Czy Zamawiający dopuszcza, aby personel Sterylizatorni podczas obsługi urządzenia miał kontakt z płynnym nadtlenkiem wodoru o 50% stężeniu w pojemnikach otwartych, a jeśli tak to, kto bierze odpowiedzialność w przypadku poparzenia nadtlenkiem wodoru w wyniku oblania i poparzenia personelu. Należy zwrócić uwagę, że naboje jednorazowe opisane w pkt 13 zawierają małą porcję nadtlenku w szczelnych pojemnikach, natomiast zbiorcze 15 krotnie większą ich ilość podlega pod przepisy ADR. Udzielona odpowiedź stoi w sprzeczności z pkt. 14. Prosimy o wyjaśnienie, czy stosowane naboje maja być hermetyczne przed włożeniem do urządzenia i po wyjęciu z urządzenia w celu zabezpieczenia personelu, lub przejęcie odpowiedzialności za poparzenia na stronę szpitala.

Powyższe niespójności powodują, że możliwe są do zaoferowania wersje „bezpieczne w obsłudze” z hermetycznymi nabojami dedykowane na rynek europejski oraz pozostałe.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą obsługi przedmiotu zamówienia.

PYTANIE  9

załącznik nr 8 do SWZ

ZADANIE 2	Specyfikacja techniczna sterylizator plazmowy

Prosimy o dopuszczenie urządzenia skonfigurowanego do zwalniania wsadu zgodnie z instrukcją obsługi producencka urządzenia na podstawie testów biologicznych co wiąże się z oczekiwaniem na odczyt testu biologicznego o czasie od kilku do kilkunastu godzin?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.

PYTANIE  10

Wnosimy o jednoznaczne wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza urządzenie które posiada dodatkowy zbiornik na pozostałości nadtlenku wodoru oraz czy Zamawiający przejmuje odpowiedzialności za ewentualne poparzenia personelu z tym związane na stronę Szpitala i użytkownika, kierownika Sterylizacji?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą obsługi przedmiotu zamówienia, którą zaleca się dołączyć do oferty.

PYTANIE  11

Czy Zamawiający dopuści, aby urządzenie posiadało wyłącznie jedną fazę sterylizacji co upraszcza proces, jednak uniemożliwi przeprowadzenie procesu walidacji procesu sterylizacji?

Uzasadnienie: jest to rozwiązanie najtańsze, nie daje jednak możliwości zwalidowania procesu sterylizacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.

PYTANIE  12

Czy Zamawiający dopuści sterylizator, plazmowy który nie generuje fazy plazmy w fazie sterylizacji (ekspozycji nadtlenku wodoru)?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

PYTANIE  13

Czy Zamawiający dopuszcza podczas obsługi urządzenia kontakt z płynnym nadtlenkiem wodoru w pojemnikach otwartych lub niehermetycznych, a jeśli tak to kto bierze odpowiedzialność w przypadku poparzenia nadtlenkiem wodoru w wyniku oblania i poparzenia personelu?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą obsługi przedmiotu zamówienia, którą należy dołączyć do oferty.

PYTANIE  14

Czy naboje z czynnikiem sterylizacyjnym powinny spełniać obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dla substancji silnie utleniających jakim jest nadtlenek wodoru poprzez hermetyczne zamknięcie pojemnika z substancją sterylizującą oraz jej pozostałościami przed i po procesie?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą obsługi przedmiotu zamówienia, którą należy dołączyć do oferty.

PYTANIE  15

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie w wersji podstawowej bazowej, które posiada uproszczony system załadunku pojemników z nadtlenkiem nadtlenku wodoru, a miejsce umieszczania oraz usuwania naboi z czynnikiem sterylizacyjnym zlokalizowane jest na wrażliwej wysokości twarzy/wzroku personelu t.j. w zakresie 110 – 150 cm, skierowane wylotem naboju ku gurze w kierunku twarzy osoby ładującej?

Uzasadnienie: jest to rozwiązanie najtańsze i podstawowe stosowane przez wielu producentów, wiąże się jednak z wprowadzeniem konieczności stosowania szeregu obostrzeń i procedur bezpieczeństwa oraz przejęciem odpowiedzialności w kwestiach zabezpieczenia przez personel i szpital.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ oraz instrukcją obsługi producenta urządzenia.

Zamawiający

wyk. w 2 egz  na  2ark.

Egz. 1 - A/a Kancelaria     T2612  B10

Egz. 2 Wykonawcy: poprzez platf. e-propublico , str intern: 10wsk.mil.pl,  SZPubl.

Wyk. D. Wojcieszak  tel. 261 417 448