| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | *VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat do termolezji | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

*( jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zasilanie: 220 – 240VAC 50/60Hz | Tak |  |
|  | Waga max. 4 kg | Tak/podać |  |
|  | Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości, przeznaczony m.in. do zabiegów termolezji, odnerwienia, lezji wieloelektrodowej, bipolarnej, bipolarnej lezji mózgowej | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD TFT z tylnym podświetleniem i powłoką przeciwodblaskową | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w pokrętło funkcyjne (stymulacja/ lezja) umożliwiające przeprowadzenie procedury stymulacji, lokalizacji nerwu/tkanki oraz przeprowadzenie lezji w trybie ręcznym | Tak |  |
|  | Przycisk start i stop umieszczony na pulpicie generatora, który pozwala uruchomić i zatrzymać procedurę w dowolnym momencie | Tak |  |
|  | Wykonywanie lezji w min. 2 punktach jednocześnie | Tak/podać |  |
|  | Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, impedancji, czasu dla każdej ze stosowanych elektrod oddzielnie | Tak |  |
|  | Min. dwa tryby pracy (nie stymulacji): 1. Termolezja Ciągła 2. Praca Pulsacyjna. Tryby pracy wybierane bezpośrednio z ekranu dotykowego | Tak/opisać |  |
|  | Obsługa poprzez pilot przewodowy umożliwiający min.: - Uruchomienie oraz zatrzymanie procedury stymulacji oraz lezji w dowolnym momencie - Wybór ustawień predefiniowanych dla procedury RF i PRF - Przechodzenie pomiędzy kolejnymi trybami pracy: RF, PRF, stymulacja sensoryczna, stymulacja motoryczna - Regulacja amplitudy stymulacji sensorycznej i motorycznej | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody: min. 20-105’C | Tak/podać |  |
|  | Dwa tryby stymulacji: 1. Stymulacja motoryczna regulowana w zakresie: od min. 1 – 49Hz z krokiem co 1Hz oraz min. 50mV – 10V z krokiem co 50mV 2. Stymulacja czuciowa regulowana w zakresie: od min. 50 – 200Hz z krokiem co 1Hz oraz min. 50mV – 10V z krokiem co 50mV 3. Szerokość impulsów dla w/w stymulacji regulowana w zakresie min. od 50µs – 3ms | Tak/podać |  |
|  | Możliwość prowadzenia stymulacji motorycznej i sensorycznej w konfiguracji stało-prądowej oraz stało-napięciowej | Tak |  |
| Termolezja ciągła |  |  |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy RF, która nie dopuszcza do przekroczenia ustalonej wartości temperatury z zakresu od min. 30’C do min. 95’C. Regulacja z dokładnością do 1 ‘C | Tak/opisać |  |
|  | Czas regulowany w zakresie min.: 30s – 10 min. Regulacja z dokładnością do 10s. | Tak/podać |  |
|  | Moc wyjściowa na każde gniazdo elektrody aktywnej min. 50W | Tak/podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili użytkownika (ustawień predefiniowanych) min. 25 | Tak/podać |  |
|  | Programowanie profilu: • Możliwość ustawienia temperatury początkowej (temperatura przed pierwszym wzrostem temperatury) • Czas trwania temperatury • Wzrost temperatury (wartość o jaką będzie wzrastać temperatura pomiędzy kolejnymi krokami) • Temperatura końcowa (temperatura jaką po wykonaniu wszystkich kroków, generator powinien utrzymać) • Czas całej procedury | Tak |  |
|  | Częstotliwość - min. 488 kHz/fala sinusoidalna | Tak/podać |  |
|  | Obrazowanie jednoczesne min. wartości na dotykowym ekranie LCD TFT: • Napięcie • Prąd • Czas • Temperatura w formie liczbowej oraz w formie graficznego diagramu z wypełnionym polem pod krzywą temperatury. | Tak/podać |  |
|  | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji | Tak |  |
|  | Lezja w trybie automatycznym i ręcznym | Tak |  |
| Praca pulsacyjna: |  |  |  |
|  | Czas regulowany: min. 30 sek.- do min. 30 min. | Tak/podać |  |
|  | Szerokość impulsu regulowana min. od 3ms do 40ms z krokiem co 1ms | Tak/podać |  |
|  | Częstotliwość regulowana min. od 1 - 10Hz z krokiem co 1Hz | Tak/podać |  |
|  | Napięcie regulowane – od min. 20 do 70V z krokiem co 1V | Tak/podać |  |
|  | Dopuszczalna temperatura regulowana- min. od 30 – do min. 95 st. C | Tak/podać |  |
|  | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury | Tak |  |
|  | Sygnał akustyczny po zakończeniu pracy | Tak |  |
|  | Generator wyposażony w bibliotekę pacjenta, z rejonów anatomicznych. | Tak |  |
|  | Generator możliwością wprowadzenia danych pacjenta, oznaczenia wykonuje autotest podczas każdorazowego uruchomienia. Możliwość ręcznego wywołania autotestu z poziomu menu urządzenia. | Tak |  |
|  | Archiwizacja danych z zabiegów. Zapamiętywanie i przypisywanie do konkretnego pacjenta. | Tak |  |
|  | Eksport danych z zabiegu w formacie na dowolną pamięć USB z możliwością odczytu na dowolnym komputerze | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia elektrody bipolarnej wielorazowego użytku do lezji mózgu o parametrach: min. część aktywna 2 x 2 mm, dł. robocza min. 190 mm. | Tak/podać |  |
|  | Interfejs i obsługa w j. polskim. | Tak |  |
|  | Min. 2 gniazda elektrody aktywnej z kontrolą temperatury, impedancji dla każdej z elektrod niezależnie | Tak/podać |  |
|  | Min. 1x gniazdo elektrody 0 (referencyjnej) | Tak/podać |  |
|  | System kontroli sprawności elektrody | Tak |  |
|  | Wózek aparaturowy: min. 2x blat , 1x szuflada, 4 koła obrotowe w tym min. dwa z blokadą – 1 szt. | Tak/opisać |  |
|  | Elektroda wielorazowego użytku ze złączem SuperLight dł, 40-50mm, dostosowana do współpracy z kaniulami tej samej długości. Produkt autoklawowalny - 1 sztuka. | Tak |  |
|  | Przewód ekwipotencjalny – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda wielorazowa TC min.100 mm ze złączem typu SuperLight, typ TC 410. Długość 100 mm, dostosowana do współpracy z kaniulami o tej samej długości. Produkt wielorazowy, autoklawowalny. 2 sztuki. | Tak |  |
|  | Elektroda neutralna RF do prowadzenia stymulacji, lezji, neuromodulacji PRF - 5 sztuk | Tak |  |
|  | Elektroda wielorazowa do nerwu trójdzielnego ze złączem typu SuperLight, typ TC 301. Długość min.115mm. Produkt wielorazowy, autoklawowalny. 1 sztuka. | Tak |  |
|  | Przewód do elektrod ze złączem SuperLight Produkt wielorazowy, autoklawowalny. 4 sztuki. | Tak |  |
|  | Kaseta sterylizacyjna 267x159x16cm z tworzywa sztucznego. 3 sztuki. | Tak |  |
|  | Kaniula jednorazowego użytku, prosta, ostra, rozmiar: 22G x 50 x 7 (śr.G x dł. mm x tip.mm). Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10szt. | Tak |  |
|  | Elektroda neutralna dzielona RF do prowadzenia stymulacji, lezji, neuromodulacji PRF. Produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10szt. | Tak |  |
|  | Kaniula jednorazowego użytku, prosta, ostra rozmiar: 18Gx115x2( śr.Gxdł.mmxtip.mm). Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa i 1szt. w wersji elektronicznej– płyta CD lub pendrive) Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do ofety przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |