Poznań dnia: 2022-06-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa różnych urządzeń do dezynfekcji” – znak sprawy SZW/DZP/36/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem "eliminacji pełnego spektrum patogenów", rozumie, że wymaga przedstawienia Zamawiającemu stosownego raportu z badań potwierdzających ową skuteczność bójczą. Jak wiadomo w zakresie skuteczności procesu zamgławiania na dzień dzisiejszy odnosimy się do obowiązujących norm w tym zakresie, czyli normy NFT 72-281:2014 i/lub EN 17 272. Jedynie ww. normy mogą w sposób rzetelny zweryfikować czy proces prowadzony przy użyciu konkretnego urządzenia wraz z dedykowanym do niego preparatem, osiąga określone spektrum bójcze. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 3 Prosimy o wyjaśnienie zapisu o "prawie 100% likwidacji i unieszkodliwieniu groźnych wirusów, bakterii, drożdży, pleśni i spor". Powyższy zapis pozostawia zbyt szerokie pole manewru dla potencjalnych dostawców i naraża Zamawiającego na dostawę rozwiązań, które absolutnie nie powinny mieć miejsca w obszarze placówek ochrony zdrowia. Wymóg konkretnych norm (NFT 72-281:2014 i/lub EN 17 272) obowiązujących w zakresie rozwiązań do dezynfekcji drogą powietrzną, czy inaczej, metodą zamgławiania, pozwoli ochronić Zamawiającego przed dostarczeniem rozwiązań nie spełniających wymaganego normą spektrum bójczego. Ponadto określone w normie konkretne wirusy, bakterie, grzyby, prątki i spory stanowią wystarczającą podstawę do weryfikacji czy dany sprzęt oraz preparat będą wystarczającym narzędziem do walki z zagrożeniami pojawiającymi się w obszarze medycznym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określając zastosowanie urządzenia do "Sterylizacji", które z założenia ma być dedykowane do dekontaminacji pomieszczeń wraz z wyposażeniem drogą powietrzną, miał jednak na myśli dezynfekcję. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 3 Prosimy o doprecyzowanie zapisu, który określa kubaturę pomieszczeń, które Zamawiający zamierza poddawać fumigacji. Podany w SIWZ rozrzut od "20-300 m3 a nawet 1000m3" zdecydowanie wpływa na możliwości oferowania rozwiązań spełniających wymóg SWZ. W przypadku chęci zaproponowania urządzenia, które z założenia ma służyć dekontaminacji pomieszczenia metodą zamgławiania, zgodnie z obowiązującymi normami, nie ma urządzenia, które zagwarantuje skuteczność procesu przy tak dużych kubaturach w trakcie jednego procesu. Zwracamy uwagę Zamawiającego na różnicę w kwestii wydajności urządzenia do fumigacji (tutaj znajdziemy na polskim rynku rozwiązania spełniające takie wymagania), a zdolności takiego urządzenia do przeprowadzenia skutecznej procedury dezynfekcji (takiego urządzenia nie ma na polskim rynku). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 3 W trosce o bezpieczeństwo Zamawiającego jak i pacjentów, prosimy o wyjaśnienie wymogu Zamawiającego w postaci czasu dezynfekcji od 5-30minut. Ponownie pragniemy zauważyć, że na polskim rynku nie ma urządzenia, które będzie zdolne do dezynfekcji pomieszczenia o kubaturze do 1000m3 przy zachowaniu pełnej skuteczności bójczej w oparciu o obowiązujące normy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 3 Każde profesjonalne urządzenie do dezynfekcji drogą powietrzną, posiada możliwość regulacji dawki preparatu pobieranego przez urządzenie. Ponownie pragniemy zauważyć jednak, że wymaganie przez Zamawiającego zgodności z obowiązującymi normami (NFT 72-281:2014 i/lub EN 17272), pozwoliłoby uchronić Zamawiającego przed dostarczeniem rozwiązań o wątpliwym pochodzeniu i jakości. Jakakolwiek ingerencja w zmianę dawki urządzenia będzie automatycznie przekładała się na brak potwierdzenia skuteczności takiego procesu. Profesjonalni dostawcy / producenci wykonują badania skuteczności procesu w odniesieniu do norm, aby zagwarantować, że procedura dezynfekcji prowadzona przez użytkownika, przyniesie pożądany skutek. Powyższe, jest o tyle istotne, że w trakcie pandemii powstało wiele rozwiązań nie posiadających żadnych badań, dopuszczenia do obrotu, badań kompatybilności materiałowej, tym samym narażając Zamawiającego, jego Personel i Pacjentów na szkody wielowymiarowe, jak uszkodzenia dezynfekowanych powierzchni, podrażnienia dróg oddechowych, skóry oraz co najgorsze brak efektu, a tym samym zdolność do przeżycia drobnoustrojów i narażanie kolejnych pacjentów i personelu na zakażenia! Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 3 Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do zaoferowanego urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec baterii, grzybów, wirusów, spor)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 3 Czy Zamawiający dla potwierdzenia aktywność wobec: B, V, F, S zgodnie z obowiązującymi normami PN EN 17-272 bądź NF T 72-281 dotyczącymi dezynfekcji drogą powietrzną, wymaga przedstawienia badań zaoferowanego urządzenia w zestawie z dedykowanym środkiem? Wskazana norma nakazuje traktować urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badań nie potwierdza spełnienia normy i nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji. Bez wykazania zgodności z normą na zestaw nie jest także możliwe określenie dawki preparatu dla osiągnięcie wymaganego spektrum działania, ponieważ technika dezynfekcji i wielkość generowanej kropli jest różna w zależności od zastosowanego urządzenia co ma ogromny wpływ na skuteczność dezynfekcji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 3 Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 bądź NF T 72-281 w stałej dawce max. 7ml/m3 środka dezynfekcyjnego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 3 Czy Zmawiający dopuści urządzenie posiadające nominalną stałą prędkość przepływu: ok. 0,7 l/h, stałą wielkość cząstek ok. 5µm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści urządzenie z prędkościa przepływu ok.0,7 l/h, stałą wielkość cząstek ok.5 µm. Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Możliwość konfiguracji dwóch urządzeń w jedn proces dezynfekcji”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie na bazie 6% bądź 12% nadtlenku wodoru jako substancja czynna, posiadające zdolność dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze do max 333m3 potwierdzoną badaniami zgodnie z normą PN-EN 17-272 (normą dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną) w czasem działania max. 120min? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 3 Czy Zmawiający dopuści urządzenie posiadające średnie natężenie przepływu cieczy 1 000 ml/h, stałą wielkość cząstek ok. 5 µm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści urządzenie posiadające średnie natężenie przepływu cieczy 1000 ml/h stałą wielkość cząstek ok .5 µm. Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 3 Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało system archiwizacji danych - oprogramowanie do zapisu parametrów dezynfekcji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 3 dwóch urządzeń tworząc odrębne zadanie dopuszczając przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania na bazie kwasu nadoctowego o kubaturze dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 30 do 150m3 z czasem działania max. 60 minut ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu atestu PZH dopuszczając urządzenie posiadające deklarację zgodności CE wystawiona bez producenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 17 Czy Zamawiający dopuści zaawansowany, do profesjonalnego użytku wózek do transportowania wiader i kuwet z wstępnie namoczonymi mopami i ściereczkami z mikrofibry, jak również innych przydatnych do sprzątania akcesoriów; zwrotny i łatwy w prowadzeniu, wygodny i bezpieczny w użytkowaniu; wyposażony w: - Stelaż wykonany z polipropylenu odpornego na działanie środków chemicznych; powierzchnie gładkie, odporne na naprężenia mechaniczne, mycie oraz dezynfekcję; dwie ściany ślepe wyposażone w przynajmniej 12 relingów na każdej ścianie do umieszczania tac i kuwet. Duża liczba relingów umożliwia zastosowanie kuwet różnych rozmiarów. - Wyciągane kuwety do wstępnego namaczania mopów i przechowywania akcesoriów wykonane z polipropylenu, wyposażone w ograniczniki, łatwe do wyciągnięcia, wyposażone w specjalne uchwyty do przenoszenia; kuwety bezpiecznie instalowane jedna na drugiej, zaprojektowane do pionowego umieszczania mopów w liczbie przynajmniej 20 sztuk na tacę. Kuweta ma rozmiary 47,5 * 33,5 * 19 cm (długość, szerokość, wysokość). Zestaw składa się z trzech kuwet. Kolor niebieski i czerwony (wymogi dotyczące kolorów kuwet są obowiązkowe, ponieważ system mycia i dezynfekcji obejmuje zasadę kodowania kolorem w ramach protokołów mycia); - Wiadra wykonane z materiału polimerowego odpornego na mycie i dezynfekcję, ze skalą od 1 do 5 litrów na wewnętrznej powierzchni i 1-litrowymi stopniami podziałki. 20 złożonych, wstępnie nasączonych ściereczek do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia powinno mieścić się w jednym wiadrze. Uchwyt wiadra pasujący do wyznaczonego miejsca tak, by nie kolidował z pokrywą z sitem. Zestaw składa się z 3 wiader: jeden w kolorze niebieskim, jeden w kolorze czerwonym, jeden w kolorze żółtym (wymogi dotyczące kolorów wiader są obligatoryjne, ponieważ system mycia i dezynfekcji obejmuje zasadę kodowania kolorem w ramach protokołów mycia). Wiadra nie powinny wystawać więcej niż 2 cm powyżej krawędzi wózka. - Pokrywa z sitem na wiadro wykonana z materiału polimerowego odpornego na działanie mechaniczne, mycie i dezynfekcję, pasujące do wiader –2 sztuki. - Pokrywa z sitem na kuwetę wykonana z materiału polimerowego odpornego na działanie mechaniczne, mycie i dezynfekcję oraz pasować do kuwet –1 sztuka. - Odczepiany zacisk na kij do mopa wykonany z materiału polimerowego odpornego na działanie mechaniczne, mycie i dezynfekcję. Ilość w zestawie – 2 sztuki; - Uchwyt do zawieszenia na kij do mopa z częścią wystającą 14,5 cm, wykonany z materiału polimerowego odpornego na działanie mechaniczne, mycie i dezynfekcję - 1 sztuka; - Taca-podstawka na kuwety wykonana z materiału polimerowego odpornego na działanie mechaniczne, mycie i dezynfekcję – 1 sztuka. - Kółka w wózku o średnicy 12-14 cm; wykonane z gumy. Ułożenie kółek zapewnia możliwość obrócenia wózka w miejscu o 360°. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce zapewniające w razie potrzeby możliwość unieruchomienia wózka – 4 sztuki. - Podstawa, na której mogą być zainstalowane akcesoria wykonana z materiału polimerowego odpornego na działanie mechaniczne, mycie oraz dezynfekcję. Szerokość nie większa niż 55 cm – 1 sztuka. Na każdym rogu podstawy znajduje się plastikowy, ochronny “zderzak”; - Ogólne wymiary całego zestawu: 44-55 cm x 50-55 cm x 112-120 cm (długość, szerokość, wysokość). zawiera instrukcję użytkowania zatwierdzona przez producenta. - Zestaw zawiera 1 uchwyt na mopa z magnetycznym zamknięciem i kijem w kształcie litery Z umożliwiającym ergonomiczne użytkowanie. Uchwyt na mopa ma stożkowe zakończenia ułatwiające zakładanie mopów z kieszeniami. - Wózek wyposażony w zestaw ułatwiający zbieranie resztek i śmieci z podłogi. W skład tego typu przyrządów wchodzi regulowana rama, do której można przyczepiać worki na śmieci oraz ściągaczka o gładkich powierzchniach, odporna na naprężenia mechaniczne, mycie i dezynfekcję. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego (A -K): Zamawiający dopuszcza także. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego (L): Zamawiający dopuszcza także, szkolenie wymagane. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego (M): Zamawiający dopuszcza także. Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 1 Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 1 poz. 1 Zamawiający dopuści zestaw sprzątający składający się z wózka dwuwiaderkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PPN. Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi. W skład zestawu wchodzi: – podstawa jezdna, – stelaż wykonany z metalu, – 2 wiaderka 14 l, – 2 wiadra 20 l, – prasa do wyciskania, – 2 kuwety na akcesoria, – uchwyt na worek, – worek nylonowy 75 l. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści zamiast lamp UV-C, promienniki półprzewodnikowe też UV-C zdecydowanie trwalsze?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści zamiast lamp UV-C generatory niskoenergetycznej plazmy, które są kilkadziesiąt razy skuteczniejsze niż lampy UV-C? Dezaktywują patogeny w czasie 0,002s a trwałość generatorów plazmy to 10 lat ciągłej pracy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21– dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści technologię plazmową-przepływową dezaktywującą wszystkie patogeny w obecności pacjenta i personelu w sposób permanentny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 2

Bardzo prosimy Zamawiającego o podanie jak długi ma być przewód z wtyczką sieciową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga przewód z wtyczką 3m.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby statyw miał dodatkowe gniazda zasilające, co zwiększy komfort użytkowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dodatkowe gniazdo  zasilające jedynie pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów SWZ.

Zamawiający