| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Mobilny aparat USG | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
|  | W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Aparat zintegrowany z podstawą jezdną na 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół oraz elektryczną regulacją wysokości w zakresie 0-300 mm. | TAK |  |
|  | Waga aparatu do 40 kg | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu co najmniej 180dB | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 5 godzin | 5 - 6 godzin – 0 pkt. > 6 godzin – 10 pkt. |  |
|  | Aparat wyposażony w dotykowy monitor LED o przekątnej min. 19’’ i rozdzielczości min. 1680x1050 | TAK, podać |  |
|  | Start systemu z trybu czuwania w czasie poniżej 6 sekund | TAK, podać |  |
|  | Czas startu systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia | < 45 s – 5 pkt. ≥ 45 s – 0 pkt. |  |
|  | Czas wyłączenia systemu poniżej 15 s | < 15 s – 5 pkt. ≥ 15 s – 0 pkt. |  |
|  | Dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w konektor sond umożliwiający jednoczesne podłączenie co najmniej 3 głowic | TAK, podać |  |
|  | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: - anestezjologicznych - brzusznych - naczyniowych - urologicznych - małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - kardiologicznych - ortopedycznych - medycyny ratunkowej - ginekologia i położnictwo | TAK |  |
| Tryby pracy aparatu |  |  |  |
|  | B-mode | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Kierunkowy Power Doppler | TAK |  |
|  | Obrazowania w trybie M - Mode | TAK |  |
|  | Obrazowania w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Obrazowania w trybie Doppler PW (Pulsed Wave) | TAK |  |
|  | Obrazowania w trybie Doppler CW (Continuous Wave) | TAK |  |
|  | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D | TAK |  |
|  | Zakres głębokości penetracji ≥ (1 ÷ 30) cm | TAK, podać |  |
|  | Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 ÷ 100)% | TAK, podać |  |
|  | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8 | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7 | TAK, podać |  |
|  | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu | TAK |  |
|  | Automatycznaoptymalizacja obrazu w trybie B | TAK |  |
|  | Automatycznaoptymalizacja obrazu w trybie PW | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View | TAK |  |
|  | Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 240 s obrazów (Cine memory) | TAK, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość przełączania widoku do trybu pełnoekronowego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Tryb Duplex | TAK |  |
|  | Tryb Triplex | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia TGC min. 3segmentów | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty | TAK, podać |  |
|  | Adapter Wi-Fi | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system nawigacji igły biopsyjnej rozumiany jako system detekcji igły, ułatwiający jej prowadzenie w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora i wskazanie właściwej trajektorii igły w technikach in-plane i out-of-plane oraz zaznaczenie właściwym kolorem jej aktualnego położenia. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o platformę edukacyjną w zakresie anestezjologii | TAK |  |
| Głowice |  |  |  |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do bada naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 15-4 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 192 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką do biopsji | TAK |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość pola FOV 38 mm | TAK |  |
|  | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu | TAK |  |
|  | Głowica typu convex do badań brzusznych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-1 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 160 | TAK, podać |  |
|  | Kąt pola skanowania minimum 54° | TAK, podać |  |
|  | Szerokość minimum 50 mm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm | TAK, podać |  |
|  | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu | TAK |  |
|  | Sonda kardiologiczna typu Phased Array | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-1 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64 | TAK, podać |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm | TAK, podać |  |
| System archiwizacji |  |  |  |
|  | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB | TAK |  |
|  | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB - minimum 2 porty USB | TAK, podać |  |
|  | Złącze Ethernet - minimum 1 port | TAK, podać |  |
|  | Złącze HDMI | TAK |  |
|  | DICOM | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji w „chmurze” | TAK |  |
| Pomiary |  |  |  |
|  | Odległość | TAK |  |
|  | Objętość | TAK |  |
|  | Powierzchnia | TAK |  |
|  | Kąt | TAK |  |
| Dodatkowa mobilna głowica z tabletem |  |  |  |
|  | Głowica nowej generacji, cyfrowo przetwarzająca wiązkę ultrasonograficzną bez zastosowania kryształków piezoelektrycznych z tabletem | TAK |  |
|  | Jedna głowica emulująca obrazowanie liniowe, convex i Phased Array | TAK |  |
|  | Odporność na upadki, potwierdzona tzw. drop-test, z co najmniej 1,2 m i przeciążeniem 100G. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary max 163 x 56 x 35 mm | TAK, podać |  |
|  | Waga max 310 gram | TAK, podać |  |
|  | Złącze Lightning lub Złącze USB-C pozwalające na pracę z systemem iOS lub Android | TAK |  |
|  | Długość kabla min. 1.5 metra | TAK, podać |  |
|  | Akumulator o pojemności min. 2600 mAh, pozwalający na min. 2 godziny ciągłego skanowania, max. 5 godzin (do pełnego naładowania) z ładowaniem bezprzewodowym | TAK, podać |  |
|  | Tryby pracy min.: - M-mode, - B-mode, - Color Doppler, - Power Doppler | TAK |  |
|  | Głębokość skanowania min. 1 – 30 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 1-10 MHz | TAK, podać |  |
|  | Pomiary i adnotacje: - Pomiary liniowe - Pomiar elipsy Etykiety tekstowe (możliwość tworzenia własnych lub wyboru spośród gotowych etykiet) | TAK |  |
|  | Obliczenia OB | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wzmocnienie igły biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego obrazowania naczyń w trybie in-plane oraz out-of-plane dla wybranych procedur (np. dostęp do żyły centralnej/obwodowej, dostęp tętniczy, blokady nerwów, zastrzyki do układu mięśniowo-szkieletowego) | TAK, opisać |  |
|  | Sterowanie - Gain - TGC (bliskie, średnie, dalekie) - Głębokość | TAK |  |
|  | Aplikacje: - Brzuch - Aorta i woreczek żółciowy - Pęcherz - Kardiologia - FAST - Płuca - MSK - Nerwy - OB/GYN - Okulistyczne - Pediatric Brzuch - Pediatric Kardiologia - Pediatric Płuca - Małe części - MSK-tkanki miękkie - Naczynia | TAK |  |
|  | Przetwarzanie danych w chmurze | TAK |  |
|  | Wbudowany skaner pęcherza pozwalający określić automatycznie objętość w czasie krótszym niż 6 sekund i obrazujący pęcherz w 3D | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczeństwo: - Ochrona przesyłanych danych w sieci min. protokołem HTTPS, TLS 1.2 - Dane szyfrowane min. 256-bitowym algorytmem AES - Bezpieczne uwierzytelnianie użytkowników, hasła zgodne ze standardami NIST | TAK |  |
|  | Dodatkowe akcesoria: - Dedykowana torba - Bezprzewodowa ładowarka | TAK |  |
|  | Odporność na kurz i wodę zgodna z normą IP67 | TAK |  |
|  | Nieograniczone przechowywanie obrazów i danych w chmurze | TAK |  |
|  | Tablet - Przekątna ekranu min 8” - Min. 64 GB RAM - Łączność WiFi, LTE - Wymiary max: (wys.x szer. x grub.) 126.8 x 213.8 x 9.9 mm - Waga: max. 430 g - Dedykowane etui - Możliwość dezynfekcji - Odporność na upadki i warunki zewnętrzne | TAK, opisać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |