| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej | 3 komplety |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | ## Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF z pre- lub postdylucją | TAK |  |
|  | ## Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją | TAK |  |
|  | ## Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu | TAK |  |
|  | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |  |
|  | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego | TAK |  |
|  | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu | TAK |  |
|  | Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia worka/worków na filtrat do min 18 L | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu | TAK |  |
|  | Zakres przepływu substytutu min. 10 - 130 ml/min. | TAK/podać |  |
|  | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu 35 – 39 ºC | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | TAK |  |
|  | Regulowana ultrafiltracja min. 0 – 990 ml/godz. | TAK/podać |  |
|  | Wydajność pompy krwi min. 10 – 500 ml/min | TAK/podać |  |
|  | Zintegrowany uchwyt hemofiltra | TAK |  |
|  | Komunikacja poprzez ekran dotykowy o przekątnej 15 cali | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania ekranu w minimum 2 płaszczyznach | TAK/podać |  |
|  | System pomocy kontekstowej | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji poziomu krwi w jeziorku żylnym z poziomu ekranu | TAK |  |
|  | Dwa detektory powietrza | TAK |  |
|  | Min. 5 pomp perystaltycznych zintegrowanych na płycie czołowej | TAK/podać |  |
|  | Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatyczną detekcją podłączenia strzykawki | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego, żylnego i przed filtrem bez kontaktu z powietrzem | TAK |  |
|  | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. | TAK/podać |  |
|  | Dwa podgrzewacze roztworów zintegrowane w obudowie | TAK |  |
|  | System bilansujący grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami | TAK |  |
|  | Dokładność ważenia na każdej wadze: 1 g | TAK |  |
|  | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi | TAK |  |
|  | Wózek jezdny aparatu na 4 niezależnych kołach, w tym 2 z dwustopniową blokadą | TAK |  |
|  | Dwa uchwyty z przodu i z tyłu aparatu ułatwiające przesuwanie/obracanie urządzenia | TAK |  |
|  | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i konserwacji aparatu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

podpis elektroniczny Wykonawcy