| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | *VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto[PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulenia z monitorowaniem | 3 komplety |  |  |  |  |  |  |  |

*( jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparat przystosowany do zawieszenia na sufitowej jednostce zasilającej TRUMPF, klinoPORT posiadanej przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Aparat w wersji kolumnowej, zawierający zintegrowane kółka transportowe. | TAK |  |
|  | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,7 kPa x 100 | TAK |  |
|  | Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu lub podgrzewane czujniki przepływu bez możliwości wyłączenia podgrzewania przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 90 minut. | TAK |  |
|  | Blat roboczy. Wbudowane, regulowane oświetlenie blatu. | TAK |  |
|  | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna) | TAK |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej na ekranie głównym respiratora. | TAK |  |
|  | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | TAK |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta. | TAK |  |
|  | Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki termoanemometryczne (tzw. podgrzewane). Czujniki mogą być sterylizowane parowo. | TAK |  |
|  | Wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie aparatu. | TAK |  |
|  | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice LowFlow i MinimalFlow. | TAK |  |
|  | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum lub poprzez skręcenie zastawki do minimum. | TAK |  |
|  | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 10 l/min | TAK |  |
|  | Miejsca aktywne do zamocowania dwóch parowników. | TAK |  |
|  | W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml | TAK |  |
|  | Respirator, tryby wentylacji | TAK |  |
|  | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator nie zużywający tlenu do napędu lub respirator z napędem pneumatycznym O2. | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
|  | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS) lub wentylacja synchronizowana SIMV w trybie ciśnieniowym SIMV-PC i objętościowym SIMV-VC. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji z gwarantowaną objętością typu Auto Flow, PRVC; synchronizacja oddechów pacjenta z oddechami obowiązkowymi lub możliwość rozbudowy o tryb wentylacji z gwarantowaną objętością PCV-VG; SIMV PCV- VG. | TAK |  |
|  | CPAP/PSV | TAK |  |
|  | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy. Czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 10 min lub czas trwania pauzy regulowany w zakresie do 1min. | TAK |  |
|  | Regulacje | TAK |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 4 do 100 odd/min | TAK |  |
|  | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% lub od 5% do 60%. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji I:E co najmniej od 5:1 do 1:5 lub od 2:1 do 1:8. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml lub zakres objętości oddechowej dla wentylacji objętościowej, od 20 ml do 1500 ml i zakres uzyskiwanej objętości od 5 ml do 1500 ml w trybie wentylacji ciśnieniowej. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min lub od 0,2 l/min do 10 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O) lub w zakresie 5-60 cmH2O. | TAK |  |
|  | Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O lub w zakresie 2-40 cmH2O. | TAK |  |
|  | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) lub w zakresie wył, 4-30 cmH2O. | TAK |  |
|  | Prezentacje | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), prezentacja pętli p-V, V-przepływ | TAK |  |
|  | Prezentacja minitrendów przy krzywych oddechowych lub na wyświetlanej osobnej stronie respiratora. | TAK |  |
|  | Ekonometr (funkcja pozwalająca na optymalny dobór przepływu świeżych gazów) wraz z prezentacją trendu ekonometru lub ekonometr bez prezentacji trendu, ale z podaniem kosztu anestetyku w godzinie znieczulenia EcoFlow. | TAK |  |
|  | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora lub prezentacja na ekranie kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) lub prezentacja objętości wdechowej oraz objętości wydechowej z możliwością obliczenia delta VT przez personel. | TAK |  |
|  | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Prezentacja MV spont, RR spont (objętości minutowej i częstości oddechowej spontanicznej pacjenta) lub prezentacja MV spont (objętości minutowej i częstości oddechowej spontanicznej pacjenta) bez RR spont. | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów graficznych, funkcja "Zoom +/ Zoom -" ułatwiająca wybór interesującego okresu czasu, funkcja kursora - prezentacja wartości dla konkretnego punktu w czasie lub bez funkcji "Zoom +/ Zoom -" i funkcji kursora. | TAK |  |
|  | Prezentacja podatności, oporu i elastancji lub prezentacja podatności bez prezentacji oporu i elastancji. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu lub ekran niewbudowany w przednią ścianę aparatu, mocowany na wysięgniku, pozwalającym na dostosowanie jego położenia w zależności od bieżących potrzeb użytkownika. | TAK |  |
|  | Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, np. ciśnienia - czerwone, objętości - zielone, w celu łatwiejszego odczytu | TAK |  |
|  | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii | TAK |  |
|  | Moduł gazowy w aparacie (pomiar w strumieniu bocznym): pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Powrót próbki gazowej do układu oddechowego | TAK |  |
|  | Eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (tzw. PrtScr lub zrzut ekranu), Dziennika (tzw. Rejestr lub Dziennik Zdarzeń lub Logbook, gdzie zapisywane są parametry pracy), wyników Testu, danych trendów lub aparat bez eksportu opisanych danych do pamięci USB, ale z możliwością eksportu danych dziennika zdarzeń i alarmów jedynie do celów serwisowych. | TAK |  |
|  | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Funkcja autoustawienia alarmów | TAK |  |
|  | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Alarm objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2 | TAK |  |
|  | Alarm stężenia anestetyku wziewnego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml na wkłady jednorazowe lub dwa zbiorniki na wydzielinę o objętości po 1000 ml na wkłady jednorazowe. | TAK |  |
|  | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o minimum dł. 1.5m każdy; wtyki typu AGA | TAK |  |
|  | Aparat z kółkami umożliwiającymi transport aparatu w obszarze pracy w celach relokacji lub serwisowych | TAK |  |
|  | Całkowicie automatyczny test główny bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury lub automatyczny test z interakcją z użytkownikiem w trakcie trwania procedury testowania. | TAK |  |
|  | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | TAK |  |
|  | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego, wskaźnik przepływu ewakuowanych gazów | TAK |  |
|  | Wymagane akcesoria dodatkowe | TAK |  |
|  | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C | TAK |  |
|  | Jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 10 szt. lub bez pułapek (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm) | TAK |  |
|  | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. | TAK |  |
|  | Pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. | TAK |  |
|  | Linie próbkujące 10 szt. | TAK |  |
|  | Monitor do aparatu, wymagania ogólne | TAK |  |
|  | Monitor przeznaczony do monitorowania pacjentów w kategorii wiekowej: dorośli z łatwym przełączaniem kategorii, powiązanej z algorytmami pomiarowymi i ustawieniami monitora. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, znajdującymi się w dalszej części specyfikacji. | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania, opartej na standardowych rozwiązaniach (IEEE 802.3), wykorzystuje protokoły TCP/IP oraz transmisję typu multicast lub monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania, opartej na standardowych rozwiązaniach (IEEE 802.3), wykorzystuje protokoły TCP/IP oraz inny niż "multicast" typ transmisji. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego dopasowania układu ekranu do aktualnie monitorowanych parametrów, włączającą i usuwającą odpowiednie pola krzywych dynamicznych i wartości liczbowych parametrów, bez zakłócania pracy monitora i bez konieczności ręcznego włączania i usuwania tych pól. Wymagane jest działanie "Plug and Play". Pola wyświetlające monitorowane parametry powinny automatycznie zwiększać swoje wymiary wraz ze zmniejszaniem liczby jednocześnie monitorowanych parametrów, wykorzystując do wyświetlania cały ekran monitora. Każdy monitor umożliwia jednoczesne wyświetlanie wszystkich wymaganych parametrów. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w kolorowy ekran, z możliwością wyświetlania przynajmniej 10 krzywych dynamicznych na całej szerokości ekranu, od jego krawędzi do pola parametrów powiązanych z odpowiadającymi im krzywymi. Przekątna ekranu min. 17” w formacie panoramicznym lub monitor wyposażony w kolorowy ekran, umożliwiający jednoczesną prezentację 8 krzywych dynamicznych na całej szerokości ekranu, od jego krawędzi, do pola parametrów powiązanych z odpowiadającymi im krzywymi, z możliwością prezentacji do 14 krzywych na jednym ekranie z wykorzystaniem dodatkowych okienek i zakładek. Przekątna ekranu 15" w formacie 4:3. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran kopiujący oraz możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran z niezależną konfiguracją sposobu wyświetlania. | TAK |  |
|  | Ekran ze sterowaniem dotykowym, z możliwością obsługi w rękawiczkach, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta i interaktywne sterowanie pomiarami. | TAK |  |
|  | Sterowanie monitorem za pomocą menu ekranowego w języku polskim: dostęp do często używanych funkcji za pomocą dedykowanych przycisków ekranowych, wybór parametru i funkcji przez dotyk na ekranie, zmiana wartości oraz wybór pozycji z listy przy pomocy pokrętła, zatwierdzanie wyboru przez naciśnięcie pokrętła. | TAK |  |
|  | Funkcja czasowego wyłączenia sterowania dotykowego, ułatwiająca czyszczenie ekranu. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o interaktywny dostęp na jego ekranie do zasobów informatycznych sieci komputerowej szpitala, takich jak diagnostyka obrazowa, dane laboratoryjne, ruch chorych, komputerowa karta chorobowa, dedykowane strony www, z wyświetlaniem danych na pełnym ekranie oferowanego monitora z zachowaniem ciągłego podglądu podstawowych monitorowanych parametrów pacjenta na ekranie modułu transportowego lub w dedykowanym okienku umożliwiając obserwację parametrów na ekranie głównym kardiomonitora, w którym ekran modułu transportowego po zadokowaniu na stanowisku pracy wygasza się i umożliwia tymczasowy podgląd monitorowanych parametrów, po naciśnięciu ekranu. Obsługa dostępu do zasobów sieciowych za pomocą ekranu dotykowego oraz za pomocą klawiatury i myszy. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego systemu monitorowania o komputerową kartę znieczulenia, posiadającą następującą funkcjonalność, przynajmniej: - możliwość automatycznego pobierania danych pacjenta ze szpitalnego systemu komputerowego (typu HIS), z wykorzystaniem protokołuHL7(przynajmniejimięinazwisko,wiek,wzrostimasaciała),napodstawiewprowadzonegonumeruidentyfikacyjnego - automatycznaakwizycjawybranychparametrówzmonitorapacjentaiaparatudoznieczulania,wwybranychodstępachczasowych - dokumentacja terapii płynowej ilekowej - interaktywnydostępdotejkartynaekranieoferowanegomonitorapacjenta,obsługazapomocąklawiaturyimyszykomputerowej - interaktywny dostęp do karty na stacjonarnych i przenośnych urządzeniachkomputerowych - formularze do wydruku oparte na aktualnym rozporządzeniu Ministrazdrowia - możliwość archiwizacji w komputerowych systemachbazodanowych - możliwośćwykorzystaniazbieranychdanychdoanaliziporównań,przywykorzystaniustandardowychnarzędzianalitycznych Możliwość takiej rozbudowy dostępna w dniu składaniaoferty. | TAK |  |
|  | Interfejs ekranowy monitora zharmonizowany z interfejsem oferowanego aparatu do znieczulania, przynajmniej pod względem wyglądu i położenia na ekranie podstawowych elementów, takich jak przyciski i inne elementy sterujące, pola komunikatów alarmowych lub interfejs ekranowy kardiomonitora tożsamy z interfejsem oferowanego modułu transportowego, a zapewniający podobny sposób obsługi z aparatem do znieczulania. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o współpracę z aparatem do znieczulania w następującym zakresie, przynajmniej: - synchronizacja czasu między aparatem a monitorempacjenta, - przesyłanie z monitora do aparatu informacji o wieku i wzrościepacjenta, - wyciszanie alarmów monitora i aparatu dowolnym przyciskiem wyciszania w monitorze albo waparacie, - przyciemnianieekranujednocześniemonitoraiaparatuuruchamianedowolniezmonitoraizaparatu(np.do laparoskopii), lub - umożliwiającą wyświetlanie parametrów życiowych i informacji o alarmach z aparatu na ekranie kardiomonitora, - synchronizację uruchamiania obu urządzeń jednocześnie po naciśnięciu jednego przycisku włączenia. | TAK |  |
|  | Konfiguracja wszystkich funkcji związanych z monitorowaniem pacjenta dostępna bez przerywania monitorowania, z wyświetlaniem danych pacjenta na głównym ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Monitor umożliwia przygotowanie domyślnej konfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla każdego nowego pacjenta. W skład takiej konfiguracji wchodzi ustawienie sposobu wyświetlania parametrów (w tym kolory, kolejność), sposobu alarmowania (w tym głośność alarmów, aktywacja alarmów wybranych parametrów i sposób ich archiwizacji), ustawione granice alarmowe poszczególnych parametrów. Możliwość zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej czterech takich zestawów dla kategorii wiekowej pacjentów (dorośli). | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia konfiguracji przygotowanej w jednym monitorze do innych monitorów za pomocą pamięci USB i za pomocą sieci, z którą są połączone te monitory. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o zdalny dostęp do parametrów mierzonych przez monitor, za pośrednictwem sieci szpitala, przewodowej i bezprzewodowej, w oknie przeglądarki internetowej na mobilnych i stacjonarnych urządzeniach komputerowych. Dostęp do podglądu danych z monitorów pacjenta możliwy tylko i wyłącznie przez upoważniony personel, po zalogowaniu się do systemu, za pomocą nazwy i okresowo zmienianego hasła lub za pomocą innego rozwiązania o równoważnym poziomie zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o przenoszenie danych pacjenta z monitora do oprogramowania na komputerach PC. Przenoszenie tych danych możliwe tylko i wyłącznie za pomocą specjalnych narzędzi udostępnionych upoważnionemu personelowi, po zalogowaniu się do systemu przy pomocy nazwy i okresowo zmienianego hasła lub za pomocą innego rozwiązania o równoważnym poziomie zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych. W szczególności wyklucza się każdą możliwość bezpośredniego kopiowania danych pacjenta z monitora na wymienne nośniki pamięci (USB, SD itp.), podłączane do monitora. | TAK |  |
|  | W przypadku odłączenia zasilania z sieci elektrycznej, monitor ma potencjalną możliwość kontynuacji monitorowania min.: EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (w 8 torach), temperatury (w 4 torach) i CO2 co najmniej przez 3 godziny oraz zachowuje ciągłość monitorowania przynajmniej w zakresie trendów powyższych parametrów i zdarzeń alarmowych przed odłączeniem zasilania, w trakcie i po przywróceniu zasilania lub w przypadku odłączenia zasilania z sieci elektrycznej monitor zapewnia potencjalną możliwość kontynuacji monitorowania parametrów: m.in. EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną w 4 kanałach, temperatury w 2 kanałach, CO2, zwiotczenia mięśni, głębokości uśpienia, głębokości analgezji wraz z prezentacją wszystkich wymienionych parametrów na ekranie kardiomonitora przez 2 godziny. | TAK |  |
|  | Funkcja drukowania, na drukarce laserowej, odpowiednio sformatowanych tematycznych raportów, z podsumowaniem stanu pacjenta. Możliwość skonfigurowania własnego zestawu kilku różnych raportów do wydrukowania za pomocą jednego polecenia lub bez możliwości skonfigurowania własnego zestawu kilku różnych raportów do wydruku za pomocą jednego polecenia. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy monitora chłodzone pasywnie, bez wspomagania wentylatorem. | TAK |  |
|  | Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do znieczulania. | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Ręczne oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych, na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Możliwość trwałego i czasowego zablokowania alarmów tylko ciśnienia inwazyjnego, niezależnie od pozostałych alarmów, z odpowiednią sygnalizacją takiego stanu, lub inna metoda umożliwiająca przygotowanie linii pomiarowych ciśnienia przed przybyciem pacjenta, oraz obsługę linii pomiarowych, bez zakłócania alarmami i bez ograniczania normalnego monitorowania innych parametrów. | TAK |  |
|  | Rejestracja w pamięci monitora zdarzeń alarmowych z zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru wywołującego alarm, innych krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych wszystkich parametrów monitorowanych w czasie wystąpienia alarmu lub rejestracja w pamięci monitora 999 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie oraz do 400 wycinków zawierających fragmenty krzywych dynamicznych i trendy parametrów wybranych przez Użytkownika. | TAK |  |
|  | Świetlna sygnalizacja alarmów, w trzech kolorach, odpowiadających poziomom alarmów (czerwony, żółty, niebieski), widoczna z 360 stopni dookoła monitora. | TAK |  |
|  | Specjalny, dobrze widoczny wskaźnik informujący o wyciszeniu i o zawieszeniu alarmów, z informacją o pozostałym czasie wyciszenia i zawieszenia. | TAK |  |
|  | Informacja o ustawionej głośności alarmów, stale wyświetlana na ekranie monitora, podczas normalnej pracy monitora bez alarmu lub informacja o ustawionej głośności alarmów dostępna w menu ekranowym ustawień alarmów dostępnym po naciśnięciu przycisku na pasku menu głównego | TAK |  |
|  | Transport pacjenta | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w moduł transportowy, o potencjalnej możliwości ciągłego i nieprzerwanego monitorowania co najmniej: EKG w pełnym wymaganym zakresie (ST, arytmia), SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (x8), temperatury (x4), oraz CO2 w strumieniu głównym i bocznym podczas transportu pacjenta, w szczególności bez żadnych przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu, oraz bez konieczności wymiany modułów pomiarowych albo układów pacjenta na czas transportu. Ciągłość monitorowania dotyczy trendów wszystkich monitorowanych parametrów (nie tylko parametrów monitorowanych przez sam moduł transportowy), trendów z urządzeń podłączonych na poprzednim stanowisku (jak np. respirator, aparat do znieczulania), wyników obliczeń (hemodynamicznych, natlenienia i wentylacji) oraz zdarzeń alarmowych z poprzedniego stanowiska, trendów i zdarzeń zapamiętanych podczas transportu i automatyczną ich integrację z danymi na nowym stanowisku lub monitor wyposażony w moduł transportowy o potencjalnej możliwości nieprzerwanego monitorowania: EKG, ST, arytmia, SpO2, NIBP, 4x IBP, 2x Temp, CO2 w strumieniu bocznym, bez żadnych przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu, bez konieczności wymiany modułów pomiarowych i układów pacjenta na czas transport, zapewniający ciągłość trendów monitorowanych parametrów w module transportowym i kardiomonitorze głównym oraz zdarzeń alarmowych sprzed, w trakcie i po transporcie. | TAK |  |
|  | Przygotowanie monitora do transportu, rozpoczęcie i zakończenie transportu nie wymaga podłączania ani odłączania jakichkolwiek przewodów. Odłączenie i podłączenie modułu transportowego do części stacjonarnej monitora możliwe przy użyciu jednej ręki. | TAK |  |
|  | Masa modułu transportowego maksymalnie 2 kg, z ekranem i zasilaniem z wbudowanego akumulatora minimum przez 3 godziny ciągłego monitorowania | TAK |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia sterowanie pracą pompy do kontrpulsacji podczas transportu | TAK |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej 6 cali. Ekran pokazuje przynajmniej 3,5 sekundy przebiegów dynamicznych. Ekran dotykowy przystosowany do warunków transportowych: zabezpieczony przed nieoczekiwaną zmianą wyświetlanych informacji, a w szczególności przed reagowaniem na krótkie, przypadkowe dotknięcia i przesunięcia palcem i palcami po ekranie lub moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej 7 cali, o interfejsie użytkownika tożsamym z monitorem głównym, responsywny, umożliwiający obsługę gestów (przesuwanie palcem po ekranie w celu przełączania pomiędzy widokami), z możliwością zabezpieczenia przed przypadkową zmianą parametrów na ekranie poprzez tymczasowe zablokowanie ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Moduł transportowy, przystosowany do zagrożeń związanych z transportem, odporny na zachlapania (min. IPX3) i upadek z wysokości przynajmniej 0,9 metra, potwierdzone odpowiednimi deklaracjami producenta. | TAK |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia, bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu na stanowisku | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o połączenie bezprzewodowe (WiFi) z siecią centralnego monitorowania, uruchamiane samoczynnie bezpośrednio po zdjęciu modułu ze stanowiska pacjenta. Transmisja bezprzewodowa WiFi zabezpieczona na poziomie przynajmniej WPA2-PSK lub równoważnym. Rozwiązania inne, niż oparte na standardach przemysłowych, nie będą akceptowane. Rozbudowa o WiFi możliwa bez konieczności wysyłania monitora do serwisu. Funkcjonalność WiFi nie może zmienić wymiarów, masy, ani odporności modułu na warunki zewnętrzne lub moduł transportowy wyposażony we wbudowaną kartę wifi, która będzie umożliwiać rozbudowę o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania w przyszłości, w kolejnych wersjach oprogramowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Moduł transportowy, zamocowany na stanowisku, przesyła dane do systemu monitorowania przez łącze optyczne, lub moduł transportowy, zamocowany na stanowisku, przesyła dane do systemu monitorowania pomiędzy modułem a stacją dokującą za pośrednictwem styków elektrycznych, które zostały przetestowane przez producenta i wytrzymują min.100.000podłączeń/odłączeń | TAK |  |
|  | Moduł przystosowany do mocowania z prawej i lewej strony stanowiska w taki sposób, że przewody łączące monitor z pacjentem są skierowane bezpośrednio w stronę pacjenta, z zachowaniem odpowiedniej widoczności ekranu. Automatyczny obrót zawartości ekranu o 180 stopni | TAK |  |
|  | Moduł transportowy zamocowany na stanowisku umożliwia jednoczesną, ciągłą obserwację danych na ekranie stacjonarnym i na ekranie modułu transportowego lub moduł transportowy zamocowany na stanowisku umożliwia jednoczesną, tymczasową (po naciśnięciu w dowolnym miejscu ekranu modułu transportowego), obserwację danych na ekranie stacjonarnym i na ekranie modułu transportowego. | TAK |  |
|  | Możliwości monitorowania parametrów | TAK |  |
|  | Pomiar EKG | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania oraz jednoczesnego wyświetlania odprowadzeń EKG: 1 (wybieranego przez użytkownika) z 3 elektrod, 7 z 5 elektrod, 8 z 6 elektrod oraz 12 z 10 elektrod, po zastosowaniu odpowiedniego przewodu pomiarowego | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowany filtr zakłóceń elektrochirurgicznych. | TAK |  |
|  | Monitorowanie odchylenia ST we wszystkich jednocześnie monitorowanych odprowadzeniach EKG | TAK |  |
|  | Analiza arytmii zgłaszająca arytmie według przynajmniej 12 różnych definicji, z możliwością wprowadzenia zmian w poszczególnych definicjach, dotyczących liczby i częstości skurczów komorowych, oraz z możliwością zmiany poziomu poszczególnych alarmów arytmii, w zakresie: wysoki, średni, niski lub rozpoznawanie arytmii wg 21 definicji, z możliwością konfiguracji priorytetów poszczególnych arytmii w zakresie: Wyłączony, Informacyjny, Niski, Średni, Wysoki, z możliwością konfiguracji kryteriów dla Pauzy, V Tachy i SV Tachy. | TAK |  |
|  | Monitor posiada możliwość diagnostycznego monitorowania EKG, z częstością próbkowania sygnału co najmniej 500 razy na sekundę | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości akcji serca 15 - 300 uderzeń na minutę lub 20- 300 uderzeń na minutę. | TAK |  |
|  | Pomiar oddechu | TAK |  |
|  | Monitorowanie oddechu metodą impedancyjną z elektrod EKG (wartości liczbowe i krzywa dynamiczna), z możliwością zmiany odprowadzenia wybranego do monitorowania (I albo II), bez konieczności przepinania przewodu EKG ani zmiany położenia elektrod na pacjencie. | TAK |  |
|  | Ustawiany czas opóźnienia alarmu bezdechu w zakresie min. 10 - 30 sekund od ostatniego wykrytego oddechu | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) | TAK |  |
|  | Moduł pomiarowy SpO2 umożliwiający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem MasimorainbowSET, lub TruSignal. | TAK |  |
|  | Monitor umożliwia podłączenie modułów pomiarowych saturacji opartych na różnych technologiach, przynajmniej: Masimo SET, Masimorainbow SET i Nellcor, również podczas transportu. Wymiana technologii pomiaru może być dokonana przez użytkownika | TAK |  |
|  | Monitor umożliwia podłączenie drugiego toru pomiarowego saturacji, z wyświetlaniem różnicy saturacji mierzonej w dwóch torach lub bez prezentacji różnicy saturacji i bez możliwości opisania miejsca pomiaru w drugim torze . Możliwość zamiennego stosowania technologii Masimo SET i Nellcor w drugim torze, niezależnie od technologii wykorzystywanej w podstawowym torze. Możliwość opisania miejsca pomiaru w drugim torze za pomocą standardowych oznaczeń, przynajmniej 6 różnych oznaczeń do wyboru. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami przynajmniej do 4 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie. Dopuszcza się monitor bez funkcji blokowania alarmów SpO2 podczas pomiaru NIBP. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania nazw do poszczególnych torów pomiarowych, powiązanych z miejscem pomiaru, łącznie przynajmniej 28 nazw. | TAK |  |
|  | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 8 ciśnień, również w transporcie lub przynajmniej 7 ciśnień, w tym 4 w trakcie transportu, bez konieczności przełączania linii pomiarowych do transportu. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania wszystkich mierzonych ciśnień w oddzielnych oknach oraz w jednym oknie ze wspólną skalą i z indywidualnymi skalami, na siatce i bez siatki, do wyboru przez użytkownika, lub możliwość wyświetlania ciśnień w oddzielnych kanałach lub w jednym - powiększonym do wysokości max. 4 kanałów oknie, umożliwiający prezentację do 4 ciśnień jednocześnie ze wspólną skalą lub skalami indywidualnymi. | TAK |  |
|  | Możliwość wyzerowania wszystkich ciśnień jednym poleceniem (np. przyciskiem) | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury | TAK |  |
|  | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 2 tory temperatury | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie 3 wartości temperatury: T1, T2 i ich różnicy | TAK |  |
|  | Możliwość przydzielania dodatkowych etykiet (oprócz 1, 2… lub a, b…) do poszczególnych torów pomiarowych temperatury, precyzujących miejsce dokonywania pomiaru, za pomocą standardowych etykiet, przynajmniej 11 różnych nazw | TAK |  |
|  | Pomiar CO2 | TAK |  |
|  | Monitor posiada możliwość pomiaru CO2 w drogach oddechowych w strumieniu bocznym u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz możliwość pomiaru w strumieniu głównym, po podłączeniu odpowiedniego modułu, stacjonarnie i w transporcie, bez konieczności przełączania układu pomiarowego do transportu. Dopuszcza się brak możliwości pomiaru w strumieniu głównym. | TAK |  |
|  | W przypadku strumienia bocznego pomiar realizowany metodą małych przepływów, ok. 50 ml/min | TAK |  |
|  | Pomiar zwiotczenia | TAK |  |
|  | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 iTref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50Hz - SingleTwitch | TAK |  |
|  | Pomiar za pomocą zewnętrznego urządzenia, przekazującego wyniki pomiarów do oferowanego kardiomonitora lub z wykorzystaniem modułu oferowanego kardiomonitora. Wyniki pomiarów NMT wyświetlane na ekranie oferowanego monitora pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego u dorosłych, poprzez zastosowanie odopowiedniego czujnika. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania czujników jednorazowych lub czujników wielorazowych. | TAK |  |
|  | Pomiar jakości znieczulenia | TAK |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii, z wykorzystaniem modułu oferowanego kardiomonitora lub urządzenia zewnętrznego. | TAK |  |
|  | Pomiar głębokości analgezji metodą SPI lub ANI, z wykorzystaniem modułu oferowanego kardiomonitora lub urządzenia zewnętrznego. | TAK |  |
|  | Wymagane akcesoria pomiarowe | TAK |  |
|  | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod, długość przynajmniej 3 metry | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 dla dorosłych na palec, z przewodem min. 3 metry | TAK |  |
|  | Mankiety do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, umożliwiające pomiary u pacjentów o przeciętnym wzroście, szczupłych i otyłych – 3 wielorazowe mankiety pomiarowe w 3 różnych rozmiarach. Przewód łączący mankiet z monitorem o długości przynajmniej 3 metrów | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury skóry, z przewodem min. 3 metry | TAK |  |
|  | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 2 torach | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |