Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczne podane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, ale nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.

Specyfikacja Porozymetr rtęciowy

Minimalne wymagania zamawiającego:

Przyrząd powinien umożliwiać pomiar takich parametrów jak:

- Promień, średnica, dystrybucja makroporów i mezoporów w próbkach stałych oraz sproszkowanych,

- Przepuszczalność,

- Objętość porów z zastosowaniem intruzji oraz ekstruzji rtęci,

- Pomiar krętości porów oraz rozmiaru cząstki w oparciu o model Mayer-Stove’a.

Charakterystyka aparatu, wymagane wyposażenie oraz warunki techniczne pracy przyrządu.

- Zakres pomiarowy aparatu od 1000 µm (± 100) do 6 nm (±0,5).

- Zakres ciśnienia – co najmniej w zakresie od 0,2 psi do 33 000 psi.

- Objętościowa dokładność pomiarowa dla intruzji ± 1% w pełnej skali.

- Aparat winien posiadać co najmniej dwa porty niskociśnieniowe i co najmniej jeden port wysokociśnieniowy.

- Porty nisko i wysokociśnieniowe rozdzielone i znajdujące się w tym samym urządzeniu.

- Porty niskociśnieniowe mogą pracować jednocześnie z portami wysokociśnieniowymi.

- Pomiary w stacjach niskiego ciśnienia powinny być możliwe do wykonanania w pozycji poziomej penetrometru.

- Zminimalizowanie narażenia na ewentualny wyciek rtęci podczas wymiany próbki.

- Możliwość zwiększania ciśnienia w trybie ciągłego skanowania  lub w trybie krokowym.

- Możliwość odczytu wartości ciśnienia (co najmniej na portach niskociśnieniowych) na obudowie aparatu.

- Wraz z aparatem dostarczona musi być pompa próżniowa.

Wymagane systemy bezpieczeństwa:

- Filtry (ewentualnie wraz z pułapką kriogeniczną) zapobiegające uwalnianiu się oparów rtęci do środowiska laboratoryjnego.

- Zestaw do usuwania wycieków rtęci.

- Niezależny od sterowania komputerem przycisk awaryjny do zatrzymania komory wysokiego ciśnienia. Przycisk powinien znajdować się na przedniej zewnętrznej obudowie.

- Wyposażenie urządzenia w metalową podstawę, możliwą do wyjęcia w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń rtęci.

- Wymagana zamknięta i kompaktowa konstrukcja aparatu – spełniająca wymagania BHP przy pracy z rtęcią.

- Urządzenie przystosowane do instalacji w dygestorium już zainstalowanym w laboratorium badawczym (wymiary wewnętrzne dygestorium szerokość 116 cm, głębokość 70 - 75 cm, wysokość 150 cm/ w świetle otworu drzwiowego – 90 cm; po zainstalowaniu urządzenia będzie możliwe zamknięcie otworu drzwiowego).

- Stacje robocze po zainstalowaniu urządzenia pod dygestorium na blacie roboczym nie mogą być wyżej niż 140 cm od poziomu podłogi.

Wyposażenie:

- Penetrometry na próbkę powinny być wykonane z przezroczystego szkła, w celu weryfikacji prawidłowego wypełnienia rtęcią przestrzeni wewnętrznej oraz celem stwierdzenia braku zanieczyszczeń.

- Dostarczenie minimum 4 penetrometrów (po dwie sztuki różnego rodzaju).

- Możliwość użycia różnych naczyń pomiarowych dedykowanych dla próbek stałych oraz próbek sypkich, o różnej średnicy kapilary i różnej objętości głowicy pomiarowej. Naczynia pomiarowe które można zamówić u oferanta.

- Wzorce porowatości dla zakresu mezoporów i makroporów (co najmniej dwa).

- Urządzenie powinno być fabrycznie nowe, posiadać certyfikat CE, niedemonstrowane wcześniej w żadnych laboratoriach lub pokazach.

- Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie komputera PC z monitorem (co najmniej 24 cale)  do kontroli pracy urządzenia, archiwacji danych oraz analizy rejestrowanych krzywych i tworzenia raportów o parametrach minimum:

- 16 GB ram,

- Dysk SSD min. 256GB,

- Procesor co najmniej Intel Core i5,

- System operacyjny MS Windows 10 (64 bit).

- Wymagane oprogramowanie do sterowania aparatem:

- Zapisujące wyniki analityczne z portów nisko- i wysokociśnieniowych w jednym pliku- o tej samej nazwie.

- Umożliwiające obliczanie powierzchni właściwej, gęstości właściwej i szkieletowej,

- Umożliwiające obróbkę i zbieranie danych pomiarowych,

- Umożliwiające nakładanie krzywych porozymetrycznych z różnych eksperymentów,

- Kompatybilne z systemem Windows,

- Umożliwiające eksport danych do plików.

- Wymagana wielostanowiskowa licencja oprogramowania – możliwość instalacji oprogramowania na nieograniczonej liczbie komputerów.

- Wraz z urządzeniem wymagany jest w komplecie reduktor butlowy – 2 stopniowy do gazów.

- Wymagane jest dostarczenie rtęci (potrójnie destylowana, czystość minimum 99,999 %), 
w ilości niezbędnej na rozruch aparatu oraz przeprowadzenie szkolenia, ale nie mniej niż 3 kg.

Inne wymagania:

- Do aparatu powinna być dostarczona instrukcja w języku polskim oraz angielskim.

- Dostawa, instalacja oraz szkolenie (3x8h roboczych) musi być uwzględniona w ofercie.

- Wymagane jest udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

Zakres gwarancji – obejmujący co najmniej:

- wady fabryczne i materiałowe urządzenia (z wyłączeniem elementów zużywalnych oraz szklanych naczyń pomiarowych)

- przeglądy okresowe i obsługę serwisową, zgodnie z wymogami użytkownika dla danego urządzenia, uwzględniając wymianę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

- Czas reakcji serwisu: 48h

- Czas naprawy 21 dni roboczych. W przypadku przekroczenia tego czasu, Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych z przedmiotem zamówienia.

- W celu potwierdzenia, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, wymagane jest dołączenie oferty opisów technicznych, karty katalogowej lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Termin dostawy do 20 tygodni.

Kryteria oceny ofert (opisane w Rozdz. 20 SWZ)

UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%

Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz. 106  z późn zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy).