| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG do Hemodynamiki | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | TAK |  |
|  | Aparatu RTG z ramieniem C w wersji podłogowej do systemu elektrofizjologii cyfrowej z wyposażeniem, montażem oraz posadowieniem. | TAK |  |
|  | Aparat cyfrowy z ramieniem C wyposażony w lampę RTG, stół zabiegowy, system monitorowania i niezbędne wyposażenie sali. | TAK |  |
|  | Kompatybilność elementów zestawu – lampa RTG, panel cyfrowy, tor wizyjny. | TAK |  |
|  | Bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie stacji przed działaniem złośliwego oprogramowania poprzez zainstalowanie oprogramowania antywirusowego bądź równoważnego rozwiązania | TAK |  |
|  | STATYW APARATU RTG | TAK |  |
|  | Konstrukcja aparatu RTG wykorzystująca mocowanie podłogowe. Zamawiający dopuszcza mocowanie sufitowe dla elementów lekkich systemu np. monitor/y, osłony radiologiczne. | TAK |  |
|  | Montaż statywu części RTG umożliwiające wykonywanie zabiegów na naczyniach w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kończyn do wysokości tętnic biodrowych. | TAK |  |
|  | Głębokość ramienia C nie mniejsza niż 90 cm | Głębokość ≥105 cm – 2 pkt. Głębokość >90 do 104 cm – 1 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przemieszczania go na stole w zakresie nie mniejszym niż 100 cm | TAK |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta w zakresie nie mniejszym niż ± 110º | TAK |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniejszy niż 90 º | TAK |  |
|  | Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniejsza niż 18o/s | TAK |  |
|  | Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniejsza niż 18°/s | TAK |  |
|  | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniejsza niż 40°/s | TAK |  |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawiania statywu w pozycji do badań | TAK |  |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron). | Zaoferowanie funkcjonalności – 2 pkt. Brak funkcjonalności – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawiania statywu w pozycji parkingowej | TAK |  |
|  | Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej, z w budowanym hamulcem lub innym rozwiązaniem o podobnym działaniu. | Możliwość ustawienia ręcznego po obu stronach statywu – 1 pkt. Brak możliwości lub ustawianie po jednej stronie – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | TAK |  |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją | TAK |  |
|  | Pamięć pozycji statywu | >150 pozycji – 1 pkt. ≤ 150 pozycji – 0 pkt. PODAĆ! |  |
|  | Lampa RTG | TAK |  |
|  | Liczba ognisk nie mniejsza niż dwa | TAK |  |
|  | Ułożyskowanie anody bezszumne w łożysku „płynnym” | TAK |  |
|  | Rozmiar największego ogniska nie więcej niż 1,0 mm | TAK |  |
|  | Rozmiar kolejnego mniejszego ogniska nie więcej niż 0,5 mm | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 5000 kHU | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka nie mniejsza 7000 kHU | TAK |  |
|  | Włączanie i wyłączanie fluoroskopii siatką lub inny równoważny system ograniczający emisję promieniowania miękkiego. | TAK |  |
|  | KOLIMATOR - PRZYSŁONY | TAK |  |
|  | Ustawienie kolimatora bez promieniowania | Zaoferowanie rozwiązania – 1 pkt. Brak rozwiązania – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Sterowanie ruchami kolimatora z pulpitu przy stole pacjenta | TAK |  |
|  | Kolimator prostokątny | TAK |  |
|  | Filtry półprzepuszczalne - klinowe | TAK |  |
|  | Dodatkowa filtracja w postaci filtrów miedziowych przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych. Podać wartość (wg równoważnika Cu). | TAK |  |
|  | Automatyczny obrót obrazu w zależności od zmian położenia statywu | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) do redukcji dawki promieniowania w zależności od rodzaju badania lub rozwiązanie alternatywne | TAK |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG – prezentacja sumarycznej dawki z fluoroskopii i akwizycji w trybie zdjęciowym na wyświetlaczu w sali zabiegowej i w sterowni. | TAK |  |
|  | GENERATOR | TAK |  |
|  | Moc generatora, nie mniej niż 100 kW | TAK |  |
|  | Zakres napięć nie mniejszy niż od 50 do 125 kV | TAK |  |
|  | Obciążenie generatora mocą ciągłą dla obciążenia trwającego 10 minut nie mniejsze niż 2000 W | TAK |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji nie większy niż 1ms | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej nie mniejszy niż 100 mA | TAK |  |
|  | Maksymalna częstość impulsów nie mniejsza niż 30 imp/sek | TAK |  |
|  | Czas gotowości do uzyskania obrazu fluoroskopii od momentu włączenia systemu „zimny start” – czyli pojawienia się napięcia zasilania na generatorze i w systemie sterowania nie większy niż 125 sek. | Wartość najmniejsza – 5 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie PODAĆ ! |  |
|  | Inicjalizowanie fluoroskopii i ekspozycji z sali badań i ze sterowni | TAK |  |
|  | Wyłącznik sterujący, do prześwietleń i zdjęć w sali badań i w sterowni | Rozwiązanie pozwalające na odłączenie pedału w sali badań – 2 pkt. Brak możliwości odłączenia pedału w sali badań – 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | DETEKTOR | TAK |  |
|  | Detektor matrycowy o wymiarach nie mniejszych niż o przekątnej 12” | TAK |  |
|  | Wartość współczynnika DQE nie mniejsza niż 72% | TAK |  |
|  | Rozmiar elementarnego piksela nie większy niż 200µm | Najmniejszy rozmiar – 3 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie PODAĆ ! |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw częstotliwość Nyquista) minimum 2,5 lp/mm | Największy rozmiar – 3 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie PODAĆ ! |  |
|  | Ilość pól – FOV nie mniejsza niż 3 | Największa ilość – 1 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie PODAĆ ! |  |
|  | Możliwość obrotu detektora poprzecznie i wzdłużnie | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE | TAK |  |
|  | Przekątna monitorów TFT/LCD do obrazowania w sterowni nie mniejsza niż 19” | TAK |  |
|  | Luminancja – jasność monitorów do obrazowania na sali zabiegowej i w sterowni nie mniejsza niż 300 Cd/m2 | TAK |  |
|  | Monitor multimodalny LCD w Sali zabiegowej, zawieszony równolegle do dłuższej krawędzi stołu zabiegowego o przekątnej min 55” | TAK |  |
|  | Możliwość podziału pola monitora/ów na minimum 8 pól | TAK |  |
|  | Równoczesna prezentacja obrazów z minimum 4 urządzeń zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Interakcja z monitorem na Sali zabiegowej za pomocą manipulatora (mysz, joystick, ekran dotykowy) umożliwiająca co najmniej: - płynną zamianę wielkości okien - zmianę wzorca ułożenia obrazów - zrzut wybranego ekranu - zmianę położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i puść” | Zaoferowanie funkcjonalności – 3 pkt., Brak funkcjonalności – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Ilość monitorów w sterowni nie mniejsza niż 3: - angio - ciśnienia, EKG - administracyjny | TAK |  |
|  | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie- bez promieniowania | Zaoferowanie funkcjonalności – 2 pkt. Brak rozwiązania – 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | CYFROWY SYSTEM OBRÓBKI OBRAZU- POSTPROCESSING | TAK |  |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | TAK |  |
|  | Matryca akwizycyjna minimum 1024x1024 | TAK |  |
|  | Matryca prezentacyjna minimum 1024x1024±10% | TAK |  |
|  | Głębokość przetwarzania nie mniejsza niż 10 bit | TAK |  |
|  | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii | TAK |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne o wartościach minimum 30, 15 i 7,5 pulsów/s | TAK |  |
|  | Angiografia rotacyjna | TAK |  |
|  | Przetwarzanie obrazu i zapis na dysku z parametrami nie gorszymi niż 1024x1024x10 bit w całym torze | TAK |  |
|  | Pamięć obrazów na HD aparatu _bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków i pamięci zewnętrznych oraz nośników CD/DVD nie mniejsza niż 100 000 obrazów | TAK |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon (prostokątnych i półprzepuszczalnych) znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Zaoferowanie funkcjonalności – 2 pkt. Brak funkcjonalności – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Aplikacje umożliwiające redukcję dawki – algorytmy poprawiające jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiające obrazowanie z obniżoną dawką. | TAK |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej | TAK |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni | TAK |  |
|  | Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja synchronicznie ze sceną angiograficzną na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów i ich rejestracja na nośnikach CD/DVD w dostępnym standardzie DICOM 3.0 ( Send, Query/Retrive, Received, Worklist, Storage Comitment, z dogrywaniem viewera | TAK |  |
|  | STACJA BADAŃ HEMODYNAMICZNYCH | TAK |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami, z wyliczonymi wskaźnikami, krzywymi, protokołami itp. dla minimum 100 pacjentów | TAK |  |
|  | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej min. 19”: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | TAK |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG za pomocą kabli bezcieniowych (przeziernych dla promieniowania RTG) | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja Sp02 | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego | TAK |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 różnych ciśnień inwazyjnych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych ) – gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzykomorowe, opory naczyniowe | TAK |  |
|  | Wyświetlanie parametrów hemodynamicznych na monitorze min. 55” w Sali Badań. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym/monitorach kontrolnych w sali badań | TAK |  |
|  | Archiwizacja rejestrowanych przebiegów na USB lub CD lub DVD. Zamawiający dopuszcza archiwizację na urządzeniach wykorzystujących łączność z siecią LAN. | TAK |  |
|  | STÓŁ PACJENTA | TAK |  |
|  | Stół zabiegowy kolumnowy zakotwiczony w podłodze z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej ± 900 | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta nie mniejszy niż 120 cm | TAK |  |
|  | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta nie mniejszy niż ±14 cm od pozycji środkowej | TAK |  |
|  | Sterowanie silnikiem elektrycznym do regulacji wysokości stołu w zakresie nie mniejszym niż 28 cm | TAK |  |
|  | Długość płyty pacjenta nie mniejsza niż 280 cm | Długość powyżej 310 cm – 2 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Szerokość stołu w obszarze klatki piersiowej minimum 45 cm | TAK |  |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta nie większa niż ekwiwalent 1,4 mm Al | Wartość poniżej (ekwiwalentu) 1 mm AL. – 1 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Nośność stołu nie mniejsza niż 220 kg | TAK |  |
|  | Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej min. 50 kg przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu | TAK |  |
|  | Resuscytacja pacjenta dozwolona przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu wskazującego na położenie płyty pacjenta nad stopą stołu | TAK – 1 pkt. / NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu | TAK |  |
|  | Wymagane akcesoria: - materac o szerokości ≥ 45 cm i długości ≥220 cm, - podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, - podpórki – 2 sztuki, pod ramiona wzdłuż stołu (przepuszczalne dla promieniowania rtg), - stabilizator głowy, - podkładka do badań od tętnicy promieniowej, - statyw na płyny infuzyjne | TAK |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | Zaoferowanie funkcjonalności – 1 pkt. Brak funkcjonalności – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Zapamiętywanie i przywracanie wybranej pozycji stołu | TAK |  |
|  | SYSTEM REJESTRACJI OBRAZÓW | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania ostatnich obrazów fluoroskopii minimum 20 sekund | Największa ilość obrazów możliwych do zapamiętania – 1 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie PODAĆ ! |  |
|  | Pamięć obrazów 1024x1024x12 bit bez kompresji stratnej, wyłącznie na wewnętrznym dysku, nie mniejsza niż 50000 obrazów | TAK |  |
|  | Szybkość zapisu obrazów j.w. w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 30 obrazów/sekundę | TAK |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0 (min Storage, Send, Print, Query/ Retrive, Worklist) | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w standardzie DICOM 3.0 z nagranym viewerem | TAK |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM – własnych i importowanych obrazów, ich prezentacja na monitorach w sali zabiegowej lub sterowni przez system zaoferowanego aparatu | TAK |  |
|  | Integracja aparatu z systemem szpitalnym Zamawiającego w celu pobierania i zapisu danych/wyników (obrazów badania) pacjenta | TAK |  |
|  | Wielopłaszczyznowa angiografia rotacyjna - automatyczny ruch statywu po uprzednio zaprogramowanej trajektorii (możliwość zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii) uwzględniającej odchylenia RAOi LAO i CRAN i CAUD.w każdej trajektorii | Zaoferowanie funkcjonalności – 2 pkt. Brak funkcjonalności – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych, min.: - automatyczne rozpoznawanie konturów; - pomiar stenoz z obliczeniami geometrycznymi i densytometrycznymi; - automatyczne i manualne określanie średnicy referencyjnej; - automatyczna i manualna kalibracja; - pomiary średnicy, odległości i katów | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych w czasie rzeczywistym podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panelu sterowniczego w sali badań | TAK |  |
|  | Dynamiczna funkcja nawigacji umożliwiająca prowadzenie cewnika na ruchomym obrazie tętnic wieńcowych bez konieczności podawania kontrastu. | Zaoferowanie funkcjonalności – 5 pkt. Brak funkcjonalności – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Opcja wykonywania rekonstrukcji warstwowych tkanek miękkich – rekonstrukcje warstwowe wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie radiografii cyfrowej (DR) | TAK |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczna korekta położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzgledniająca, zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wspomagania zabiegów przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej oparciu o śródzabiegowe obrazowanie 3D lub uprzednio zarejestrowane obrazy CT w zakresie minimum: - Automatyczna segmentacja pnia aorty - Automatyczne oznaczanie charakterystycznych elementów anatomicznych (np. płatków zastawki, odejść naczyń wieńcowych) wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | TAK |  |
|  | Obliczanie projekcji ortogonalnej do płaszczyzny pierścienia zastawki, obliczanie obwodu i pola powierzchni aorty w przekrojach poprzecznych umożliwiające właściwy dobór zastawki do implantacji | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wspomagania zabiegów leczenia wad strukturalnych serca, umożliwiające segmentacje struktur anatomicznych (w tym uszka lewego przedsionka) na obrazach 3D uzyskanych z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej lub tomografii komputerowej | TAK |  |
|  | Obsługa oprogramowania do rekonstrukcji trójwymiarowej oraz roadmappingu 3D przy pomocy bezpośredniej interakcji z obrazem wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań w zakresie co najmniej powiększenie i obrót obrazu | TAK – 1 pkt. / NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |
|  | KONSOLA OPERATORSKA | TAK |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w pomieszczeniu na konsoli operatora | TAK |  |
|  | Komunikacja akustyczna (interkom) pomiędzy salą operacyjno-zabiegową a konsolą, dwukierunkowa o regulowanym niezależnie, dla każdego kierunku, natężeniu dźwięku – do zera i potrzymania pracy przy zaniku zasilania, nie dopuszcza się zasilania bateryjnego | TAK |  |
|  | Wyłącznik awaryjny systemu | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania systemem IVUS/FFR z poziomu panelu sterowania angiografu | TAK – 1 pkt. / NIE – 0 pkt. PODAĆ! |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE – Wstrzykiwacz automatyczny | TAK |  |
|  | Wersja stojąca z możliwością przemieszczania na kółkach | TAK |  |
|  | Ergonomiczny kształt statywu, ułatwiający dostęp do pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania w pamięci urządzenia do min. 40 protokołów badań i min. 50 poprzednich iniekcji | TAK |  |
|  | Zakresy przepływu: - 0,1-45,0 ml/s w odstępach 0,1 ml 0,1-59,9 ml/min w odstępach 0,1 ml | TAK |  |
|  | Limity ciśnienia (wkład 150 ml): 100-1200 psi w odstępach 1 psi | TAK |  |
|  | Ładowanie wkładu od przodu, umożliwiające łatwą wymianę z zachowaniem zasad aseptyki | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania trybu zmiennego przepływu | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości przepływu środka kontrastowego dzięki zastosowaniu kontrolera ręcznego | TAK |  |
|  | Zsynchronizowanie pracy strzykawki umożliwiające uruchomienie podaży przez operatora przy stole za pomocą przycisku nożnego oraz wyzwolenie ręczne z pulpitu strzykawki – parametry typu prędkość, objętość itp. nastawiane ręcznie na strzykawce | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | TAK |  |
|  | Kable do pomiaru ciśnienia min. 4 szt. umożliwiające podłączenie przetwornika jednorazowego kompatybilnego z systemem. | TAK |  |
|  | Kompletny zestaw akcesoriów do pomiaru CO w tym kable i minimum 2 czujniki wielorazowe temperatury | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji typu klips do systemu monitorowania minimum 2 sztuki | TAK |  |
|  | Wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego minimum 4 sztuki, 2 - rozmiar średni, po jednym - rozmiar mały i duży | TAK |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz minimum 3 na sali badań w tym 1 przy stole zabiegowym | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE - Osłony Radiologiczne | TAK |  |
|  | Mocowanie sufitowe osłon przed promieniowaniem RTG umożliwiające swobodne jej ustawienie w obszarze pomiędzy operatorem, a lampą RTG. | TAK |  |
|  | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego do stołu o ekwiwalencie ołowiu min. 0,5mm Pb minimum 2 szt. | TAK |  |
|  | Osłony osobiste typu INFAB w rozmiarach do ustalenia w trakcie realizacji projektu: - fartuchy dwuczęściowe – X kpl. - osłony na tarczycę – X szt. - czepki – X szt. - okulary z korekcją - V szt. - okulary bez korekcji – V szt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z niezbędnymi pracami związanymi z wykonaniem infrastruktury Sali. |  |  |
|  | Szkolenie personelu w wymiarze uwzględniającym jego zmianowy tryb pracy wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie wymaganych kwalifikacji. Szkolenie z obsługi systemu dla lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej wraz z dostawą aparatu). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni podłączenie oferowanego sprzętu do systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego. Zakup licencji na podłączenie po stronie Wykonawcy.*** | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się (na własny koszt i we własnym zakresie) do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia - dokonania i przekazania testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu aparatu - dokonania i przekazania wyników pomiarów mocy dawki promieniowania jonizującego wokół urządzenia - wykonania i przekazania projektu osłon stałych - dokonania demontażu i przeniesienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce zdemontowanych elementów/ części angiografu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące. Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK Podać adres i numery kontaktowe |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa aparatu z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 24 m-cy. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od momentu zainstalowania. | TAK |  |

*** Aby podłączyć aparat cyfrowy do systemu PACS 10WSK należy spełnić następujące wymagania:

1. Aparat cyfrowy musi być zgodny ze standardem DICOM 3.0 oraz obsługiwać i posiadać zainstalowane licencje na protokoły co najmniej DICOM Store oraz DICOM MWL (Modality Worklist).

2. Aparat cyfrowy musi być zgodny z posiadanym przez szpital systemem PACS - Agfa IMPAX 6.6.1.
Zgodność aparatu można sprawdzić w oparciu o dokument DICOM Conformance Statement znajdujący się na stronie: https://global.agfahealthcare.com/main/miscellaneous/interoperability/dicom_connectivity/
Dokument: IMPAX 6.6.x Solution  – Doc. 001470

3. Oferent musi również zapewnić wszelkie licencje wymagane przez system PACS posiadany przez szpital, niezbędne do podłączenia aparatu (min. archiwizacja obrazów i obsługa listy roboczej).

4. Zgłaszając się do producenta systemu PACS z prośbą o ofertę, oferent powinien zaznaczyć, że sprawa dotyczy podłączenia nowego aparatu do systemu IMPAX 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy w ramach procedury przetargowej. W tym wypadku zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50% od standardowej ceny za przyłączenie, równa dla każdego z oferentów.
Kontakt do producenta systemu PACS: e-mail: ITserwismed.pl@agfa.com, tel. 22 311 19 23.

Zamawiający wymaga wizji lokalnej, zgodnie z zapisami SWZ