Kraków dnia: 28.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 14 Pakiet nr 8 – Materace przeciwodleżynowe (I) Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga materaca z TPU - poliuretanu, do opieki długoterminowej, co również ma znaczenie w zmniejszaniu potliwości skóry pacjenta? Wskazujemy, że materace wykonane z PCV- są tzw. materacami krótkoterminowymi- ich trwałość to najwyżej kilka miesięcy. Aby materac był długo sprawny musi być wykonany z materiału TPU, wtedy jego trwałość jest największa i wynosi zawsze wiele lat. Powszechnie dostępne są materace w kolorze kawy z mlekiem i są one wykonane właśnie z PCV. Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wymaga materacy do opieki długoterminowej, Wykonawca winien zaoferować materac z takiego materiału jaki zapewni długą trwałości i zminimalizuje potliwość skóry pacjenta. Pytanie 2. Czy Zamawiający będzie wymagał do udziału w postępowaniu materac, którego komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia (materac 3-sekcyjny)? Wskazujemy, że materace 3-sekcyjne są zalecane dla pacjentów z nadwagą ( bariatria). Otyłość (BMI 30 >) u chorych z ograniczeniami ruchomości skutkuje zwiększeniem działania sił statycznych i dynamicznych oraz powikłaniami wynikającymi z zaburzonej termiki pacjenta. Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pytanie 3. Ad.6 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac o wymiarach 201 x 87 cm? Odpowiedź: Tak. Pytanie 4. Ad. 9 - Czy Zamawiający dopuści materac w trybie zmiennociśnieniowym 10 minut, a trybie stałym dla ciśnienia o wartości 10-50 mmHg? Odpowiedź: Tak. Pytanie 5. Ad. 12 – Czy Zamawiający dopuści materac z wizualnym kolorystycznym oznaczeniem miejsca stóp pacjenta? Odpowiedź: Tak. Pytanie 6. Ad. 13 i 29 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z zamkiem, charakteryzujący się brakiem pylenia, barierowością dla płynów (wodoszczelny) i drobnoustrojów (w tym alergenów), oddychalnością (paroprzepuszczalny), łatwością układania i brakiem pamięci kształtu? Można go łatwo, szybko czyścić i żadne zanieczyszczenia nie wnikają w jego strukturę. Odporny na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 105°C oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne? Odpowiedź: Tak. Pytanie 7: Ad. 19 (pompa) - Czy Zamawiający dopuści pompę zmiennociśnieniową, która zasila trzy sekcje materaca (w stosunku 1:3 w automatycznych cyklach)? Uzasadnienie: Dla pacjentów bariatrycznych ze względu na zwiększone działanie sił statycznych zalecane są materace 3-sekcyjne, gdzie komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia, a do tych materacy potrzebne są pompy 3-sekcyjne. Odpowiedź: Tak. Pytanie 8 Ad. 20 - Czy Zamawiający dopuści pompę pracującą w zakresie ciśnienia 10-45 mmHg? Odpowiedź: Tak. Pytanie 9: Ad. 21 - Czy Zamawiający dopuści pompę zasilającą materac, która posiada regulowany czas trwania cyklu w zakresie od 10 do 25 minut ze zmianami nastawu co 5 minut, np. 10, 15, 20, 25? Odpowiedź: Tak. Pytanie 10. Ad. 28 - a). Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza? b). Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwtłuszczowy zasysanego powietrza? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pakiet nr 9 – Materace przeciwodleżynowe (II) Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga materaca z TPU- poliuretanu, do opieki długoterminowej, co również ma znaczenie w zmniejszaniu potliwości skóry pacjenta? Wskazujemy, że materace wykonane z PCV- są tzw. materacami krótkoterminowymi- ich trwałość to najwyżej kilka miesięcy. Aby materac był długo sprawny musi być wykonany z materiału TPU, wtedy jego trwałość jest największa i wynosi zawsze wiele lat. Powszechnie dostępne są materace w kolorze kawy z mlekiem i są one wykonane właśnie z PCV. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 2. Ad.5 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac o wymiarach 192 x 82 cm? Odpowiedź: Tak. Pytanie 3. Ad.10 - Czy Zamawiający dopuści materac z wizualnym kolorystycznym oznaczeniem miejsca stóp pacjenta? Odpowiedź: Tak. Pytanie 4. Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z zamkiem, charakteryzujący się brakiem pylenia, barierowością dla płynów (wodoszczelny) i drobnoustrojów (w tym alergenów), oddychalnością (paroprzepuszczalny), łatwością układania i brakiem pamięci kształtu? Można go łatwo, szybko czyścić i żadne zanieczyszczenia nie wnikają w jego strukturę. Odporny na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 105°C oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne? Odpowiedź: Tak. Pytanie 5. Ad. 19 - a). Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza? b). Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciw tłuszczowy zasysanego powietrza? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pakiet nr 10 – Materace przeciwodleżynowe (III) Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga materaca z TPU- poliuretanu, do opieki długoterminowej, co również ma znaczenie w zmniejszaniu potliwości skóry pacjenta? Wskazujemy, że materace wykonane z PCV- są tzw. materacami krótkoterminowymi- ich trwałość to najwyżej kilka miesięcy. Aby materac był długo sprawny musi być wykonany z materiału TPU, wtedy jego trwałość jest największa i wynosi zawsze wiele lat. Powszechnie dostępne są materace w kolorze kawy z mlekiem i są one wykonane właśnie z PCV. Odpowiedź: Zamawiający wymaga materacy do opieki długoterminowej, Wykonawca winien zaoferować materac z takiego materiału jaki zapewni długą trwałości i zminimalizuje potliwość skóry pacjenta. Pytanie 2. Ad.5 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac o wymiarach 192 x 82 cm? Odpowiedź: Tak. Pytanie 3. Ad.10 - Czy Zamawiający dopuści materac z wizualnym kolorystycznym oznaczeniem miejsca stóp pacjenta? Odpowiedź: Tak. Pytanie 4. Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z zamkiem, charakteryzujący się brakiem pylenia, barierowością dla płynów (wodoszczelny) i drobnoustrojów (w tym alergenów), oddychalnością (paroprzepuszczalny), łatwością układania i brakiem pamięci kształtu? Można go łatwo, szybko czyścić i żadne zanieczyszczenia nie wnikają w jego strukturę. Odporny na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 105°C oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne? Odpowiedź: Tak. Pytanie 5. Ad. 23 - a). Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza? b). Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciw tłuszczowy zasysanego powietrza. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski