10WSzKzP SPZOZ 						 Bydgoszcz dnia: 2022-07-28

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 6228/22

Sprawa nr: 88/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa kardiomonitorów jezdnych” – znak sprawy 88/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia : Ad. 2 i Ad. 3 Czy Zamawiający dopuści wygodne sterowanie monitorem za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego i menu w języku polskim, z przyciskami ekranowymi, bez stałych przycisków na obudowie? Jest wygodniejsze i nowoczesne rozwiązanie Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad. 4 Czy Zamawiający dopuści obsługę menu ekranowego za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego z obsługą gestów, bez pokrętła? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad. 6 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 2 godzin pracy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z 5 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad. 11 Czy Zamawiający dopuści funkcję zapamiętywania krzywych dynamicznych z ostatnich 48 godzin? Do przeglądania danych na kardiomonitorze z dłuższego okresu niż 48 godzin służą trendy graficzne oraz tabelaryczne gdyż analiza pełnych krzywych na kardiomonitorze z okresu dłuższego niż 48 godzin jest uciążliwa i zajmuje zbyt dużo czasu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad. 13 i Ad. 14 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyświetlania danych z respiratorów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Ad. 14 Prosimy o wskazanie czy Zamawiający będzie wymagać interfejsu do podłączenia respiratorów więcej niż jednego producenta? Taka funkcjonalność zapewni możliwość m.in. prezentacji przebiegów dynamicznych i wartości liczbowych z niemal każdego respiratora renomowanego producenta. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Ad. 16 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w tryb "Standby" bez wyświetlania na ekranie dużego zegara? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad. 25 Czy Zamawiający dopuści pomiar SpO2 algorytmem natywnym producenta równoważnym pod względem opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru takich jak zakres pomiarowy, rozdzielczość pomiaru i dokładność, z możliwością stosowania czujników z oferty firmy Nellcor? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad. 30 Czy Zamawiający dopuści możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień inwazyjnych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad. 34 Czy Zamawiający dopuści dostępny pomiar CO2 w strumieniu bocznym, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, bez dostępnego pomiaru w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad. 34 Prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia pomiaru CO2 wraz z wymaganymi akcesoriami pomiarowymi, czy jedynie możliwości przyszłej rozbudowy o pomiar CO2 Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia pomiaru CO2 wraz z wymaganymi akcesoriami pomiarowymi u pacjentów niezaintubowanych.

PYTANIE NR 2: Dot. zał. 7 - specyfikacja techniczna - kardiomonitory jezdne 30 kompletów Ad. Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane z najnowszym oprogramowaniem, nie starsze niż z 2020r? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. projekt umowy §8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2%? Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. §8 ust. 1, pkt 1) Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 1 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: 1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy - 0,5 % wartości brutto urządzenia którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki

PYTANIE NR 3: Pytanie 1/ pkt 4 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory z obsługą za pomocą tylko ekranu dotykowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2/pkt 6 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na min 2 godzin pracy, ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 3/ 13pkt Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez umożliwienia wyświetlania danych z respiratora: wartości liczbowych, krzywych dynamicznych i pętli oddechowych, łącznie z sygnalizacją alarmów ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 4/ 14 pkt Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez wyposażenia w interfejs do podłączenia respiratora, wyświetlającego przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z respiratora - lecz wyposażonego w kapnograf ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 5/ 16 pkt Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z funkcją "Standby" lecz bez wyświetlania na ekranie dużego zegara, pokazującego aktualny czas.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 6/ 34 pkt Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem CO2 w strumieniu głównym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 7 Czy Zamawiający w wyposażeniu akcesoriów do kardiomonitorów w modułach pomiarowych: kapnometrii i 3 kanałów pomiarowych ciśnienia inwazyjnego wymaga kabli i przetworników pomiarowych ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga akcesoriów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze do przetwornika o ref. 682030 oraz akcesoriów do pomiaru CO2 u pacjentów niezaintubowanych

PYTANIE NR 4: Pytanie nr 1 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykaz 2 dostaw (załącznik nr 3 SWZ) odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 SWZ, łącznie na minimum 198.000 zł brutto z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna ze wskazanych dostaw będzie wynosiła wartość brutto minimum: 107.000,00 zł? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2 ad pkt. 6 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści: Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg, - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia, - wyposażony w dwa akumulatory dostępne do wymiany przez użytkownika, wystarczające na 2,5 godziny pracy z możliwością wymiany w trakcie pracy jednego z nich bez jej zakłócania i tym samym przedłużenie pracy bez limitów, - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta, - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności przewodowej – wyjście RJ45? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 3 ad pkt. 7 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści chłodzenie nowoczesnym wentylatorem? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 4 ad pkt. 9 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniające wymóg pkt 9 kardiomonitory z 6 widokami z możliwością indywidualnej konfiguracji oraz zapamiętania i późniejszego przywołania każdego z nich? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5 ad pkt. 10 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy spełnia ujęte w punkcie 10 wymagania Zamawiającego łączna pamięć do 2000 godzin (83 dób) trendów graficznych (z próbkowaniem 1s, 5s, 10s, 30s, 1 min, 5 min, 10 min) wszystkich mierzonych parametrów wraz z odpowiadającymi im parametrami w zaznaczonym czasie ujętymi w formie tabelarycznej oraz pamięcią do 12000 pomiarów NIBP wraz z wykresem trendu NIBP? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 6 ad pkt. 13 i 14 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści monitory z HL7 bez funkcji opisanych w punktach 13 i 14? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 7 ad pkt. 16 i 17 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści monitory z trybem „Standby” bez zegara oraz z możliwością ograniczenia jasności (regulacja jasności na trzech poziomach) bez dedykowanego trybu nocnego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga trybu nocnego. Pytanie nr 8 ad pkt. 25 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści monitory pomiarem SpO2 algorytmem Nellcor bez wymogu korzystania ze wszystkich czujników z oferty Nellcor? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 9 ad pkt. 25 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniający wymóg pomiar SpO2 algorytmem producenta kompatybilnym z akcesoriami Nellcor, bez wymogu korzystania ze wszystkich czujników z oferty Nellcor? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 10 ad pkt. 28 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez funkcji opisanej w punkcie 28? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 11 ad pkt. 33 i 34 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy należy zaoferować/ująć w ofercie pomiar CO2 w strumieniu głównym oraz bocznym, czy ma on być dostępny – czyli ma istnieć możliwość rozbudowy o ten pomiar w przyszłości? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia pomiaru CO2 wraz z wymaganymi akcesoriami pomiarowymi u pacjentów niezaintubowanych.

PYTANIE NR 5: PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7 - KARDIOMONITORY JEZDNE Pytanie nr 1 - pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze poniżej 3,8kg wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD TFT, wbudowany w monitor, o przekątnej 12,1'' do prezentacji 13 krzywych jednocześnie? Monitor 12,1'' jest optymalnym rozwiązaniem w zakresie mobilności i czytelności wyświetlanych parametrów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 2 - pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją zapamiętywania krzywych dynamicznych z ostatnich 48h na jednego pacjenta i pamięcią dla co najmniej 10 pacjentów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3 - pkt. 13 i pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyświetlania danych z respiratorów? Wyświetlanie danych z respiratorów na kardiomonitorze obecnie ma marginalne znaczenie, ponieważ respiratory wyposażone są we własne duże ekrany (co najmniej 10'') do obsługi i wyświetlania danych. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 4 - pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w natywny pomiar saturacji i tętna SpO2 w równoważnej technologii iMAT? Oferowana technologia zapewnia stabilne i dokładne pomiary oraz jest tańsza w eksploatacji niż wymagana aktualnie Nellcor. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5 - pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w możliwość pomiaru ciśnienia inwazyjnego w dwóch kanałach jednocześnie z możliwością pomiaru ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 6 - pkt. 34 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kardiomonitorów wyposażonych we wbudowany moduł pomiaru CO2? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia pomiaru CO2 wraz z wymaganymi akcesoriami pomiarowymi u pacjentów niezaintubowanych.

PYTANIE NR 6: Punkt 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o budowie modułowej z uwagi na ewentualną rozbudowę stanowiska monitorowania w przyszłości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Punkt 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor sterowany za pomocą ekranu dotykowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Punkt 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor sterowany za pomocą ekranu dotykowego z możliwością zdefiniowania przez użytkownika przycisków szybkiego dostępu na ekranie monitora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Punkt 4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z obsługą za pomocą ekranu dotykowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Punkt 6 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w akumulator na minimum 3 godziny pracy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Punkt 10 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z funkcją trendów o minimalnej rozdzielczości 5 sekund? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Punkt 11 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z funkcją zapamiętywania krzywych dynamicznych z minimum 72 godzin? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Punkt 13 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością wyświetlania danych z podłączonego do kardiomonitora dowolnego respiratora dowolnej firmy a nie tylko jak wynika z opisu respiratora firmy X? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Punkt 16 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z wyświetlaniem trybu czuwania bez funkcji zegara? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Punkt 14 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w interfejs do podłączenia dowolnego respiratora dowolnego producenta? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Punkt 34 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością pomiaru CO2 w strumieniu bocznym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7: pkt 10 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami tabelarycznymi i graficznymi wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 5 dni i rozdzielczością lepszą niż 5 sekund? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 11 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem krzywych dynamicznych z 48 godzin? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 13 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji wyświetlania danych z respiratora? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. pkt 14 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający interfejsu do podłączenia respiratora, wyświetlania przebiegów dynamicznych, z pętlami oddechowymi oraz wartościami liczbowymi danych z respiratora? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. pkt 16 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający funkcję "Standby" ale nie wyświetlający po jej włączeniu zegara? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 28 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. pkt 30 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor spełniający oczekiwania Zamawiającego dot. inwazyjnego pomiaru ciśnienia ale z możliwością jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień zamiast trzech? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 34 Czy Zamawiającemu zależy aby kardiomonitory w chwili dostawy były wyposażone w opcję CO2 czy też o możliwość rozbudowy kardiomonitorów o w/w pomiar? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia pomiaru CO2 wraz z wymaganymi akcesoriami pomiarowymi u pacjentów niezaintubowanych.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-07-28