Kraków dnia: 28.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 18 Pakiet nr 8 Materace przeciwodleżynowe - 4 sztuki - Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeznaczony do leczenia odleżyn stopnia I-IV kładziony bezpośrednio na standardowy materac szpitalny o grubości min. 5cm? Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie objętości materaca w stanie złożonym co ma niebagatelne znaczenie przy magazynowaniu sprzętu. Odpowiedź: Nie. - Pkt.20 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe z dedykowaną pompą o zakresie ciśnienia pracy 30 - 60 mmHg ? Odpowiedź: Tak. - Pkt 24 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę o wadze 3.4 Kg? Taka waga powodowana jest jakością wykonania pompy. Ze względu na jej przeznaczenie pompa zawieszona jest na ramieniu łóżka i waga nie będzie miała żadnego wpływu na jakość pracy. Odpowiedź: Tak. - Pkt 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac posiadający zdejmowany pokrowiec , którego pranie i dezynfekcja powinna być prowadzona w temperaturze do 80 stopni Celsjusza z zastosowaniem powszechnie używanych chemicznych środków dezynfekcyjnych? Takie rozwiązanie wpływa pozytywnie na trwałość pokrowca . Odpowiedź: Nie. Pakiet nr 9 Materace przeciwodleżynowe - 15 sztuk - Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy kładziony bezpośrednio na standardowy materac szpitalny o grubości min. 5cm? Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie objętości materaca w stanie złożonym co ma niebagatelne znaczenie przy magazynowaniu sprzętu. Odpowiedź: Tak. - Pkt.15 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe z dedykowaną pompą o zakresie ciśnienia pracy 30 - 60 mmHg w zupełności wystarczające dla skutecznej terapii nawet bardzo ciężkich pacjentów ? Odpowiedź: Tak. - Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę o wadze 2.4 Kg? Taka waga powodowana jest jakością wykonania pompy. Ze względu na jej przeznaczenie pompa zawieszona jest na ramieniu łóżka i waga nie będzie miała żadnego wpływu na jakość pracy. Odpowiedź: Tak. Pakiet nr 10 Materace przeciwodleżynowe - 20 sztuk Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe o wysokość komór po napompowaniu 11,9cm co biorąc pod uwagę, że jest kładziony na standardowy materac szpitalny o grubości min 5cm daje grubość całkowitą leża większą niż wymagana? Odpowiedź: Tak. Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe z 24 komorami ? Odpowiedź: Nie. - Pkt.15 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe z dedykowaną pompą o zakresie ciśnienia pracy 30 - 60 mmHg w zupełności wystarczające dla skutecznej terapii nawet bardzo ciężkich pacjentów ? Odpowiedź: Tak. - Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę o wadze 2.4 Kg? Taka waga powodowana jest jakością wykonania pompy. Ze względu na jej przeznaczenie pompa zawieszona jest na ramieniu łóżka i waga nie będzie miała żadnego wpływu na jakość pracy. Odpowiedź: Tak. Pakiet nr 11 Pompa infuzyjna strzykawkowa - Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do stacji dokującej, wraz z uchwytem do przenoszenia, przy użyciu złącza śrubowego? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać. Odpowiedź: Tak. - Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej. Odpowiedź: Tak. - Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb. Odpowiedź: Tak. - Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z czytelnym 4,3" kolorowym wyświetlaczem z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: Nazwy podawanego leku, prędkości infuzji, podanej dawce, stanie naładowanego akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie w formie graficznej bez informacji o ustawionym stężeniu leku? Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski