Załącznik nr A – CZĘŚĆ 2

Opis przedmiotu zamówienia: Mini Spektrometr Fotoelektryczny

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby projektu OPUS-LAP „Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne” realizowanego przez Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

Wszystkie podane przez Zamawiającego parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych poniżej przez Zamawiającego.

Mini Spektrometr Fotoelektryczny

Wymagane parametry:

- Aparat umożliwia prowadzenie badań własności elektrycznych (fotonapięcie i fotoprąd), pomiary fotoprądów w próbkach światłoczułych w układzie dwu- i trójelektrodowym.

- Wielkości mierzone przez urządzenie:

prąd płynący przez próbkę w czasie (CA)

napięcie obwodu otwartego (OCP)

fotoprąd wywołany w próbce przez oświetlenie jej światłem monochromatycznym (bądź białym)

charakterystyki prądowo-napięciowe

fotonapięcie w funkcji mocy światła przy obwodzie rozwartym

mapy akcji (fotoprądy w funkcji przyłożonego potencjału i mocy światła)

mapy IPCE w funkcji mocy światła i przyłożonego napięcia

charakterystyki prądowo-napięciowe pod wpływem światła

Kompaktowe przestrajalne źródło światła –minimum 9 diod monochromatyznych w zakresie 360-740 plus dioda biała, wybór diody, natężenie światła, czas świecenia sterowany oprogramowaniem

Potencjostat umożliwiający  pomiary prądu przy zadanym potencjale, napięcia obwodu otwartego (OCP),  charakterystykę prądowo-napięciową w układach elektrochemicznych, prądu w funkcji cyklicznie zmieniającego się potencjału przykładanego do próbki oraz fotoprądu w funkcji zadanego potencjału oraz mocy światła padającego na próbkę. Dokładność pomiarowa: od 1 pA
Zakres potencjału: od -5V do +5V
Kuweta umożliwiająca prowadzenie pomiarów fotoelektrochemicznych na próbkach zarówno przezroczystych jak i nieprzezroczystych. Wieko kuwety powinno zawierać otwory na elektrodę referencyjną, elektrodę platynową otwory odpowietrzające materiał: PTFE. W komplecie z elektrody Pt i Ag/AgCl

Oprogamowanie umożliwiające prowadzenie następujących pomiarów:
Automatyczne wyznaczanie map akcji (fotoprądy i IPCE) w funkcji długości fali i potencjału, 
Prąd płynący przez próbkę w czasie,
Fotoprąd wywołany w próbce przez oświetlenie jej światłem monochromatycznym bądź białym,
Potencjał obwodu otwartego (OCP),
Fotonapięcie w funkcji mocy światła przy obwodzie otwartym,
Charakterystyki prądowo – napięciowe,
Pomiar światła padajacego na próbkę oraz transmitowanego, 
Oprogramowanie z otwartym kodem z możliwością modyfikowania przez użytkownika.

Gwarancja:

co najmniej 12 miesięcy gwarancji na oferowany zestaw,

autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski,

minimum jeden dzień instruktażu z obsługi aparatu i analizy danych