Załącznik nr A – CZĘŚĆ 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby projektu OPUS-LAP „Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne” realizowanego przez Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

Wszystkie podane przez Zamawiającego parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych poniżej przez Zamawiającego.

Spektrofluorymetr UV-Vis do pomiarów fotoluminescencji stacjonarnej z możliwością analizy próbek stałych

Wymagane parametry:

•	Spektrofluorymetr umożliwiający rejestrowanie widm: fluorescencji i widm wzbudzenia fluorescencji dla próbek stałych i roztworów

•	skanowanie spektralne ciągłe po stronie wzbudzenia i emisji,

•	źródło światła: ciągła lampa ksenonowa, o mocy minimum 150 W,

•	zakres długości fali (wzbudzenie), co najmniej 200-750 nm

•	zakres długości fali w pomiarze emisji, co najmniej 200-800 nm,

•	 dokładność ustawienia długości fali nie gorsza niż: ±1,5 nm po stronie wzbudzenia i emisji,

•	 powtarzalność ustawienia długości fali nie gorsza niż: ±1,0 nm,

•	rozdzielczość nie gorsza niż: ±1,0 nm,

•	układ optyczny w torze wzbudzenia i w torze emisji: monochromator typu Czerny-Turner, zakres spektralny: 200 nm – 800 nm z możliwością rozszerzenia, ogniskowa: 200 mm, Apertura: f/4, wspłóczynnik dyspersji: 4 nm/mm przy siatce 1200 rys/mm

•	zestaw filtrów wyposażony w dwa filtry z możliwością rozbudowy do 6 oraz z możliwością łączenia filtrów do eliminacji efektów optycznych drugiego rzędu

•	stosunek sygnału do szumu RMS co najmniej 650:1,

•	z uwagi na to, że pomiar próbek będzie wykonywany w stałym polu magnetycznym w aparacie musi być możliwy montaż skonstruowanego przez nas uchwytu na próbki z zamonotowanym stalym magnesem (Rysunek tecchniczny w Załączniku 2) a przebieg wiązki wzbudzającej i wiązki emitowanej musi być zgodny z geometrią przedstawioną w Załączniku 2.

•	dodatkowa komora próbek do pomiarów roztworów

•	oprogramowanie komputerowy wymagana charakterystyka:kontrola pracy źródeł światła, monochromatorów oraz detektorów, pomiar światła padajacego na próbkę oraz transmitowanego, przyrząd powinien mieć możliwość przeprowadzania korekcji widm emisji fluorescencji na czułość detektora.

Aparatura ma umożliwiać rozbudowę do następujących funkcjonalności:

- pomiary reflektancji próbek z wykorzystaniem sfery całkującej

-rozbudowę o pomiar w bliskiej podczerwieni (lampa halogenowa i miejsce w monochromatorze na dodatkową siatkę dyfrakcyjną).

Gwarancja:

co najmniej 12 miesięcy gwarancji na oferowany zestaw,

autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski,

minimum jeden dzień instruktażu z obsługi aparatu i analizy danych

Czas dostawy: 4 miesiące