| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do amplifikacji DNA metodą PCR w czasie rzeczywistym (PQPCR) | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Urządzenie umożliwia przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych. | TAK |  |
|  | Jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 prób (opcjonalnie, w zależności od dostarczonego bloku) na płytce 96 - dołkowej (białych / przezroczystych) lub paskach / stripach (po 8 probówek). | TAK |  |
|  | Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: - 10 – 100µl dla bloku 96 dołków | TAK |  |
|  | Możliwość samodzielnej wymiany bloków bez utraty parametrów technicznych urządzenia takich jak ilość możliwych do wykorzystania przy analizie kanałów detekcji / wzbudzenia. Brak konieczności kalibracji urządzenia po wymianie bloku. | TAK |  |
|  | Urządzenie nie wymaga regularnego czyszczenia ani przeprowadzania żadnych okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych | TAK |  |
|  | Urządzenie nie wymagające normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox. | TAK |  |
|  | Szybkość nagrzewania bloku: do 4,4°C / sek (dla bloku 96-dołkowego) | TAK |  |
|  | Szybkość chłodzenia bloku: do 2,2°C / sek (dla bloku 96-dołkowego) | TAK |  |
|  | Materiał, z jakiego wykonany jest blok: srebro | TAK |  |
|  | Blok 96 dołkowy wyposażony w: - podstawę płytki - elementy Peltiera (6 sztuk) - element chłodzący - korektor cieplny zapewniający wydajne i równomierne przenikanie ciepła (wysoką homogenność bloku) – warstwa typu Therma-Base | TAK |  |
|  | Zakres temperatur bloku: 37 - 95°C | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia krzywej topnienia w zakresie 20 - 95°C | TAK |  |
|  | Homogenność termiczna bloku: ±0,4°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (72°C) | TAK |  |
|  | Dokładność termiczna bloku: - ±0,3°C w ciągu 10 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C) - ±0,2°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C) | TAK |  |
|  | System detekcyjny – kamera CCD wysokiej czułości, umożliwiająca jednoczesny odczyt wszystkich analizowanych prób. Czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD w trybie dynamicznym lub manualnym, w zakresie 10 msek. do 10 sek. | TAK |  |
|  | 5 kanałów wzbudzenia światła | TAK |  |
|  | 6 kanałów detekcji fluorescencji | TAK |  |
|  | Możliwość elastycznego doboru filtrów wzbudzania/emisji | TAK |  |
|  | Element wzbudzający – pojedyncza dioda LED umożliwiająca jednoczesne wzbudzenie wszystkich prób | TAK |  |
|  | System wzbudzania/detekcji umożliwiający oświetlenie wszystkich dołków w ten sam sposób (pod tym samym kątem). Brak efektu brzegowego. | TAK |  |
|  | Średnie STD powtórzeń dla punktów w zakresie stężeń 1-10E9 równy mniej niż 0.2 Cq. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: - SYBR Green I - Barwnik interkalujący typu do analizy HRM (High Resolution Melting) - Sonda hydrolizująca typu TaqMan - Sonda Hybrydyzująca typu HybProbe - Sonda Simple Probe | TAK |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia umożliwia wykonanie: - Pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie (na podstawie porównania z krzywą standardową – external lub in-run) - Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego (w ujęciu „one-click” Basic lub w pełni elastycznym Advanced, z uwzględnieniem wydajności wyznaczonej na podstawie krzywej standardowej) - Analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu (na podstawie porównania ze standardem – external lub in-run, na podstawie podobieństawa – auto-group) - Analizy Gene Scanning / High Resolution Melting służąca do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkalującego - Analizy genotypowania typu end-point z grupowaniem na podstawie standardów lub auto-group, możliwość analizy bez konieczności przeprowadzania reakcji pcr (PCR w tradycyjnym termocyklerze) - Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu MS Excel | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania analizy Gene Scanning / High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe mogą być łączone w grupy automatycznie, na podstawie swojego podobieństwa. | TAK |  |
|  | Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) bez konieczności wcześniejszego opisu próbek. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania przebiegiem reakcji w czasie jej trwania poprzez dodanie dowolnej liczby dodatkowych cykli lub wcześniejsze jej zakończenie zależnie od obserwowanych na bieżąco danych. | TAK |  |
|  | Możliwość śledzenia fluorescencji dla każdej próbki podczas reakcji zarówno w zależności od czasu (krzywe fluorescencji) jak i cyklu (krzywe amplifikacji). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”) – zgodność z wymaganiami normy 21 CFR część 11 (bez funkcji podpisu elektronicznego). | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania na osobnym komputerze oraz przeniesienia pełnej bazy danych – nie ma konieczności analizy eksperymentów na jednostce sterującej . | TAK |  |
|  | Brak konieczności odnawiania licencji na oprogramowanie. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji dodatkowych baz danych. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenie grup użytkowników o różnych poziomach dostępu. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia makr oraz szablonów elementów eksperymentu. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego definiowania próbek krzywej standardowej. | TAK |  |
|  | Dostępność uniwersalnych obiektów kompensacji koloru. | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, opis próbek, wyniki, wykresy) w formacie .pdf | TAK |  |
|  | Możliwość dokumentacji (wydruk / plik .pdf) wyniku autotestu przeprowadzanego każdorazowo po uruchomieniu aparatu. | TAK |  |
|  | Możliwość integracji aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym użytkownika. | TAK |  |
|  | Dostępność opracowanych przez producenta procedur kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej aparatu. | TAK |  |
|  | Producent aparatu posiada jednocześnie w swojej ofercie katalogowej zestawy odczynników dostosowane i zoptymalizowane do pracy na oferowanym aparacie bez względu na rodzaj używanego bloku. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w komputer do sterowania aparatem i analizy danych. Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego komputera do wykonywania analizy. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w zasilacz awaryjny – ups. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wytrząsarkę: - praca ciągła lub impulsowa , możliwość osiągnięcia prędkości pracy 300 obr./min., - wyposażona w nakładkę do wytrząsania płytek PCR 96 - dołkowych | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji: minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |