Bydgoszcz dnia: 2022-08-09

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 109/2022

Pismo: 6475/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa aparatu RTG do Hemodynamiki z adaptacją pomieszczenia” – znak sprawy 109/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA NR 1 - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 6 6.; Zabezpieczenie stacji przed działaniem złośliwego oprogramowania poprzez zainstalowanie oprogramowania antywirusowego bądź równoważnego rozwiązania; TAK. Tak sformułowany wymóg jest niejednoznaczny. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod sformułowaniem „zabezpieczenie stacji” rozumie zabezpieczenie systemu cyfrowego aparatu rtg z ramieniem C. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 11 Zamawiający określił zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole na min. 100 cm, co jest wartością nadzwyczaj małą. W razie np. wymuszonej konwersji na dostęp poprzez wkłucie do tętnicy udowej może to skutkować brakiem możliwości zobrazowania tego obszaru anatomicznego pacjenta. Naszym zdaniem, tak opisany parametr dopuszcza rozwiązania w przestarzałej technologii o dużych ograniczeniach statywu w zakresie obrazowania i nie zapewnia otrzymania przez Zamawiającego najlepszego i najnowocześniejszego rozwiązania, dostępnego u wszystkich producentów. Postulujemy zmianę parametru granicznego zgodnie z poniższym, co przekłada się wprost na korzyści dla operatora i bezpieczeństwo pacjenta: 11.; Obszar badania pacjenta bez konieczności przemieszczania go na stole w zakresie nie mniejszym niż 100 cm; ≥ 150 cm, podać. Dodatkowo postulujemy dodanie oceny punktowej do wymogu na zasadzie zaproponowanej poniżej: 11.; Obszar badania pacjenta bez konieczności przemieszczania go na stole w zakresie nie mniejszym niż 100 cm; Obszar ≥150 cm – 2 pkt. Obszar >100 do 149 cm – 1 pkt. PODAĆ !. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 23 23.; Pamięć pozycji statywu; >150 pozycji – 1 pkt. ≤ 150 pozycji – 0 pkt. PODAĆ!. Zamawiający ocenia liczbę pozycji statywu możliwych do zapamiętania. Z doświadczenia naszych klientów wynika, że w praktyce klinicznej nie ma potrzeby korzystania więcej niż z kilku pozycji. Tym samym system, który pozwala zapisać nawet kilkaset pozycji nie daje użytkownikowi żadnych korzyści w porównaniu do takiego, który pozwala na zapisanie np. 50 pozycji. Tak sformułowany wymóg musi rodzić podejrzenie próby manipulacji punktacją. Dla zachowania konkurencyjności ofert prosimy o usunięcie oceny tego parametru. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 36, 77 Zamawiający wymaga wyposażenia aparatu w filtry (przesłony) półprzepuszczalne - klinowe. Liczba mnoga wskazuje, że Zamawiający wymaga co najmniej 2 takich filtrów (przesłon). Prosimy o potwierdzenie, że system wyposażony w jeden filtr półprzepuszczalny (filtr klinowy) spełni wymóg Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że konfiguracja z kolimatorem wyposażonym w jeden filtr półprzepuszczalny jest typowym rozwiązaniem stosowanym w kardiologii inwazyjnej. Obecny zapis odpowiada specyfice zabiegów obwodowych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 38 38.; Automatyczny obrót obrazu w zależności od zmian położenia statywu; TAK. Zwracamy uwagę, że tak opisany parametr oznaczałby konieczność dostosowania się operatora do obróconego obrazu na monitorze! Prosimy o usunięcie oczywistej pomyłki i zmianę treści tego parametru zgodnie z poniższym: 38.; Automatyczny obrót kolimatora i detektora w zależności od zmian położenia statywu – z zachowaniem anatomicznego sposobu prezentacji obrazu i pełnego pola widzenia detektora; TAK. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 39 39.; Automatyczny dobór dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) do redukcji dawki promieniowania w zależności od rodzaju badania lub rozwiązanie alternatywne; TAK. Tak określony wymóg prowadzi do kuriozalnej sytuacji, w której system z ustawioną na stałe w trakcie zabiegu grubością filtrów eliminujących miękką część promieniowania jest traktowany na równi z nowoczesnym rozwiązaniem, dopasowującym filtrację do zmiennej przepuszczalności pacjenta przy różnych projekcjach. Wyjaśniamy, że mechanizm ten w znaczący sposób przyczynia się do redukcji dawki promieniowania oraz poprawy jakości obrazu. Brak jego oceny musi rodzić podejrzenie próby faworyzowania rozwiązania obiektywnie gorszego. Wnosimy o zmianę treści tego parametru zgodnie z poniższym: 39.; Automatyczny dobór i wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) do redukcji dawki promieniowania w zależności od zmiennej przepuszczalności pacjenta przy różnych projekcjach; TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 46 46.; Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej nie mniejszy niż 100 mA; TAK. Prosimy o potwierdzenie, że maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej należy podać przy wykorzystaniu małego ogniska i aktywnym mechanizmie redukcji promieniowania resztkowego. Brak takiego doprecyzowania powoduje, że niektórzy wykonawcy podają abstrakcyjne wartości – niemożliwe do uzyskania w typowych warunkach klinicznych. Jednocześnie wyjaśniamy, iż jest to prawdopodobnie najważniejszy parametr lampy RTG, decydujący o możliwości prześwietlania zwłaszcza otyłych pacjentów i jakości uzyskiwanego obrazu. Pominięcie go w sytuacji, gdy wysoko oceniane są inne, daleko mniej znaczące funkcjonalności jest dla nas zaskakujące i całkowicie niezrozumiałe. Prosimy również dodanie oceny punktowej do wymogu na zasadzie zaproponowanej poniżej: 46.; Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej przy wykorzystaniu małego ogniska i aktywnym systemie redukcji promieniowania resztkowego nie mniejszy niż 100 mA; Prąd >200 mA – 5 pkt. Prąd >100 do 200 mA – 0 pkt. PODAĆ !. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 48 48.; Czas gotowości do uzyskania obrazu fluoroskopii od momentu włączenia systemu „zimny start” – czyli pojawienia się napięcia zasilania na generatorze i w systemie sterowania nie większy niż 125 sek.; Wartość najmniejsza – 5 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie PODAĆ !. Zamawiający przyznaje za ten parametr aż 5 pkt., podczas gdy jego treść prowadzi do oceny czasu bez promieniowania w mało wymagających warunkach. Prosimy zauważyć, że w praktyce klinicznej – zwłaszcza w przypadku placówek realizujących dyżury w większych miastach – systemy kardioangiograficzne są wykorzystywane bardzo intensywnie i niejednokrotnie są restartowane bardzo sporadycznie. Wyjaśniamy, że w naszych rozwiązaniach w celu usunięcia ewentualnych błędów oprogramowania nie ma konieczności restartowania innych komponentów systemu niż sam komputer obrazowy angiografu. Czy Zamawiający zechce docenić rozwiązanie, pozwalające na ciągłą pracę w tak stresującym dla personelu medycznego przypadku, i zmieni treść tego parametru na jak niżej? 48.; Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C - maks. 45 s; dla rozwiązań, w których do przeprowadzenia restartu systemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, podać wspólny czas restartu systemu komputerowego i generatora; Wartość najmniejsza – 5 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie PODAĆ !. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 52, 69 52.; Detektor matrycowy o wymiarach nie mniejszych niż o przekątnej 12”; TAK. 69.; Matryca akwizycyjna minimum 1024x1024; TAK. Tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty i wyklucza nas z postępowania. Prosimy o zgodę na zaoferowanie rozwiązania stosowanego powszechnie w kardiologii inwazyjnej, jakim jest detektor o przekątnej 25 cm i matrycy 960 x 960 pikseli. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Tym pytaniem Wykonawca próbuje wprowadzić w błąd Zamawiającego, gdyż z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego Wykonawca ma w swojej ofercie angiograf do kardiologii interwencyjnej posadowiony na podłodze, który spełnia wymogi przedstawione w punkcie 52 oraz w punkcie 69 Specyfikacji technicznej. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 57 57.; Możliwość obrotu detektora poprzecznie i wzdłużnie; TAK. Tak sformułowany wymóg jest dla nas niezrozumiały. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga realizacji funkcji silnikowego obrotu detektora o min. 90 st. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 65 65.; Ilość monitorów w sterowni nie mniejsza niż 3: - angio - ciśnienia, EKG - administracyjny; TAK. Prosimy o potwierdzenie, że monitory: ciśnienia, EKG i administracyjny to monitory konsoli komputerowej stacji badań hemodynamicznych opisane w pkt. 86, odpowiednio: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 78 78.; Aplikacje umożliwiające redukcję dawki – algorytmy poprawiające jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiające obrazowanie z obniżoną dawką.; TAK. Prosimy zauważyć, że tak sformułowany wymóg nie jest jednoznaczny i może prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający otrzyma system odbiegający wyposażeniem od współczesnych standardów. Postulujemy zmianę treści parametru zgodnie z poniższym: 78a.; Pakiet aplikacji: typu np. CARE, DoseWise lub inny równoważny (zależnie od nomenklatury producenta). W ramach kryterium oceny równoważności Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp rozumie pakiet aplikacji obejmujący rozwiązania w zakresie redukcji narażenia pacjenta i personelu na promieniowanie (co najmniej pozycjonowanie pacjenta na stole i przesłon prostokątnych/filtrów półprzepuszczalnych bez użycia promieniowania, fluoroskopia pulsacyjna z częstotliwością poniżej 3 kl./s, filtracja wstępna dopasowana do rodzaju zabiegu, dodatkowe – oprócz protokołów standardowych – niskodawkowe protokoły fluoroskopii i akwizycji), monitorowania (min. wyświetlanie kermy powietrznej w sali zabiegowej i w sterowni z sygnalizacją przekroczenia zaprogramowanych poziomów oraz funkcją mapowania w czasie rzeczywistym dawki aplikowanej na skórę pacjenta) i raportowania dawki ekspozycyjnej (co najmniej automatyczne generowanie raportu o narażeniu pacjenta na promieniowanie w postaci raportu w formacie DICOM Structured Report); TAK. 78b.; Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym: typu np. ClarityIQ, CLEAR lub inny równoważny (zależnie od nomenklatury producenta). W ramach kryterium oceny równoważności Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp rozumie pakiet specjalizowanych algorytmów poprawiający jakość obrazu oraz umożliwiający obrazowanie w trybach fluoroskopii i akwizycji z obniżoną o min. 50% mocą dawki promieniowania względem protokołów standardowych przy zachowaniu diagnostycznej jakości obrazu w typowych warunkach (bez zmiany częstotliwości obrazowania, kolimacji, stopnia powiększenia lub odległości źródło-obraz), obejmujący m.in. automatyczne przetwarzanie obrazu oraz automatyczną redukcję szumu i artefaktów (także w odniesieniu do obiektów poruszających się), automatyczne wykrywanie i wzmacnianie na obrazie krawędzi naczyń krwionośnych (bez zwiększania poziomu szumu), automatyczne przesuwanie pikseli w czasie rzeczywistym w trakcie obrazowania w trybach subtrakcyjnych; TAK. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 83 83.; Zapis obrazów i ich rejestracja na nośnikach CD/DVD w dostępnym standardzie DICOM 3.0 ( Send, Query/Retrive, Received, Worklist, Storage Comitment, z dogrywaniem viewera; TAK. Tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty i wyklucza nas z postępowania. Zwracamy uwagę, że DICOM Worklist nie dotyczy zapisu obrazów. Jest to bardzo użyteczna funkcjonalność we wszystkich pracowniach angiograficznych, gdyż umożliwia wysyłanie danych demograficznych pacjentów z sieci szpitalnej do pracowni angiograficznej i tworzenie listy roboczej. Zamawiający wymaga tą funkcjonalność w pkt. 115. Prosimy o usunięcie DICOM Worklist z opisu parametru w pkt.83. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 94 94.; Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym/monitorach kontrolnych w sali badań; TAK. Prosimy o usunięcie parametru w całości z SWZ. Zamawiający wymóg w zakresie wyświetlania parametrów hemodynamicznych określił w punkcie 93, wprowadzając wymóg wyświetlania parametrów na monitorze min. 55” w Sali Badań. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 101 101.; Długość płyty pacjenta nie mniejsza niż 280 cm; Długość powyżej 310 cm – 2 pkt. PODAĆ !. Zamawiający poddaje ocenie długość płyty (blatu) pacjenta. Naszym zdaniem wartość użytkowa blatu o długości 280 cm jest taka sama jak blatu np. 310 cm. Nie ma pacjentów o takim wzroście i blat o długości co najmniej 280 cm jest w zupełności wystarczający dla wszystkich zastosowań klinicznych. Ponadto Zamawiający określił zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole, zgodnie z pkt. 11, zaledwie na min. 100 cm. Ocena tego wyrwanego z kontekstu parametru musi rodzić podejrzenie próby manipulacji punktacją. Prosimy o odstąpienie od oceny tego parametru. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 101 Zamawiający wymaga zaoferowania płyty pacjenta o długości nie mniejszej niż 280 cm. Zwracamy uwagę, że niektórzy producenci angiografów dostarczają stoły z płytami pacjenta, które są przepuszczalne dla promieniowania w znacznie mniejszym zakresie niż wynosi długość blatu, co znacząco ogranicza funkcjonalność tych stołów. Parametrem faktycznie oddającym możliwość wykonywania badania bez konieczności przekładania/przesuwania pacjenta jest wysięg/zwis blatu stołu od strony statywu aparatu. Mając na uwadze powyższe, prosimy o wprowadzenie dodatkowego parametru i jego ocenę, na zasadzie zaproponowanej poniżej: 101A.; Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X - wysięg blatu stołu bez zawartości metalu (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) co najmniej 125 cm; Długość powyżej 150 cm – 2 pkt. PODAĆ !. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 103 103.; Pochłanialność blatu pacjenta nie większa niż ekwiwalent 1,4 mm Al; Wartość poniżej (ekwiwalentu) 1 mm AL. – 1 pkt. PODAĆ !. Zwracamy uwagę, iż przenikalność 1 mm Al odpowiada zaledwie ok. 0,03 mm Cu, podczas gdy najcieńszy z filtrów wstępnych eliminujących miękką, nieużyteczną diagnostycznie część promieniowania RTG ma 0,1 mm Cu! Oznacza to, że np. adaptacyjny dobór filtrów wstępnych przez automatykę aparatu w szerokim zakresie w zależności od zmieniającej się grubości prześwietlanego obiektu przy różnych angulacjach ma daleko większy wpływ na jakość obrazowania i moc dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG niż nawet 50-procentowa różnica w pochłanialności blatu stołu między poszczególnymi producentami angiografów! Ponadto Zamawiający nie wskazał warunków pomiarowych przy jakich należy podać wartość pochłanialności blatu pacjenta. Brak takiego doprecyzowania powoduje, że niektórzy wykonawcy podają wartości w dowolnych, dogodnych dla nich warunkach – poza typowymi warunkami klinicznymi. Ocena tego wyrwanego z kontekstu parametru musi rodzić podejrzenie próby manipulacji punktacją. Prosimy o jego usunięcie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 106 106.; Resuscytacja pacjenta dozwolona przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu wskazującego na położenie płyty pacjenta nad stopą stołu; TAK. Tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty i wyklucza nas z postępowania. Zamawiający wymaga, aby stół pacjenta nie posiadał piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu. Wyjaśniamy, iż o możliwości wykonywania resuscytacji decyduje maksymalna obciążalność stołu, która w naszym rozwiązaniu jest najwyższa spośród wszystkich producentów, a resuscytację winno wykonywać się w położeniu, które zapewnia największą stabilność płyty pacjenta, a tym samym – największą skuteczność resuscytacji, czyli nad stopą stołu. Prosimy o usunięcie tego parametru. Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji Specyfikacji technicznej poprzez zmianę parametru na oceniany: „TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. PODAĆ”. Zmieniona specyfikacja techniczna zostanie przesłana na stronę internetową prowadzonego postępowania, oraz na platformę http://e-propublico.pl - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 112 112.; Możliwość zapisywania ostatnich obrazów fluoroskopii minimum 20 sekund; Największa ilość obrazów możliwych do zapamiętania – 1 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie PODAĆ !. Zamawiający ocenia ważny parametr, który decyduje jak długą scenę z fluoroskopii możemy zapisać i później obejrzeć w celach analizy. Zwracamy uwagę, że dla operatora istotny jest czas zapisu a nie ilość obrazów możliwych do zapamiętania. Mając na uwadze powyższe, prosimy o modyfikację oceny parametru na zasadzie zaproponowanej poniżej: 112.; Możliwość zapisywania ostatnich obrazów fluoroskopii minimum 20 sekund; Najdłuższy czas zapisu – 1 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie PODAĆ !. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 115 115.; Interfejs DICOM 3.0 (min Storage, Send, Print, Query/ Retrive, Worklist). Zamawiający wymaga wyposażenia systemu rejestracji obrazów w interfejs DICOM 3.0, w tym DICOM Worklist. Naszym zdaniem w interesie Zamawiającego jest jednokrotna, automatyczna rejestracja danych pacjenta w całym oferowanym systemie – w systemie cyfrowym angiografu i w stacji badań hemodynamicznych, dlatego usługa DICOM Worklist powinna być realizowana w przewidywanym przez producenta miejscu rejestracji pacjenta w systemie. Mając na uwadze powyższe, prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym usługa DICOM Worklist zostanie zapewniona przez system komputerowy stacji hemodynamicznej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 119 119.; Wielopłaszczyznowa angiografia rotacyjna - automatyczny ruch statywu po uprzednio zaprogramowanej trajektorii (możliwość zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii) uwzględniającej odchylenia RAOi LAO i CRAN i CAUD.w każdej trajektorii; Zaoferowanie funkcjonalności – 2 pkt. Brak funkcjonalności – 0 pkt. PODAĆ !. Zamawiający ocenia wysoko realizację powyższej funkcjonalności. Prosimy o usunięcie tego parametru w całości z SWZ. Zwracamy uwagę, że użyteczność tego typu funkcjonalności jest dyskusyjna, zaś wytyczne postępowania u pacjentów z chorobą wieńcową obligują operatorów do obrazowania w ściśle określonych projekcjach. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 122 122.; Dynamiczna funkcja nawigacji umożliwiająca prowadzenie cewnika na ruchomym obrazie tętnic wieńcowych bez konieczności podawania kontrastu.; Zaoferowanie funkcjonalności – 5 pkt. Brak funkcjonalności – 0 pkt. PODAĆ !. Tak opisany parametr jest dla nas niezrozumiały. Prosimy o jego usunięcie lub wyjaśnienie, jak należy rozumieć wymóg „dynamiczna funkcja nawigacji”. Czy chodzi o rozwiązanie polegające na nałożeniu obrazu referencyjnego na obraz LIVE, umożliwiające prowadzenie cewnika na ruchomym obrazie tętnic wieńcowych bez konieczności podawania kontrastu”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 123 123.; Opcja wykonywania rekonstrukcji warstwowych tkanek miękkich – rekonstrukcje warstwowe wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej.; TAK. Tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty i wyklucza nas z postępowania. Wykonywanie rekonstrukcji warstwowych tkanek miękkich – rekonstrukcji warstwowych wykonywanych na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej – wymagają zastosowania dużego detektora. Obecny zapis odpowiada specyfice zabiegów obwodowych. Prosimy o usunięcie zapisu z SWZ lub potwierdzenie, że prezentacja obrazów 2D w formie przypominającej obraz 3D w oparciu o dane z cyfrowej angiografii rotacyjnej spełni wymóg Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wymaga opcji rekonstrukcji wysokokontrastowych tkanek miękkich. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 129 129.; Obsługa oprogramowania do rekonstrukcji trójwymiarowej oraz roadmappingu 3D przy pomocy bezpośredniej interakcji z obrazem wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań w zakresie co najmniej powiększenie i obrót obrazu; TAK. Tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty i wyklucza nas z postępowania. Prosimy o potwierdzenie, że rozwiązanie, w którym interakcja 3D odbywa się za pomocą panelu dotykowego i joysticka przy stole pacjenta, zaś obraz wyświetlany jest na monitorze przed oczami operatora, spełni wymóg Zamawiającego. Naszym zdaniem takie rozwiązanie jest równie intuicyjne, a ma tę zaletę, że w mniejszym stopniu angażuje użytkownika i nie wymaga odwracania głowy w celu analizy obrazu na małym wyświetlaczu, często przykrytym jednorazowymi osłonami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 131 131.; Pulpit sterowniczy ruchów statywu w pomieszczeniu na konsoli operatora; TAK. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie „pulpit sterowniczy ruchów statywu w pomieszczeniu na konsoli operatora” Zamawiający rozumie wymóg dostawy zestawu do obsługi angiografu w sterowni, zapewniający funkcje, które są dostępne w sali zabiegowej, tj. do sterowania: - ruchami statywu - ruchami stołu - kolimatorem oraz włączniki promieniowania (pedał nożny do prześwietleń i zdjęć). Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli pulpit sterowniczy ruchów statywu w pomieszczeniu Sali badań na konsoli operatora. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 134 134.; Możliwość sterowania systemem IVUS/FFR z poziomu panelu sterowania angiografu; TAK. Tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty i wyklucza nas z postępowania. Zamawiający opisuje rozwiązanie wyłącznie jednej firmy, której właścicielem jest producent konkurencyjnego rozwiązania, tym samym oddając mu kontrolę nad przebiegiem postępowania. Stanowi to jawne naruszenie zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. Prosimy o wyłączenie tego parametru z postępowania. Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji Specyfikacji technicznej poprzez zmianę parametru na oceniany: „TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. PODAĆ”. Zmieniona specyfikacja techniczna zostanie przesłana na stronę internetową prowadzonego postepowania, oraz na platformę http://e-propublico.pl - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 148 148.; Czujnik saturacji typu klips do systemu monitorowania minimum 2 sztuki; TAK. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czujników wielokrotnego użytku do pomiaru SpO2 wsuwanych na palec pacjenta? Jest to rozwiązanie alternatywne do wymaganego, cechujące się dłuższą żywotnością. Odpowiedź: Zamawiający wymaga wielorazowego czujnika saturacji. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 152 152.; Mocowanie sufitowe osłon przed promieniowaniem RTG umożliwiające swobodne jej ustawienie w obszarze pomiędzy operatorem, a lampą RTG.; TAK. Liczba mnoga wskazuje, że Zamawiający wymaga co najmniej 2 sufitowych osłon przed promieniowaniem RTG. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymogu granicznego w tym zakresie oraz – dla jednakowego rozumienia tego parametru przez wszystkich wykonawców – potwierdzenia, że chodzi o górą osłonę przed promieniowaniem w postaci szyby ołowianej o równoważniku min. 0,5 mm Pb oraz określenie wymaganej liczby górnych osłon. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. 162 Zamawiający wymaga m.in. dokonania demontażu i przeniesienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce zdemontowanych elementów/ części angiografu. W efekcie związana z tym konieczność magazynowania kilkunastoletniego aparatu musi budzić zdziwienie z ekonomicznego punktu widzenia. Zakładamy, że skoro Zamawiający zamawia nowe urządzenie, sam nie będzie zainteresowany instalacją starego w innej lokalizacji. Z uwagi na wiek aparatu należy przyjąć, że Zamawiający również nie sprzeda go na wolnym rynku. Prosimy o wyjaśnienie, czy demontaż może odbyć się w sposób niszczący z przeznaczeniem do utylizacji. Odpowiedź: Demontaż nie ma odbywać się w sposób niszczący. - Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, Specyfikacja techniczna Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pominął wymóg dostawy wraz z angiografem systemu UPS. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wymogu zgodnie z poniższym, w celu zagwarantowania możliwości bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej: UPS min. 40 kVA, gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich elementów zestawu angiograficznego niezbędnych dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 10 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie; TAK. Odpowiedź: Zamawiający posiada obecnie UPS POWER GREEN 40-33, o mocy 40 kVA / 32 kW i 50 A (w załączeniu protokół przeglądu UPS – załącznik nr 22 do SWZ). Jeżeli posiadany przez Zamawiającego UPS jest niewystarczający dla oferowanego aparatu RTG Wykonawca musi zaprojektować nowy UPS i dostarczyć go, wliczając w koszty instalacji do branży elektrycznej. - Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Specyfikacja techniczna, p. 154 Prosimy Zamawiającego o określenie, z jakiego materiału mają być wykonane fartuchy – ołowiowego czy bezołowiowego, a także o informację, w jakiej osłonności (proszę podać równoważnik ołowiu) powinny być wykonane fartuchy, osłony na tarczycę i czepki. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Specyfikacja techniczna, p. 167 oraz Załącznik nr 14 do SWZ § 21 ust. 5. Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 48 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Specyfikacja techniczna, p. 168 i 169 oraz Załącznik nr 14 do SWZ § 21 ust 5. Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Specyfikacja techniczna, p. 172 oraz Załącznik nr 14 do SWZ § 21 ust 10 Prosimy o doprecyzowanie, że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki, które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Specyfikacja techniczna, p. 173 Prosimy o usunięcie oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Specyfikacja techniczna, p. 174 Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od momentu zainstalowania. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy Załącznika nr 14 do SWZ, Projekt umowy - § 21 ust. 6 Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego wymagania. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dotyczy Załącznika nr 14 do SWZ, Projekt umowy - § 21 ust. 8 Prosimy o dodanie „z wykluczeniem odpowiedzialność za szkodny powstałe na skutek usterek dostarczonego sprzętu” Odpowiedź: Zamawiający pozostawi zapisy projektu umowy bez zmian. - Dotyczy Załącznika nr 14 do SWZ, Projekt umowy - § 21 ust. 9 Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację zapisu – gwarancja na sprzęt medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie elementu lub istotnej naprawie długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na sprzęt medyczny nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania urządzenia. Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację: „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast elementu lub modułu Sprzętu wadliwego element lub moduł nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji nie biegnie na nowo.” Odpowiedź: Zamawiający nadaje § 21 ust. 9 nowe brzmienie: „Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się na nowo w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a jeżeli nie stwierdzono wad biegnie od daty odbioru. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca dokona wymiany wadliwego elementu lub modułu (podzespołu) na wolny od wad, termin gwarancji w stosunku do wymienionego elementu lub modułu lub podzespołu biegnie na nowo.” - Dotyczy Załącznika nr 14 do SWZ, Projekt umowy - § 19 ust. 4 Prosimy o dodanie „ z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dotyczy Załącznika nr 14 do SWZ, Projekt umowy - § 22 ust. 2 Prosimy o dodanie celem doprecyzowania: „Odstąpienie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.” Uzasadnienie Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. - Dotyczy Załącznika nr 14 do SWZ, Projekt umowy - § 1 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, jaki dokładnie protokół ma stanowić potwierdzenie każdego z etapów wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a-d. Odpowiedź: W odniesieniu do przedmiotu zamówienia dotyczącego dostawy aparatu RTG do Hemodynamiki – wszystkie protokoły sporządza Wykonawca. W odniesieniu do pozostałej części przedmiotu zamówienia - protokoły zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy przez Wykonawcę. - Dotyczy Załącznika nr 14 do SWZ, Projekt umowy - § 1 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za każdy z etapów wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a-d Wykonawca może wystawić odrębną fakturę. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami § 15 i § 16 projektu Umowy. - Dotyczy Zapisów SWZ p. 12.4 Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentu JEDZ, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ oraz podmiotowych środków dowodowych, określonych w pkt. 9.2 ppkt 2 SWZ, w odniesieniu do podwykonawców, jeśli wykonawca nie zamierza powoływać się na ich zasoby. Z uwagi na fakt, iż wskazanie na etapie składania ofert nazw podwykonawców ma jedynie charakter informacyjny, a podwykonawcy będą realizować jedynie część zamówienia, za którą ostatecznie odpowiedzialność ponosi wykonawca konieczność przedłożenia dokumentacji podwykonawców nie udostępniających zasobów będzie stanowiła na etapie składania ofert jedynie dodatkową pracę biurokratyczną dla Zamawiającego. W przypadku podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie się powoływać wymagane dokumenty, w tym JEDZ zostaną przedłożone. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian. - Dotyczy Zapisów SWZ p. 10.1 Lp. 1 Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego aparatu RTG? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora/ Przedstawiciela Producenta. - Dotyczy Zapisów SWZ p. 10.1 Lp. 1 Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. aparatu RTG do Hemodynamiki), z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego, a tym bardziej usług? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych zarówno na urządzenie, jak i wyposażenie dodatkowe.

PYTANIA NR 2 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że czas, który jest niezbędny na uzyskanie zgody Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej – Bydgoszcz i Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej dot. uruchomienia pracowni RTG oraz zezwolenia na uruchomienie i stosowanie dostarczonego aparatu RTG (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia) nie będzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania. Ponadto prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące wymagane załączniki do składanego wniosku na uzyskanie w/w zgody. Odpowiedź: Czas na uzyskanie opisywanych zezwoleń będzie liczony do terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający potwierdza, że przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty do składanego wniosku. - Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego angiografu. Odpowiedź: Projekt osłon stałych został przesłany na stronę prowadzonego postępowania, jako: Montaż płyty osłony - załącznik nr 17 do SWZ, oraz Osłony angiograf – załącznik nr 18 do SWZ. - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że założenia do Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego angiografu (ilość i typ badań) nie ulegają zmianie i należy je użyć dla Projektu Osłon Stałych dla nowego aparatu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie szacowanej tygodniowej ilości badań, a także wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji dla planowanych badań. Dane są potrzebne do projektu osłon stałych. Odpowiedź: Szacowana tygodniowa liczba badań – 80. - Prosimy o udostępnienie planu pomieszczeń przewidzianych do projektu osłon radiologicznych z uwidocznieniem: - grubości ścian - technologii wykonania ścian i tynków - osłon radiologicznych Odpowiedź: Projekt stanowi załącznik nr 15 do SWZ - Projekt archiwalny ANGIGRAF 2008.zip. - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualne wzmocnienie osłon stałych ścian i stropów pracowni wynikające z nowego projektu osłon stałych nie jest w zakresie prac Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne wzmocnienie osłon stałych ścian i stopów pracowni leży w zakresie Wykonawcy. - Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o następujących parametrach: połączenie szerokopasmowe (min. 4 MBit/s przy pobieraniu i 768 kBit/s przy wysyłaniu) oraz umożliwi instalację routera cisco z wyjściem na zewnątrz po sieci szpitalnej (dodatkowo wymagany dostęp do niego z zewnątrz po ustalonym porcie oraz po ssh. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jest w stanie zapewnić łącze o podanych parametrach i umożliwimy instalację urządzenia po uzgodnieniu protokołu połączenia. Warunkiem koniecznym jest zawarcie umowy powierzenia danych lub zdalnego dostępu serwisowego. Projekt przedmiotowej umowy zostanie dołączony do dokumentacji postępowania, jako „Projekt umowy powierzenia – załącznik nr 16 do SWZ. - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonanie wszystkich szkoleń na aparacie nie warunkuje podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy. Odpowiedź: Zamawiający podpisze protokół – zdawczo odbiorczy aparatu RTG do Hemodynamiki, po dokonaniu dostawy, instalacji, uruchomieniu i przeszkoleniu, zgodnie z zapisami SWZ. - Zamawiający wymaga szkoleń aplikacyjnych na nowym angiografie, jednak po zakończeniu rozruchu aparatu, a przed rozpoczęciem badań z pacjentami wymagane jest uzyskanie decyzji PWIS niezależnej od wykonawcy na uruchomienie pracowni i urządzenia. Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie części wymaganego szkolenia aplikacyjnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy, aby termin szkolenia aplikacyjnego został zaplanowany przez lekarzy w warunkach normalnej pracy na pacjentach, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. - Prosimy o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni angiografu. Odpowiedź: Piętro V – sale chorych, piętro VII – blok operacyjny i sala chorych. - Prosimy o udostepnienie archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią angiografu oraz projektu konstrukcyjnego konstrukcji, na której jest zawieszone ramię angiografu. Odpowiedź: Dokument został przesłany na stronę prowadzonego postępowania, jako: projekt konstrukcji zawieszenia lampy i ramienia angiografu - załącznik nr 21 do SWZ - Czy Zamawiający dysponuje mocą przyłączeniową dla nowego angiografu o parametrach 35 kVA [moc chwilowa do 160 kVA]? Odpowiedź: Hemodynamika - Szpital posiada zasilanie z stacji do rozdzielni głównej YAKY 4x240; od rozdzielni do oddziału należy dokonać obliczeń celem dobrania przekroju kabla z uwagi na obciążalność długotrwałą do zainstalowanego nowego urządzenia - Prosimy o informację czy Zamawiający dokonywał pomiaru impedancji pętli zwarcia L-L istniejącej linii zasilającej. Jeżeli tak to prosimy o udostepnienie protokołu pomiaru. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada. - Prosimy Zamawiającego o podanie odległości od pomieszczenia technicznego do najbliższej stacji transformatorowej zasilającej szpital oraz o podanie przekroju obecnie używanych kabli do zasilania angiografu. Odpowiedź: Informacje te są zawarte w dokumencie - Projekt archiwalny ANGIOGRAF 2008 - załącznik nr 15 do SWZ - Prosimy o informacje czy nowy angiograf będzie mógł być zasilony z pola, z którego jest zasilany obecny angiograf? Odpowiedź: Tak. - Prosimy u udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji. Odpowiedź: Dokument został przesłany na stronę prowadzonego postępowania, jako: Protokół pomiarów wydajności układów wentylacji mechanicznych - załącznik nr 20 do SWZ. - Prosimy o potwierdzenie, że testy podstawowe zostaną wykonane przez Zamawiającego. Odpowiedź: W zakresie aparatu RTG testy podstawowe mają zostać wykonane przez Wykonawcę.

PYTANIA NR 3 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że umożliwi dostawę aparatu wejściem głównym od ulicy Powstańców Warszawy. Odpowiedź: Nie. Transport z wykorzystaniem windy bocznej towarowej przy Zakładzie Rehabilitacji. - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie i wyjaśnienie wymogu uzyskania pozytywnych opinii jednostek decyzyjnych i opiniodawczych: Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej – Bydgoszcz i Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Odpowiedź: Wynika to z Ustawy Prawo Budowlane. Szpital podlega pod Ministerstwo Obrony Narodowej i w celu uzyskania opinii sanitarnej i ppoż. występuje do ww. instytucji wojskowych. - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nie wymaga uzyskania decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na użytkowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu oraz wynikające z zobowiązania wykonania prac adaptacyjnych konieczne do odbioru przez PWIS. Cyfrowy RTG oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca. Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz wymaga dokumentów wskazanych w SWZ.

PYTANIA NR 4 - Dotyczy specyfikacji technicznej (Załącznik nr 4 do SWZ) – Punkt 2 Opis Przedmiotu Zamówienia wskazuje jednoznacznie, że Zamawiający wymaga systemu angiograficznego do wykonywania procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej a nie z zakresu elektrofizjologii. W związku z powyższym wnosimy o zmianę oczywistej omyłki pisarskiej i potwierdzenie następującego brzmienia punktu: “Aparat RTG z ramieniem C w wersji podłogowej do kardiologii interwencyjnej z wyposażeniem, montażem oraz posadowieniem”. Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i nadaje nowe brzmienie: „Aparat RTG z ramieniem C w wersji podłogowej do kardiologii interwencyjnej z wyposażeniem, montażem oraz posadowieniem.” Poprawiona specyfikacja techniczna zostanie przesłana na stronę internetową prowadzonego postępowania i platformę http://e-propublico.pl - Dotyczy specyfikacji technicznej (Załącznik nr 4 do SWZ) - Punkt 31 Wszyscy Oferenci sprzętu angiograficznego w swoich najnowocześniejszych rozwiązaniach oferują włączanie oraz wyłączanie fluoroskopii siatką ze względu na skuteczność obniżania dawki szkodliwego promieniowania. Wnosimy o zmianę brzmienia parametru na następujący: “Włączanie i wyłączanie fluoroskopii siatką”, co zagwarantuje Zamawiającemu otrzymanie najnowocześniejszego rozwiązania, wpływającego na ograniczenia dawki szkodliwego promieniowania i nie wykluczy z postępowania żadnego z Oferentów. Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie parametru na: „ Włączenie i wyłączanie fluoroskopii siatką”. - Dotyczy specyfikacji technicznej (Załącznik nr 4 do SWZ) - Punkt 57 Systemy angiograficzne do szeroko pojętej kardiologii interwencyjnej i elektrofizjologii wyposażone są w detektory cyfrowe w wersjach kwadratowej i prostokątnej. W przypadku wersji kwadratowej nie ma możliwości obrotu detektora wzdłużnie i poprzecznie ze względów oczywistych, ponieważ jego długość i szerokość są identyczne. Wnosimy o zmianę parametru na następujący: “Możliwość obrotu detektora poprzecznie i wzdłużnie (nie dotyczy detektora kwadratowego)”, co pozwoli naszej firmie złożyć ważną i niepodlegająca odrzuceniu ofertę i nie wykluczy nas z postępowania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy specyfikacji technicznej (Załącznik nr 4 do SWZ) - Punkt 106 „Resuscytacja pacjenta dozwolona przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu wskazującego na położenie płyty pacjenta nad stopą stołu” Zamawiający w pkt 106 wymaga bardzo ważnej funkcjonalności z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie wszystkie systemy angiograficzne dostępne na rynku spełniają ten wymóg. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie dodatkowego premiowania, tj. oceny punktowej za zaoferowanie tej funkcjonalności - 3 punkty. Zabezpieczy to Zamawiającego przed ewentualnym odwołaniem w postępowaniu a zarazem umożliwi zakup najlepszego rozwiązania, dostępnego na rynku. Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji Specyfikacji technicznej poprzez zmianę parametru na oceniany: „TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. PODAĆ”. Zmieniona specyfikacja techniczna zostanie przesłana na stronę internetową prowadzonego postepowania, oraz na platformę http://e-propublico.pl - Dotyczy specyfikacji technicznej (Załącznik nr 4 do SWZ) - Punkt 129 „Obsługa oprogramowania do rekonstrukcji trójwymiarowej oraz roadmappingu 3D przy pomocy bezpośredniej interakcji z obrazem wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań w zakresie, co najmniej powiększenie i obrót obrazu” Zamawiający w pkt 129 wymaga bardzo ważnej funkcjonalności z punktu widzenia ergonomii pracy i skrócenia wykonywanych procedur do minimum. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie wszystkie systemy angiograficzne dostępne na rynku spełniają ten wymóg. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie dodatkowego premiowania, tj. oceny punktowej za zaoferowanie tej funkcjonalności - 3 punkty. Zabezpieczy to Zamawiającego przed ewentualnym odwołaniem w postępowaniu a zarazem umożliwi zakup najlepszego rozwiązania, dostępnego na rynku. Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji Specyfikacji technicznej poprzez zmianę parametru na oceniany: „TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. PODAĆ”. Zmieniona specyfikacja techniczna zostanie przesłana na stronę internetową prowadzonego postepowania, oraz na platformę http://e-propublico.pl - Dotyczy specyfikacji technicznej (Załącznik nr 4 do SWZ) Czy ze względu na brak wskazanego w specyfikacji systemu podtrzymania zasilania, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia razem z angiografem UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiokardiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) przez czas min. 15 minut? Jednocześnie ze względu na globalne terminy realizacji produkcji dla urządzeń typu UPS, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy ww. urządzenia w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku? Odpowiedź: Zamawiający posiada obecnie UPS POWER GREEN 40-33, o mocy 40 kVA / 32 kW i 50 A (w załączeniu protokół przeglądu UPS – załącznik nr 22 do SWZ). Jeżeli posiadany przez Zamawiającego UPS jest niewystarczający dla oferowanego aparatu RTG Wykonawca musi zaprojektować nowy UPS i dostarczyć go, wliczając w koszty instalacji do branży elektrycznej. Z uwagi na konieczność terminowego rozliczenia dotacji dofinansowującej zakup sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy urządzenia do dnia 30.11.2022 r. - Dotyczy specyfikacji technicznej (Załącznik nr 4 do SWZ) - Punkt 154 Czy Zamawiający może potwierdzić, iż formułując wymaganie odnośnie osłon tzn. określenie „typu INFAB” ma na myśli materiał pochłaniający, tzn. bezołowiowy materiał pochłaniający i czy dopuszcza inny bezołowiowy materiał pochłaniający będący odpowiednikiem materiału, którego używa w swoich fartuchach firma INFAB? Oba materiały są podobnego typu i bazą w obu przypadkach jest antymon i bizmut - technologia BiLayer, czyli dwuwarstwowa tj. antymon i bizmut - ochrona jest taka sama. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy Pkt 10 SWZ „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych” oraz Zał. nr 4 do SWZ. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. aparat RTG do Hemodynamiki), z wyłączeniem dodatkowego wyposażenia. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych zarówno na urządzenie, jak i wyposażenie dodatkowe. - Dotyczy Pkt 10 SWZ „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych” – pkt 10.1.1 oraz Zał. nr 4 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora/ Przedstawiciela Producenta? Pragniemy zaznaczyć, że z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach informacyjnych, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora/ Przedstawiciela Producenta. - Dotyczy Pkt 10 SWZ „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych” – pkt 10.1.4 Czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim dla aparatu RTG do Hemodynamiki wraz z dostawą przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą), zamiast wraz z ofertą? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy projektu Umowy (Załącznik nr 14 do SWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy poprzez wprowadzenie postanowień zabezpieczających Zamawiającego w przypadku podniesienia roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej i regulujących tryb postępowania w tym przypadku? Proponowana treść dodatkowych postanowień: 1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający, (a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu oraz (b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz (c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku, gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). 4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (b) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (c) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 14 do SWZ) - §19. Kary umowne Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w projekcie umowy. Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że kary umowne przewidziane są za „zwłokę” Wykonawcy, tj. z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę (art. 476 KC). W związku z tym Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dotyczy terminu wykonania zamówienia - pkt 6 SWZ oraz §6 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 14 do SWZ) Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ z uwagi na konieczność terminowego rozliczenia dotacji dofinansowującej zakup sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. - Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 14 do SWZ) Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w umowie.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. - Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 14 do SWZ) - §19 ust. 7 Kary umowne Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy określonej w § 15 ust. 1 Umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy. - Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 14 do SWZ) - §19 ust. 1, pkt j) ppkt 1 – 4. Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do poziomu 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań w terminie. Wg naszej opinii zaproponowana kara umowna w wysokości 0,5% jest zbyt wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu w powyższym zakresie bez zmian. Wysokość kar umownych w przedmiotowym zakresie dyktowana jest koniecznością terminowego rozliczenia dotacji dofinansowującej zakup sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Pytania dotyczące prac adaptacyjnych: - Prosimy o udostępnienie w wersji elektronicznej projektu osłon stałych pracowni RTG. Odpowiedź: Projekt osłon stałych został przesłany na stronę prowadzonego postępowania, jako: Montaż płyty osłony - załącznik nr 17 do SWZ, oraz Osłony angiograf – załącznik nr 18 do SWZ. - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada zapas mocy na potrzeby angiografu na poziomie 100 kVA. Odpowiedź: Hemodynamika - Szpital posiada zasilanie z stacji do rozdzielni głównej YAKY 4x240; od rozdzielni do oddziału należy dokonać obliczeń celem dobrania przekroju kabla z uwagi na obciążalność długotrwałą do zainstalowanego nowego urządzenia. - Prosimy o podanie impedancji pętli zwarcia przewodu zasilającego Angiograf. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada. - Prosimy o podanie długości oraz przekroju przewodu zasilającego obecny Angiograf. Odpowiedź: W załączeniu Projekt Przebudowy dla istniejącego urządzenia – angiografu (jest to załącznik do postępowania) - branża elektryczna. Projekt archiwalny ANGIOGRAF 2008 - załącznik nr 15 do SWZ - W ramach realizacji zadania konieczna będzie wymiana jednostki klimatyzacji w pomieszczaniu technicznym, prosimy o wskazanie orientacyjnej długości instalacji oraz miejsca posadowienia jednostki zewnętrznej. Odpowiedź: Jednostka zewnętrzna znajduje się na dachu budynku, długość instalacji zasilającej to ok. 20 mb przewodu. - Prosimy o informację, czy w ramach zadania Zamawiający oczekuje wymiany drzwi pomiędzy korytarzem, a przygotowaniem pacjenta na automatyczne. Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje drzwi otwieranych ręcznie.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 11 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2- strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

data: 2022-08-09