Oznaczenie sprawy: ZP/3405/D/22

Załącznik nr A do SWZ

System do analizy fragmentacji cząsteczkowej związków krzemoorganicznych
Opis przedmiotu zamówienia
W pełni automatyczny system separacji i analizy oparty o detektor masowy typu pułapka jonowa:

Zakres mas nie mniejszy niż 10-650Da 

- możliwość programowania w czasie zakresu analizowanych mas 

Programowanie przynajmniej pięciu pułapkowych zakresów mas

Stała szybkość skanowania nie mniejsza niż 5600Da/s

Zakres liniowości nie gorszy niż 103-104 zależnie od metody i typu analizowanych związków

- podwójny żarnik dla zapewnienia większej niezawodności

- możliwość kontroli temperatury linii transferowej do co najmniej 350oC

- temperatura pracy manifoldu kontrolowana przynajmniej do 120oC

- regulowana temperatura pracy analizatora w zakresie nie niższym niż do 250oC

- zabezpieczenie przed zanikiem prądu pozwalające na przepływ helu przez kolumnę do analizatora

- układ próżniowy analizatora: pompa wstępna – pompa turbomolekularna

- pompa turbomolekularna o wydajności nie mniejszej niż 81 L/min

- próżnia generowana przez układ pompa wstępna/turbomolekularna nie gorsza niż 10-5Tor

- wydajność pompy wstępnej nie gorsza niż 38l/min

- urządzenie fabrycznie rozbudowane do wersji MS/MS 

- możliwość pracy w trybie SIM / MRM

- czułość nie gorsza niż 50:1 dla 1pg oktafluoronaftalenu (EI)

System separacji

- dozowanie automatyczne (autosampler)

- minimum 10 pozycyjny autosampler

- możliwość dozowania z vial o pojemności od 2 do 10ml

- możliwość stosowania strzykawek 1-250ul

- możliwość dodatku wzorca wewnętrznego

- możliwość programowania głębokości pobierania próbki

- auosampler umożliwiający dozowanie do dwóch dozowników bez przezbrajania

- system dozowania umożliwiający pracę w trybie ciecz/faza nadpowierzchniowa

- możliwość rozbudowy o SPME

Dozownik podziałowy

- umożliwiający dozowanie z podziałem i bez podziału

- stosunek podziału nie gorszy niż: 1:10 000

- maksymalna temperatura pracy dozownika nie niższa niż 450oC

- pełna elektroniczna kontrola ciśnienia

- dokładność ustawiania ciśnienia nie gorsza niż 0,1 Psi w całym zakresie

- zakres ciśnienia pracy nie mniejszy niż 0,1-150 Psi


- czujnik startu umożliwiający wyzwolenie analizy za pomocą strzykawki w ten sam sposób czy to przy dozowaniu autosamplerem czy manualnie dla zapewnienia najlepszej powtarzalności czasów retencji w przypadku potrzeby manualnego dozowania próbki

- piec kolumn pracujący w temperaturze do 450oC

- możliwość ustawienia siedmiu narostów temperatury i ośmiu plateau

- szybkość grzania pieca kolumn nie gorsza niż 100oC /min

Komputer i oprogramowanie:

- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie i obróbkę danych z detektora (pełna kontrola parametrów pracy zarówno chromatografu i detektora masowgo)

- biblioteka widm

Instalacja i szkolenie:

- instalacja powinna zawierać wszystkie niezbędne części do uruchomienia zestawu tj.: kapilary, złączki,  filtry. 

- szkolenie z obsługi urządzenia wraz z oprogramowaniem minimum 6 dni (liczba oferowanych wizyt szkoleniowych stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)

-Szkolenie aplikacyjne z analizy związków krzemoorganicznych o różnej polarności do stężenia 30 mol/L
Gwarancja minimum 24 miesiące

Inne:

- zestaw podstawowych części zużywalnych  takich jak: wkładki do dozownika (min. 10szt), septy (min. 50 szt.), strzykawka do autosamplera 10ul. (min 1 szt.), olej do pompy wstępnej (min. 2 litry) 

- kolumna Restek Rxi-5Sil MS 30m x 0,25mm ID x 0,25um DF lub kompatybilna – 2 sztuki

- kolumna Restek Rtx-200MS 30m x 0,25mm ID x 0,5um DF lub kompatybilna – 2 sztuki

