Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw mikroskopu stereoskopowego

z kamerą cyfrową

| Element | Opis |
| --- | --- |
| Korpus mikroskopu | - system teleskopowy - korekcja apochromatyczna korpusu mikroskopu - zakres zoom co najmniej 12,5:1 - zakres powiększeń 5x ... 63x (z obiektywem 0,63x) - opcjonalna możliwość zastosowania powiększeń 12x … 150x ( z obiektywem 1,5x) - ustawianie powiększenia silnikiem krokowym niezależnie dla każdego kanału obserwacji (zmotoryzowany zoom) - możliwość rozbudowy o dotykowy ciekłokrystaliczny panel sterujący powiększeniem, ostrością, oświetleniem, umożliwiający podłączenie mikroskopu do komputera - zintegrowana podwójna przysłona irysowa - Epifluorescencja z miejscem na co najmniej 5 filtrów FL, z możliwością zastosowania oświetlacza fluorescencyjnego min 200 W - Filtr do fluorescencji GFP, EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50 - Filtr do fluorescencji CY3, EX BP 545/25, BS FT 565, EM BP 606/70 |
| Tubus binokularowy | - stały kąt nachylenia 35 stopni - regulacja rozstawu źrenic w zakresie min.48 ... 75 mm - Fototubus pośredni z portem bocznym służący do podłączenia kamery cyfrowej lub aparatu cyfrowego - podział światła okulary / port kamery 100:0 / 0:100% - komplet łączników do podłączenia kamery cyfrowej |
| Okulary | - powiększenie 10x - pole widzenia co najmniej 23 mm - z regulacjami dioptryjnymi +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach |
| Statyw z kolumną | - podstawa z kolumną o wysokości co najmniej 450 mm - wbudowany układ oświetlenia przechodzącego typu LED, podstawa transiluminacyjna o min. wymiarach Szerokość x Głębokość x Wysokość 322x373x42mm - Jasne i ciemne pole, min 90 LED |
| Oświetlacz światłą odbitego | - oświetlacz pierścieniowy o dużej mocy z 8 diodami LED - płynna regulacja natężenia, sterowanie segmentowe - Pozycja zasięgu bliskiego zasięgu WD: FWD 45-130 mm, natężenie oświetlenia typ. 220 klx (FWD 50 mm) - Pozycja dalekiego zasięgu WD: FWD 80-300 mm, natężenie oświetlenia typ. 170 klx (FWD 90 mm) - Skorelowana temperatura barwowa ca. 5800 K, żywotność ok. 25.000 h (utrzymanie strumienia świetlnego 70%) |
| Obiektyw | - planapochromat, powiększenie 0,63x, odległość robocza 80 mm lub większa, (odległość parafokalna 137 mm) |
| Kamera cyfrowa, kolorowa | - Przetwornik: rozmiar 2/3” - Rozdzielczość: 2464 (H) x 2056 (V) - Rozmiar piksela 3,45 μm x 3,45 μm - Digitalizacja 12 bitów/piksel - Czas integracji: od min 0,1 ms do max 4 s - Prędkość akwizycji: min 36 klatek/sekundę przy pełnej rozdzielczości - Interfejsy: optyczny C-mount, elektroniczny: USB 3.0 |
| Wyposażenie | - pokrowiec antystatyczny - komplet narzędzi |
| Oprogramowanie | - Oprogramowanie pracujące w trybie 64-bitowym, pochodzące od producenta mikroskopu. - Rejestracja obrazów w świetle przechodzącym oraz trybie klasycznej fluorescencji szerokiego pola - Możliwość zapisywania obrazów wraz z opisem w postaci bazy danych - Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyostrzania - Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach - Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa - Możliwość wielokanałowej rejestracji obrazów fluorescencyjnych (do kilku kanałów jednocześnie w jednym obrazie, możliwość niezależnego uaktywnienia lub nie każdego z kanałów) - Funkcje pomiarowe: pomiar długości, obwodu, powierzchni - Tworzenie raportów, przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku |
| Zestaw sterujący o parametrach nie gorszych niż: | 1. Jednostka centralna procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 23000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net) Karta graficzna osiągająca min 6200 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu ) (obsługa bibliotek Intelesis Phyton) płyta główna Liczba banków pamięci min. 4 x DIMM wielkość pamięci RAM min. 128 GB Architektura pamięci Dual-channel Wewnętrzne złącza min. : SATA III (6 Gb/s) - 6 szt. M.2 (Wi-Fi) - 1 szt. M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 / SATA - 1 szt. M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 - 1 szt. PCIe 4.0/3.0 x16 - 1 szt. PCIe 3.0 x16 (tryb x4) - 1 szt. PCIe 3.0 x1 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. Złącze ARGB 3 pin - 2 szt. Złącze RGB 4 pin - 2 szt. Złącze COM - 1 szt. Front Panel Audio Złącze wyjścia S/PDIF - 1 szt. Złącze wentylatora CPU 4 pin - 1 szt. Złącze wentylatora SYS/CHA - 3 szt. Złącze zasilania 8 pin - 1 szt. Złącze zasilania 24 pin - 1 szt. Złącze modułu TPM - 1 szt. Thunderbolt 4 - 1 szt. Zewnętrzne złącza min. VGA (D-Sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt. USB Type-C - 1 szt. USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt. USB 2.0 - 4 szt. PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt. Audio jack - 3 szt. pamięć min. 32GB RAM Szybki dysk systemowy SSD min. 250GB Szybki dysk wymiany danych SSD (SWAP) min. 500GB dysk HDD min. 3TB na dane obudowa MIDI/BIG zasilacz min. 600W Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows. 2.Monitor 24" Min. rozdzielczość 1920x1080 Ekran Full HD IPS Gwarancja min. 12 miesięcy sprawowana za pośrednictwem dostawcy |

Uwaga!

Na jednostkę centralną i monitor wymagane jest zastosowanie VAT 0% - zgodnie z informacją w Rozdz. 19 SWZ.

Kryteria oceny ofert:

- Cena – 60 %

- Okres gwarancji – 10%:

24 miesiące – 10 pkt

12 miesięcy – 0 pkt

3.  Parametry jakościowe – 30%:

1) oprogramowanie  pozwalające na sterowanie zmotoryzowanymi elementami mikroskopu – 15 pkt; brak takiego oprogramowania – 0 pkt

2) obiektywy kodowane w mikroskopie – 15 pkt; brak takich obiektywów – 0 pkt