# Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

Przedmiot zamówienia: komora rękawicowa  wraz z pozostałym wyposażeniem

| Lp. |  | WYMAGANY PARAMETR TECHNICZNY | OFEROWANY PARAMETR PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Komora rękawicowa przeznaczona do pracy w atmosferze beztlenowej i suchej gazu inertnego (azotu, argonu lub helu ) Uwaga: - należy podać: nazwę producenta, model, typ (lub inne oznaczenia identyfikacyjne) określające oferowany przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości Komora musi pochodzić z bieżącej produkcji i nie może być prototypem |  |
|  |  | Wymiary komory głównej (pow. robocza) nie mniejsze jak: 1200 x 780 x 910mm (szer. x gł x wys.) Kubatura komory: nie mniejsza jak 0,8m3 Uwaga: - wymagane jest podanie wartości dla każdego wymiaru wymiary potwierdzone dokumentacją producenta dołączone do oferty przetargowej. Wymiary zostaną zweryfikowane podczas dostawy & odbioru komory |  |
|  |  | Całkowite wymiary zewnętrzne komory łącznie ze śluzami i podstawą ze względów lokalowych nie mogą być większe jak: 2500 x 1130 x 2000mm (szer. x gł. x wys.) **wymiar szer. dot. sytuacji z całkowicie wysuniętą półką dużej śluzy Uwaga: wymagane jest podanie wartości dla każdego wymiaru |  |
|  |  | Komora wyposażona w 2 porty rękawicowe z rękawicami cam na (szybie) frontowej |  |
|  |  | Średnica otworów/portów na rękawice min. 220 mm, Porty wykonane wykonane z POM-u, Uwag: - wymagane jest podanie wartości średnicy portu |  |
|  |  | Rękawice z kauczuku butylowego o grubości 0,35 ÷ 0,4mmuwzględnione w dostawie |  |
|  |  | Wykonanie komory ze stali nierdzewnej, komora bezszwowa Część zewnętrzna - malowana Cześć wewnętrzna - tekstura powierzchni jednokierunkowa słabo odbijająca światło, metoda wykończenia: szczotkowanie, chropowatość powierzchni Ra≤ 1,2um |  |
|  |  | Orurowanie komory & jednostki oczyszczającej atmosferę wykonane ze stali nierdzewnej wysokostopowej (stal chromowo – niklowa, standard 1.4301) |  |
|  |  | Szyba frontowa o gr. 5-10mm wykonana ze szkła poliwęglanowego z powłoką zabezpieczające przed zarysowaniami mechanicznymi oraz zabezpieczającą przed oddziaływaniem chemicznym (podstawowym), kąt nachylenie ściany/szyby frontowej min. 70st. , szyba przykręcana z uszczelnieniem Możliwość całkowitego demontażu szyby frontowej |  |
|  |  | Osiągalna rzeczywista czystość atmosfery roboczej we wnętrzu komory, w układzie dynamicznym, zamkniętym ≤0.1ppm H2O/O2 potwierdzona wskazaniami parą detektorów podczas uruchomienia komory Uwaga - wymagane jest podanie wartości dla osiąganej czystość atmosfery roboczej we wnętrzu komory, parametr weryfikowany podczas odbioru komory za pomocą 2 par detektorów - |  |
|  |  | Dopuszczalne rozszczelnienie układu poniżej 0,05% obj./godz. mierzone metodą tlenową ISO 10648-2 |  |
|  |  | Dopuszczalne rozszczelnienie układu poniżej 0,05% obj./godz. mierzone metodą ciśnieniową ISO 25412 lub równoważną ( podać ) |  |
|  |  | System kontroli pomiaru ciśnienia wewnątrz komory zintegrowany z programowalnym czujnikiem ciśnienia (przetwornik elektryczny suchy) jako zabezpieczenie przed możliwą kontaminacją atmosfery komory parami oleju - nie dopuszcza się ciśnieniowych urządzeń pomiarowych działających na zasadzie aparatu przepuszczającego gaz przez płyn (olej) lub inne systemy nadciśnieniowe z uwagi na niebezpieczeństwo kontaminacji atmosfery ochronnej komory |  |
|  |  | Zakres regulacji ciśnienia w komorze w zakresie min: ±15mbar od ciśnienia atmosferycznego Funkcja regulacji ciśnienia w komorze za pomocą sterownika oraz za pomocą przycisków nożnych ( muszą zostać uwzgl. w dostawie ) Uwaga: - wymagane jest podanie zakresu wartości regulacji ciśnienia atmosfery roboczej we wnętrzu komory Parametr weryfikowany podczas odbioru komory w ustawianiach skrajnych dla wartości ciśnienia |  |
|  |  | Oświetlenie wnętrza komory, światło białe, oświetlenie typu LED. **uwaga: oświetlenia musi ono znajdować się na zewnętrz komory |  |
|  |  | Rotacyjna pompa próżniowa, olejowa, dwustopniowa o wydajności, co najmniej 17m3/godz, próżnia nie gorsza jak 1x10-3 mbar, szt. 1, |  |
|  |  | Filtr pyłowy HEPA H13, szt. 2 w układzie przepływowym dla gazu, instalowane bezpośrednio w komorze |  |
|  |  | Stelaż na kółkach, kółka z blokadami Stelaż dodatkowo wyposażony w półkę |  |
|  |  | Półki ze stali nierdzewnej, min. 3 poziomy, instalowane na tylnej ścianie komory, min. długość pojedynczej półki ≥ 1000mm - możliwość instalacji półek wysuwanych uwaga: - wymagane jest podanie wartości dla długości półki |  |
| Flansze i Przepusty izolowane próżniowo |  |  |  |
| 20. |  | Komora wyposażona w min. 2 szt. standardowych flansz typu DN 40KF, |  |
| 21. |  | Przepust izolowany próżniowo dla kabli elektrycznych 230V/50Hz z kablem o długości ok. 2m, szt. 1 |  |
| 22. |  | Możliwość instalacji dodatkowych przepustów do istniejących flansz |  |
| Komora wstępna - śluza cylindryczna |  |  |  |
| 23. |  | Komora o wymiarach, co najmniej: - śr. wewn. co najmniej 390 mm, - długość min. 600mm Uwaga: - wymagane jest podanie wartości dla każdego wskazanego wymiaru | - |
| 24. |  | Wykonanie śluzy ze stali nierdzewnej |  |
| 25. |  | Materiał wykonania włazów śluz: aluminium zabezpieczony metodą anodyzowania, grubość min: 10mm |  |
| 26. |  | Obecny różnicowy manometr ciśnienia |  |
| 27. |  | Przesuwana półka o dł. co najmniej 575mm, szer. min. 290mm, zainstalowana na dwukierunkowej szynie jezdnej w śluzie Wymiary elementu ruchomego zdeterminowane rozmiarami elementów transferowanych do i z komory Uwaga: - wymagane jest podanie wymiaru półki jezdnej śluzy |  |
| 28. |  | Lokalizacja: prawa ściana komory |  |
| 29. |  | Obsługa śluzy manualna, mechanizm otwierający ze wspomaganiem za pomocą siłowników gazowych, ruch okrągłych włazów śluz wewnętrznych w osi góra/dół |  |
| Komora wstępna - mini śluza cylindryczna |  |  |  |
| 30. |  | Komora o wymiarach co najmniej:- śr. wewn. 150 mm, - długość min. 400 mm |  |
| 31. |  | Obecna przesuwana półka |  |
| 32. |  | Obecny różnicowy manometr ciśnienia |  |
| 33. |  | Lokalizacja: prawa ściana komory |  |
| 34. |  | Obsługa śluzy manualna |  |
| Zamknięty system oczyszczania gazu, regenerowany automatycznie |  |  |  |
| 35. |  | Jednostka oczyszczająca o wymiarach nie większych jak: 850x600x850mm ( szer. x gł. x wys), wolnostojąca zlokalizowana obok lub pod komorą (np.: pod śluzami) Uwaga: -nie dopuszcza się wariatów konfiguracji komory, gdzie jednostka oczyszczająca jest zintegrowana trwale z komorą rękawicową z uwagi na przenoszone wibracje silnika wentylatora jednostki oczyszczającej na elementy obudowy komory oraz blat roboczy komory |  |
| 36. |  | Zdolność oczyszczania gazu z tlenu: co najmniej 36dm3 Obecność złoża katalizatora ok. Cu 4,5- 5,5kg |  |
| 37. |  | Zdolność oczyszczania gazu z wilgoci: co najmniej 1300g, obecność złoża min 5-6kg - sito molekularne |  |
| 38. |  | Przepływ gazu w zakresie 80-90m3/godz., przy ΔP = 50 mbar |  |
| 39. |  | Automatyczna regeneracja złóż oczyszczających z wizualną prezentacją procesu na schemacie synoptycznym ekranu sterownika oraz - sygnalizacja aktualnego etapu oraz statusu procesu regeneracji poprzez komunikaty dialogowe wyświetlane na panelu kontrolnym komory - sygnalizacja aktualnego etapu oraz statusu procesu regeneracji poprzez zmianę kolorów piktogramów elementów układu - uwaga: - nie dopuszcza się zaworów manualnych na żadnym etapie regeneracji |  |
| 40. |  | Minimalne funkcje informacyjne dla operatora dot. procesu regeneracji wyświetlane na sterowniku urządzenia: - informacja o czasie pozostałym do końca procesu regeneracji - informacja o całkowitym czasie pracy reaktora |  |
| Detektory |  |  |  |
| 41. |  | Komora wyposażona i dostarczona z czujnikiem wilgoci Zakres wskazań czujnika wilgoci - co najmniej od 0 - 500ppm (wskazania detektora wyświetlane na panelu kontrolnym komory rękawicowej ) Dokładność odczytu wilgotności, 0.1ppm Liniowość odczytów 0-50ppm, Dostarczony z kablem min. 2m. Wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40 Dostarczony wraz z certyfikatem kalibracyjnym wystawionym przez producenta komory rękawicowej Uwaga: wymagane jest podanie wartości dla każdego wskazanego parametru charakterystyki detektora |  |
| 42. |  | Detektor tlenu, cyrkonowy uwzględniony w dostawie o następującej charakterystyce Zakres wskazań: 0-1000ppm Dokładność odczytu: 0.1ppm Liniowość odczytów 0-100ppm Czas reakcji - ok. 10s ( 0-90%) (wskazania detektora wyświetlane na panelu kontrolnym komory rękawicowej ) Detektor dostarczony z kablem o dł. min. 2m. wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40 Dostarczony wraz z certyfikatem kalibracyjnym wystawionym przez producenta komory rękawicowej Uwaga: wymagane jest podanie wartości dla każdego wskazanego parametru charakterystyki detektora |  |
| 43. |  | Selektywny i dopasowany do trybu pracy użytkownika wybór opcji i parametrów wpływających na zużycie energii podczas pracy w zakresie: - optymalizacja pracy wentylatora turbiny reaktora ( dot. cyrkulacji ) z niższym poborem mocy w korelacji z parametrami atmosfery (redukcji obrotów wentylatora cyrkulacji ) - ustaleniu dopuszczalnego stężenie O2 przy zmniejszonej cyrkulacji - programowe wyłączanie pompy próżniowej - kontrola pracy pompy próżniowej - kontrola czasowa oświetlenia |  |
| 44. |  | Komora wyposażona w funkcjonalność programowego szybkiego oczyszczania/przedmuchu komory głównej w przypadku nagłego zapowietrzenia, kontrolowana poprzez sterownik komory/jednostki oczyszczającej - wymagana maks. wartość przepływ: 200l/min - możliwość manualnego dławienia szybkości przepływu poprzez dedykowany zawór - programowanie czasu cyklu płukania ( min: 0-999min ) - automatyczne wyłączenie cyrkulacji w sytuacji aktywowania systemu płakania |  |
| 45. |  | Komora wyposażona system automatycznie kontrolujący ( baz jakiejkolwiek ingerencji użytkownika /operatora) poziom tlenu w komorze głównej oraz uruchamiający automatycznie system przedmuchu komory świeżym gazem w sytuacji przekroczenia zadanego stężenia tlenu w zakresie min. 10-999ppm. W sytuacji spadku stężenia poniżej ustawionego zakresu przedmuchiwanie czystym gazem, system automatycznie wyłączy przedmuch. Podczas automatycznej aktywacji programu kontrolującego poziom tlenu w komorze system cyrkulacji wyłączy się automatycznie, jego włączenie nastąpi również automatycznie uzyskaniu odpowiedniego zaprogramowanego poziomu tlenu |  |
| 46. |  | - Dodatkowy zestaw wyposażenia w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych ( nagła dekontaminacja atmosfery poprzez perforację rękawicy, uszkodzenie portu rękawicowego, konieczność wymiany oleju w p.próżniowej, ) uwzględniający: - jedną parę zapasowych rękawic, wersja anatomiczna - pokrywę portu rękawicowego, szt. 1 - filtr HEPA H13, szt.2 - olej do pompy próżniowej, opakowania min. 1 L |  |
| Sterowanie i zbieranie danych |  |  |  |
| 47. |  | Komora wyposażona w programowalny kontroler typu PLC wraz z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” (bez dodatkowych przycisków membranowych & sensorycznych). Interfejs musi posiadać funkcję synoptycznej prezentacji całego systemu oraz jego elementów składowych umożliwiający sterowanie, programowanie, monitoring oraz bieżącą diagnozę wszystkich parametrów pracy komory oraz wyposażenia. |  |
| 48. |  | Menu sterownika w języku polskim i angielskim |  |
| 49. |  | Czytelne oznaczenie kolorami na ekranie panelu sterowania aktualnego statusu elementów systemu: - praca -spoczynek -awaria -alarm - komunikat ostrzegawczy -praca nie standardowa dla poszczególnych elementów systemu ( zawory, pompy, reaktor oczyszczający, śluzy, detektory) oraz procesów: - cyrkulacja, - regeneracja, - oczyszczanie - ewakuacja/napełnianie |  |
| Instalacja & walidacja IQ, OQ |  |  |  |
| 50. |  | Do obowiązków wykonawcy podczas instalacji komory rękawicowej należy: 1. przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej ( IQ ) oraz operacyjnej (OQ) w tym między innymi: - wykonanie atmosfery roboczej z gazem obojętnym (azot lub argon) - kontrola szczelności wykonana za pomocą detektora argonowego (w przypadku atmosfery argonowej) - weryfikacja parametrów atmosfery - wymagana zawartości tlenu i wody ≤0.1 ppm 2. przedłożenie Zamawiającemu wypełnionych protokołów z wykonanej walidacji IQ, OQ wykonanej przez autoryzowany serwis 3. wymagana jest kontrola parametrów czystości atmosfery za pomocą pary niezależnych detektorów będących na wyposażeniu serwisu wykonawcy oraz sporządzenie protokołu z odczytów z podaniem numerów seryjnych detektorów użytych do pomiarów testowych. 4. przeszkolenie personelu użytkownika Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje brak odbioru dostawy przez Zamawiającego |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 51. | Wykonawca dołączy do oferty: - dokument CE - certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony przez niezależną jednostkę dla producenta komory rękawicowej w zakresie projektowania, budowy i wytwarzania komór i urządzeń dedykowanych do pracy w atmosferze ochronnej. Certyfikat musi posiadać datę wystawienia oraz datę upływu ważności oraz musi zaświadczać, że producent/wytwórca przeszedł audyt w zakres ww. normy - wykonawca dołączy do oferty informację potwierdzającą, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta dla oferowanej komory rękawicowej oraz posiada wsparcie techniczne producenta Wykonawca wykaże że w ostatnich 3 latach ( lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ) zrealizował min. 3 dostawy komór rękawicowych ( dokładnie tego samego typu/modelu co oferowany ) z podaniem nazwy użytkownika końcowego daty dostawy oraz ceny końcowej |  |  |
| 52. | Nowo dostarczony system komory rękawicowej musi być zgodny sprzętowo z komorami rękawicowowymi obecnymi na Wydziale Chemicznym UAM a jego elementy składowe muszą umożliwiać transfer wyposażenia i części do posiadanych już przez Zamawiającego systemów w przypadku wystąpienia awarii lub innych sytuacji związanych z eksploatacją systemów. |  |  |

Informacja dla Wykonawców: w tabeli parametrów należy obligatoryjnie podać informacje  wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia na podstawie których Zamawiający zweryfikuje ich zgodność z treścią SIWZ. Oferty, w których te dane zostaną pominięte lub nie podane zostaną odrzucone.