Znak sprawy: KA-2/095/2022

Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Tomograf terahercowy (aktywny) o zakresie spektralnym 0,06-5,5 THz z wyposażeniem (całość zwana łącznie „systemem”).

Parametry techniczne:

- urządzenie o zakresie spektralnym nie gorszym niż 0,06-5,5 THz (warunek musi być spełniony dla opisanych poniżej elementów składowych systemu nr 2, 3 i 7),

- pokojowa temperatura pracy źródła,

- zakres dynamiczny >95 dB (warunek musi być spełniony dla opisanych poniżej elementów składowych systemu nr 2, 3 i 7),

- urządzenie musi dawać możliwość obrazowania w trybie odbiciowym i transmisyjnym,

- urządzenie musi być wyposażone w komputerowo sterowany stolik zapewniający obrót mierzonych obiektów,

- urządzenie musi być wyposażone w min. 2 moduły do pomiarów w różnych polach pomiarowych.

Wymagania dodatkowe:

System musi składać się z następujących elementów:

1.	jednostki głównej systemu - spektrometru,

2.	głowic pomiarowych do pracy z wiązką zogniskowaną z parą anten fotoprzewodzących (odbiorniki i nadajnik) ze sprzężeniem światłowodowym,

3.	głowic pomiarowych do pracy z wiązką skolimowaną z parą anten fotoprzewodzących (odbiorniki i nadajnik) ze sprzężeniem światłowodowym,

4.	głowicy pomiarowej zintegrowanej w postaci nadajniko-odbiornika ze sprzężeniem światłowodowym,

5.	modułu do obrazowania i spektroskopii z przesuwem próbki,

6.	modułu umożliwiającego 6-cio osiowe pozycjonowanie próbki,

7.	zewnętrznego przedziału pomiarowego do pomiarów spektroskopowych przy pomocy wymiennych modułów "plug-and-play”.

1.	Spektrometr:

•	system zintegrowany, w zamkniętej obudowie spełniający wymogi bezpieczeństwa pracy z laserem klasy I dla pomiarów standardowych,

•	spektrometr pracujący w oparciu o metodę TDS (Time Domain Spectroscopy) z nadajnikiem i odbiornikiem wyposażonymi w anteny fotoprzewodzące,

•	wyposażony w pojedynczy femtosekundowy laser 780nm (+/- 3nm) z szerokością pulsu nie przekraczającą 90 fs o częstotliwości repetycji co najmniej 80 MHz i średniej mocy co najmniej 65 mW,

•	bez konieczności rekalibracji linii opóźniającej przed lub w trakcie pomiarów,

•	zakres skanowania do co najmniej 3200ps z gwarancją osiągnięcia 850ps we wszystkich modułach pomiarowych,

•	obrazowanie z szybkością nie gorszą niż 8 skanów (waveforms) przy 100ps i 4 skany przy 200ps,

•	obrazowanie z dedykowaną linią opóźniającą o parametrach nie gorszych niż: 40ps - 100 skanów (waveforms) na sekundę,

•	dedykowane oprogramowanie do rejestracji i analizy widm oraz obrazowania z wyświetlaniem obrazów 3D,

•	zestaw narzędzi typu SDK (software development kit) z interfejsem RPC (remote procedure call) umożliwiający tworzenie oprogramowania z własnym interfejsem graficznym i metodami obróbki danych,

•	kompatybilna jednostka obliczeniowa wraz z dwoma monitorami min. 27” umożliwiająca sterowanie systemem oraz analizę uzyskanych danych pomiarowych ,

•	przystosowany do współpracy z wymiennymi głowicami pomiarowymi opisanymi w punktach 2, 3 i 4.

2.	Głowice pomiarowe do pracy z wiązką zogniskowaną z parą anten fotoprzewodzących (odbiorniki i nadajnik) ze sprzężeniem światłowodowym

•	długość światłowodów co najmniej 3m

•	2 pary wymiennych soczewek ogniskujących - o ogniskowej 7mm i 18mm

3.	Głowice pomiarowe do pracy z wiązką skolimowaną z parą anten fotoprzewodzących (odbiorniki i nadajnik) ze sprzężeniem światłowodowym

•	długość światłowodów co najmniej 3m

•	soczewki zapewniające uzyskanie wiązki skolimowanej

4.	Głowica pomiarowa zintegrowana w postaci nadajnikoodbiornika ze sprzężeniem światłowodowym

•	zakres spektralny nie gorszy niż: 0,06 THz do 4 THz

•	soczewka z ogniskową 7mm

•	wymiary głowicy nie przekraczające 85mm x 175mm x 55mm

•	długość światłowodów co najmniej 3m

5.	Moduł do obrazowania i spektroskopii z przesuwem próbki

•	przeznaczony do dwuwymiarowego obrazowania próbek w trybie transmisyjnym i odbiciowym przy pomocy źródła i detektora; detektor może być umieszczony po każdej stronie próbki

•	zakres przesuwu co najmniej: 15x15cm

6.	Moduł umożliwiający 6-cio osiowe pozycjonowanie próbki:

•	przeznaczony do trójwymiarowego obrazowania próbek w trybie transmisyjnym i odbiciowym przy pomocy źródła i detektora; detektor może być umieszczony po każdej stronie próbki

•	zakres przesuwu co najmniej: 50x50mm

7.	Zewnętrzny przedział pomiarowy do pomiarów spektroskopowych przy pomocy wymiennych modułów "plug-and-play"

•	z połączeniem światłowodowym ze spektrometrem

•	wyposażony w moduł do pomiarów transmisyjnych

•	z możliwością rozbudowy o co najmniej następujące dodatkowe moduły: do pomiarów widm metodą ATR, do mapowania w transmisji, kompaktowy moduł do obrazowania odbiciowego, do pomiarów metodą odbicia zwierciadlanego z kątem 45°

•	urządzenie fabrycznie nowe

•	gwarancja co najmniej 3 lata

• udzielana gwarancja musi być gwarancją producenta urządzenia przez cały okres jej obowiązywania,

•	szkolenie w zakresie eksploatacji sprzętu i korzystania z jego funkcji i oprogramowania przeprowadzony w języku polskim –2 dni,

• tomograf terahercowy (aktywny) o zakresie spektralnym 0,06-5,5 THz z wyposażeniem będący przedmiotem tego zamówienia będzie wykorzystywane zarówno do badań naukowych jak i działalności komercyjnej Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej.