Załącznik nr 4 do SWZ

KA-2/095/2022

OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przedmiot zamówienia: Tomograf terahercowy (aktywny) – 1 szt., o zakresie spektralnym 0,06-5,5 THz z wyposażeniem (całość zwana łącznie „systemem”).

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametry techniczne |  |
| urządzenie o zakresie spektralnym nie gorszym niż 0,06-5,5 THz (warunek musi być spełniony dla opisanych poniżej elementów składowych systemu nr 2, 3 i 7) |  |
| pokojowa temperatura pracy źródła |  |
| zakres dynamiczny >95 dB (warunek musi być spełniony dla opisanych poniżej elementów składowych systemu nr 2, 3 i 7) |  |
| urządzenie musi dawać możliwość obrazowania w trybie odbiciowym i transmisyjnym |  |
| urządzenie musi być wyposażone w komputerowo sterowany stolik zapewniający obrót mierzonych obiektów |  |
| urządzenie musi być wypsażone w min. 2 moduły do pomiarów w różnych polach pomiarowych |  |
| Wymagania dodatkowe System musi składać się z następujących elementów: |  |
| 1. jednostki głównej systemu - spektrometru |  |
| 2. głowic pomiarowych do pracy z wiązką zogniskowaną z parą anten fotoprzewodzących (odbiorniki i nadajnik) ze sprzężeniem światłowodowym |  |
| 3. głowic pomiarowych do pracy z wiązką skolimowaną z parą anten fotoprzewodzących (odbiorniki i nadajnik) ze sprzężeniem światłowodowym |  |
| 4. głowicy pomiarowej zintegrowanej w postaci nadajniko-odbiornika ze sprzężeniem światłowodowym, |  |
| 5. modułu do obrazowania i spektroskopii z przesuwem próbki, |  |
| 6. modułu umożliwiającego 6-cio osiowe pozycjonowanie próbki, |  |
| 7. zewnętrznego przedziału pomiarowego do pomiarów spektroskopowych przy pomocy wymiennych modułów "plug-and-play”. |  |
| 1. Spektrometr: |  |
| • system zintegrowany, w zamkniętej obudowie spełniający wymogi bezpieczeństwa pracy z laserem klasy I dla pomiarów standardowych, |  |
| • spektrometr pracujący w oparciu o metodę TDS (Time Domain Spectroscopy) z nadajnikiem i odbiornikiem wyposażonymi w anteny fotoprzewodzące, |  |
| • wyposażony w pojedynczy femtosekundowy laser 780nm (+/- 3nm) z szerokością pulsu nie przekraczającą 90 fs o częstotliwości repetycji co najmniej 80 MHz i średniej mocy co najmniej 65 mW, |  |
| • bez konieczności rekalibracji linii opóźniającej przed lub w trakcie pomiarów, |  |
| • zakres skanowania do co najmniej 3200ps z gwarancją osiągnięcia 850ps we wszystkich modułach pomiarowych, |  |
| • obrazowanie z szybkością nie gorszą niż 8 skanów (waveforms) przy 100ps i 4 skany przy 200ps, |  |
| • obrazowanie z dedykowaną linią opóźniającą o parametrach nie gorszych niż: 40ps - 100 skanów (waveforms) na sekundę, |  |
| • dedykowane oprogramowanie do rejestracji i analizy widm oraz obrazowania z wyświetlaniem obrazów 3D, |  |
| • zestaw narzędzi typu SDK (software development kit) z interfejsem RPC (remote procedure call) umożliwiający tworzenie oprogramowania z własnym interfejsem graficznym i metodami obróbki danych, |  |
| • kompatybilna jednostka obliczeniowa wraz z dwoma monitorami min. 27” umożliwiająca sterowanie systemem oraz analizę uzyskanych danych pomiarowych , |  |
| • przystosowany do współpracy z wymiennymi głowicami pomiarowymi opisanymi w punktach 2, 3 i 4. |  |
| 2. Głowice pomiarowe do pracy z wiązką zogniskowaną z parą anten fotoprzewodzących (odbiorniki i nadajnik) ze sprzężeniem światłowodowym |  |
| • długość światłowodów co najmniej 3m |  |
| • 2 pary wymiennych soczewek ogniskujących - o ogniskowej 7mm i 18mm |  |
| 3. Głowice pomiarowe do pracy z wiązką skolimowaną z parą anten fotoprzewodzących (odbiorniki i nadajnik) ze sprzężeniem światłowodowym |  |
| • długość światłowodów co najmniej 3m |  |
| • soczewki zapewniające uzyskanie wiązki skolimowanej |  |
| 4. Głowica pomiarowa zintegrowana w postaci nadajnikoodbiornika ze sprzężeniem światłowodowym |  |
| • zakres spektralny nie gorszy niż: 0,06 THz do 4 THz |  |
| • soczewka z ogniskową 7mm |  |
| • wymiary głowicy nie przekraczające 85mm x 175mm x 55mm |  |
| • długość światłowodów co najmniej 3m |  |
| 5. Moduł do obrazowania i spektroskopii z przesuwem próbki |  |
| • przeznaczony do dwuwymiarowego obrazowania próbek w trybie transmisyjnym i odbiciowym przy pomocy źródła i detektora; detektor może być umieszczony po każdej stronie próbki |  |
| • zakres przesuwu co najmniej: 15x15cm |  |
| 6. Moduł umożliwiający 6-cio osiowe pozycjonowanie próbki: |  |
| • przeznaczony do trójwymiarowego obrazowania próbek w trybie transmisyjnym i odbiciowym przy pomocy źródła i detektora; detektor może być umieszczony po każdej stronie próbki |  |
| • zakres przesuwu co najmniej: 50x50mm |  |
| 7. Zewnętrzny przedział pomiarowy do pomiarów spektroskopowych przy pomocy wymiennych modułów "plug-and-play" |  |
| • z połączeniem światłowodowym ze spektrometrem |  |
| • wyposażony w moduł do pomiarów transmisyjnych |  |
| • z możliwością rozbudowy o co najmniej następujące dodatkowe moduły: do pomiarów widm metodą ATR, do mapowania w transmisji, kompaktowy moduł do obrazowania odbiciowego, do pomiarów metodą odbicia zwierciadlanego z kątem 45° |  |

………………….…………………..……………………… (kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentacji)