Znak sprawy: KA-2/097/2022

#### Załącznik nr 1 do SWZ

## OFERTA

| Nazwa (firma) Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| adres (ulica i numer) |  |  |  | kod pocztowy |
| miasto |  |  | województwo |  |
| tel. | e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję |  |  |  |
| NIP |  | REGON |  |  |

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa stanowiska do badań ciepła właściwego

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:

- CENA:

##### Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w SWZ za kwotę:

| RAZEM BRUTTO | ……………………………… PLN |
| --- | --- |
| Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości % | …………………..% |
| Słownie PLN | ……………………………………………………. PLN |

Informacja o oferowanym sprzęcie:

Producent: ………………………………………………………………………………………………

Model: ……………………………………………………………………………………………………

| Minimalne parametry wymagane: | Parametry oferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko do badań ciepła właściwego, którego minimalne wymagania to: |  |  |  |  |  |
| możliwość badań w zakresie temp. od RT st.C. do 1500ºC, |  |  |  |  |  |
| kalorymetr skaningowy, |  |  |  |  |  |
| chłodzenie/ ogrzewanie: 0,001 K/min do 50 K/min, |  |  |  |  |  |
| zakres pomiaru specyficznej pojemności cieplnej: do 5 J/(g*K), |  |  |  |  |  |
| rejestrator makr dla procedur analizy, |  |  |  |  |  |
| 3 zintegrowane kontrolery przepływu. |  |  |  |  |  |
| Dodatkowo urządzenie wyposażone w moduł TG, o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| rozdzielczość TG: 0,1 µg lub większa w całym zakresie, |  |  |  |
| zakres ważenia termowagi: 10g lub więcej, |  |  |  |
| precyzja sygnału TG: +/-0,5% ubytku masy, Parametr kontrolowany w trakcie instalacji z wykorzystaniem szczawianu wapnia o masie naważki 20mg +/-2mg, ilość powtórzeń pomiarów - trzy, warunek musi być spełniony w każdym pomiarze i musi dotyczyć każdego ubytku masy. Spodziewane ubytki masy szczawianu wapnia mają mieć następujące wartości liczbowe: etap pierwszy - 12.3%, etap drugi - 18.9%, etap trzeci - 30.2%. Precyzja ±0.5% oznacza, że dla etapu pierwszego utrata masy mieści się w przedziale od 11.8% do 12.8% i odpowiednio dla kolejnych etapów. Odczynnik dostarcza oferent. |  |  |  |
| dryft izotermiczny w 500C: < 6 µg/h z pustymi dwoma tyglami Parametr kontrolowany w trakcie instalacji w warunkach ustalonych, w atmosferze N2 (przepływ 70ml/min), uzyskany w pomiarze trwającym minimum 3 godziny. |  |  |  |

- DANE O SPRZĘCIE PARAMETRY PUNKTOWANE - KRYTERIA OCENY OFERT

- Parametry techniczne;

- Piec platynowy – 5 pkt,

- zakres ważenia wagi powyżej 10g - 5 pkt

- autosampler (automatyczny podajnik próbek) – 20 pkt

- możliwość wymiany nośników próbek przez użytkownika, wymiana musi odbywać się poprzez tzw. szybkie złącze bez konieczności ingerencji w komorę termowagi oraz użycia dodatkowych narzędzi – 20 pkt

Wykonawca oświadcza

| piec platynowy | ………………………………………………… wpisać: TAK/NIE |
| --- | --- |
| zakres ważenia wagi powyżej 10g | ………………………………………….. podać zakres ważenia |
| autosampler (automatyczny podajnik próbek) | ………………………………………………… wpisać: TAK/NIE |
| możliwość wymiany nośników próbek przez użytkownika, punktowana będzie tylko wymiana, która odbywać się będzie poprzez tzw. szybkie złącze bez konieczności ingerencji w komorę termowagi oraz użycia dodatkowych narzędzi | ………………………………………………… wpisać: TAK/NIE |

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty udzielenia zamówienia:  do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

- OKRES GWARANCJI:

Wykonawca udziela gwarancji na okres: …………………………. miesięcy (minimum 12 miesięcy od daty odbioru.

- OŚWIADCZENIA:

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie zgodnym z SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w ich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w SWZ.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam/y, że zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

* niepotrzebne skreślić

| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Firma podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- | --- |

- Wykonawca jest:

| Wykonawca jest: | (wstawić znak X) |
| --- | --- |
| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej |  |
| inny rodzaj: ………………………………………………………… |  |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.................................., dnia ............................................

...........................................................................................

Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów