#### Załącznik nr 2 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/094/2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW

Stanowisko do badań ciepła właściwego, którego minimalne wymagania to:

- możliwość badań w zakresie temp. od RT st.C. do 1500 st.C,

- kalorymetr skaningowy,

- chłodzenie/ ogrzewanie: 0,001 K/min do 50 K/min,

- zakres pomiaru specyficznej pojemności cieplnej: do 5 J/(g*K),

- rejestrator makr dla procedur analizy,

- 3 zintegrowane kontrolery przepływu.

Dodatkowo urządzenie wyposażone w  moduł TG, o minimalnych parametrach:

- rozdzielczość TG: 0,1 µg lub większa w całym zakresie,

- zakres ważenia termowagi:  10g lub więcej,

- precyzja sygnału TG: +/-0,5% ubytku masy,

Parametr kontrolowany w trakcie instalacji z wykorzystaniem szczawianu wapnia o masie naważki 20mg +/-2mg, ilość powtórzeń pomiarów  - trzy, warunek musi być spełniony w każdym pomiarze i musi dotyczyć każdego ubytku masy. Spodziewane ubytki masy szczawianu wapnia mają mieć następujące wartości liczbowe: etap pierwszy - 12.3%, etap drugi - 18.9%, etap trzeci - 30.2%. Precyzja ±0.5% oznacza, że dla etapu pierwszego utrata masy mieści się w przedziale od 11.8% do 12.8% i odpowiednio dla kolejnych etapów. Odczynnik dostarcza oferent.

- dryft izotermiczny w 500C: < 6 µg/h z pustymi dwoma tyglami

Parametr kontrolowany w trakcie instalacji w warunkach ustalonych, w atmosferze N2 (przepływ 70ml/min), uzyskany w pomiarze trwającym minimum 3 godziny.

Inne wymagania:

- urządzenie fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r., nie noszące śladów wcześniejszego użytkowania),

- nie dopuszcza się w ofercie urządzeń demonstracyjnych,

- zakres dostawy obejmuje również wniesienie stanowiska do laboratorium, montaż, ustawienie i uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie pomiarów sprawdzających,

- minimum 2 dni szkolenia dla oddelegowanych pracowników Politechniki Krakowskiej,

- oprogramowanie sterujące kompatybilne z urządzeniem i powszechnie stosowanymi systemami operacyjnymi,

- stanowisko do badań ciepła właściwego będące przedmiotem tego zamówienia będzie wykorzystywane zarówno do badań naukowych jak i działalności komercyjnej Politechniki Krakowskiej,

- Okres gwarancji - minimum 12 miesięcy.