Bydgoszcz dnia: 2022-09-05

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7089/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne stymulatorów dwujamowych” – znak sprawy 120/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 - Dotyczy zadania 1, formularza oceny jakościowej, punkt 6 Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o żywotności 10,2 lat w warunkach DDDR or DDD 100%, 1.5 V and 2.0 V, 60 min-1, 0.4 ms, 500 OHM.? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy zadania 1, formularza oceny jakościowej, punkt 9 Czy Zamawiający zaakceptuje elektrody bipolarne z możliwością zaprogramowaania konfiguracji unipolarnej? Odpowiedź: Tak. - Dotyczy zadania 1, formularza oceny jakościowej, punkt 13 Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające możliwość automatycznych pomiarów progów stymulacji, sensingu i impedancji, z możliwością graficznej oceny trendów? Część z tych pomiarów nie odbywa się podczas interrogacji, ale są dokonywane co najmniej raz dziennie. Odpowiedź: Tak.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-09-05