Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/102/2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa zestawu stanowisk do laboratorium Katedry Energetyki

Zestaw stanowisk składający się z:

- Stanowiska do porównywania wymienników ciepła składające się z:

- Rurowy wymiennik ciepła typu woda-woda (min. 4 wężownice po stronie czynnika grzejnego oraz 4 wężownice po stronie czynnika ogrzewanego) z możliwością badania podstawowych parametrów pracy w układach: współprądowym i przeciwprądowym

- Płytowy wymiennik ciepła typu woda-woda składający się z min. 10 płyt z możliwością badania podstawowych parametrów pracy w układach: współprądowym, przeciwprądowym

- Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła typu woda-woda z możliwością badania podstawowych parametrów pracy w układach: krzyżowym współprądowym, krzyżowym przeciwprądowym

- Rurowy ożebrowany wymiennik ciepła typu woda-powietrze z możliwością badania podstawowych parametrów pracy w układach: współprądowym, przeciwprądowym

- Zbiornik z wężownicą i mieszadłem do wyrównywania temperatury wewnątrz zbiornika typu woda-woda z możliwością badania podstawowych parametrów pracy z podgrzewanym płaszczem zewnętrznym oraz wężownicą.

Czujniki pomiarowe temperatury:

przed i za płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła

(obwód grzejny: 2 szt. – obwód ogrzewany: 2 szt.)

przed i za płytowym wymiennikiem ciepła

(obwód grzejny: 2 szt. – obwód ogrzewany: 2 szt.)

przed i za rurowym ożebrowanym wymiennikiem ciepła

(obwód grzejny: 2 szt. – obwód ogrzewany: 2 szt.)

przed i za zbiornikiem wody podgrzewanej z mieszadłem (obwód grzejny: 4 szt. – obwód ogrzewany: 2 szt.)

przed, pomiędzy rurami i za rurowym wymiennikiem ciepła (obwód grzejny: 5 szt. – obwód ogrzewany: 5 szt.)

Mierniki natężenia przepływu wody:

elektroniczny czujnik natężenia przepływu wody zimnej,

elektroniczny czujnik natężenia przepływu wody gorącej,

elektroniczny pomiar różnicowy natężenia przepływu powietrza

Miernik spadku ciśnienia po stronie grzejnej i ogrzewanej na każdym wymienniku ciepła (pomiar może być realizowany niejednocześnie, osobno dla części grzejnej i ogrzewanej)

Zawory pozwalające na takie ukształtowanie przepływu badanych wymienników ciepła, aby możliwe było określenie parametrów ich pracy w układzie współ- i przeciwprądowym

Cyfrowy układ prezentacji chwilowych wartości mierzonych sygnałów

Układ rejestracji danych pomiarowych wyposażony w złącze umożliwiające wymianę danych pomiędzy stanowiskiem dydaktycznym i komputerem

Wyłącznik bezpieczeństwa

Oprogramowanie do monitorowania pracy stanowiska dydaktycznego oraz rejestracji pomiarów (oprogramowanie na komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 10)

Kabel do przesyłania danych pomiędzy stanowiskiem i komputerem

Instrukcja obsługi

Materiały dydaktyczne z opisem przykładowych eksperymentów

Zakres parametrów technicznych:

Płytowy wymiennik ciepła typu woda-woda:

Min. liczba płyt: 10 szt.

Max. temperatura pracy: 100 oC

Max. ciśnienie pracy: 10 bar

Rurowy wymiennik ciepła typu woda-woda (min. 4 wężownice po stronie czynnika grzejnego oraz 4 wężownice po stronie czynnika ogrzewanego):

Max. temperatura pracy: 100 oC

Max. ciśnienie pracy: 10 bar

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła typu woda-woda:

Max. temperatura pracy: 100 oC

Max. ciśnienie pracy: 10 bar

Rurowy ożebrowany wymiennik ciepła typu woda-powietrze:

Min. temperatura pracy (strona powietrzna): 20 oC

Min. temperatura pracy (strona wodna): 50 oC

Min. ciśnienie pracy (strona wodna): 2 bar

Konstrukcja ożebrowania: lamele aluminiowe lub miedziane

Zbiornik z wężownicą typu woda-woda:

Wbudowane mieszadło do wyrównywania temperatury z możliwością regulacji obrotów (min. 250 obr/min)

Pojemność zbiornika: min. 5 l, max 15 l.

Wentylator:

Wydajność: min. 600 m3/h

Zakres pomiarowy:

- Czujnik spadku ciśnienia w instalacji wodnej: 0 – 91 kPa (z możliwością odczytu ciśnienia w mbar). Dopuszcza się możliwość zwiększenia zakresu pomiarowego nie więcej, niż 10%)

- Czujnik spadku ciśnienia w instalacji powietrznej: 0 – 1 kPa (z możliwością odczytu ciśnienia w mbar)

- Miernik przepływu wody ciepłej i zimnej: 0 – 1,5 l/s (dopuszcza się możliwość zwiększenia zakresu pomiarowego nie więcej, niż 10%)

- Czujniki temperatury: 0 – 100°C

Minimalne funkcjonalności stanowiska (co najmniej wymienione)

Stanowisko dydaktyczne powinno umożliwiać prowadzenie badań, co najmniej w następującym zakresie poznawczym:

- Wykreślenie krzywych temperatur dla badanych wymienników ciepła w układzie współ- i przeciwprądowym,

- Określenie strat płaskiego wymiennika ciepła,

- Określenie współczynnika przenikania ciepła w płytowo-rurowym wymienniku ciepła

- Wyznaczenie sprawności przejmowania ciepła w rurowym ożebrowanym wymienniku ciepła

- Określenie parametrów pracy rurowego wymiennika ciepła w układzie współ- i przeciwprądowym

- Określenie ilości przejmowanego ciepła oraz sprawności działania wymiennika ciepła z wężownicą i mieszadłem

Stanowisko pozwala na realizację badań przy spadku ciśnienia w instalacji wodnej w zakresie 0 - 91kPa.

Stanowisko pozwala na realizację badań przy natężeniu przepływu wody w instalacji wodnej stanowiska w zakresie 0 - 1,5l/s.

Maksymalna waga stanowiska 250 kg

Zasilanie: Jednofazowe 230 V, 50 Hz

- Stanowisko do badania układów hybrydowych z pompą ciepła

Stanowisko kompletne modułowe z pompą ciepła, ogrzewaniem podłogowym, kolektorem płaskim i zasobnikiem wody i powietrznym wymiennikiem ciepła:

System modułowy umożliwiający eksperymenty z wytwarzaniem, magazynowaniem i wykorzystaniem ciepła z odnawialnych źródeł energii. Zawiera pompę ciepła, którą można podłączyć do różnych źródeł ciepła i odbiorców, moduł z kolektorem płaskim, zasobnikiem wody oraz powietrznym wymiennikiem ciepła .

Funkcje i wyposażenie modułu pompy ciepła:

- możliwość podłączenia do różnych źródeł ciepła

- jedna pompa obiegowa i jeden moduł bezpieczeństwa, każdy z naczyniem wzbiorczym dla obiegu grzewczego i źródłowego

- sterownik ogrzewania swobodnie programowalny, obsługa przez przeglądarkę internetową z połączeniem LAN /WLAN

- Router WLAN z rejestratorem danych, w zestawie karta pamięci SD

- czujniki temperatury, przepływu i ciśnienia z podłączeniem do regulatora ogrzewania

- zintegrowany router WLAN umożliwiający dostęp do trwających eksperymentów z dowolnej liczby zewnętrznych stacji roboczych

- możliwości oceny eksperymentów za pomocą dodatkowego oprogramowania

- czynnik chłodniczy R410A,

Dane techniczne modułu pompy ciepła:

Pompa ciepła

- moc grzewcza: ok. 2,3 kW przy 5/65°C

Pompy obiegu grzewczego i źródłowego

- max. przepływ: 3m 3 /h

Regulator ogrzewania

- wejścia: do 16

Chłodziwo

- R410A,  
Zakresy pomiarowe

- temperatura:

  - 4x -50…180°C

  - 3x 0…120°C

  - 1x -20…60°C

- przepływ: 2x 20…2500L/h (woda)

400V, 50Hz, 3 fazy; 400V, 60Hz, 3 fazy

Dane techniczne modułu kolektora płaskiego:

- możliwość badanie zachowania funkcjonalnego i eksploatacyjnego kolektora, współpraca z innymi jednostkami modułowymi

- kolektor słoneczny płaski z powłoką selektywnie absorbującą

- regulowany kąt nachylenia kolektora

- solarna stacja cyrkulacyjna z pompą, zbiornikiem wyrównawczym i zaworem bezpieczeństwa

Moduł kolektora 230V, 1 faza

- powierzchnia pochłaniająca: min. 2,5m 2

- znamionowa przepustowość: 40…150L/h

- ciśnienie robocze: 1…3bar

Stacja obiegu solarnego

- pompa solarna: 3-stopniowa

- zawór bezpieczeństwa: 6bar

Zakresy pomiarowe
temperatura:

  - 2x 0…160°C

  - 3x -50°C…180°C

- natężenie przepływu: 20…2500L/h

- ciśnienie: 0…6bar

Dane techniczne dotyczące modułu ogrzewania podłogowego:

Rury o różnej długości:

- np. 10m, 20m, 30m

- materiał: polietylen lub inny materiał z tworzywa sztucznego

- średnica zewnętrzna: minimum 16mm

- ciśnienie robocze: max. 3 bary

Zbiornik

- objętość: min. 200L

Zakresy pomiarowe

- temperatura: 3x -50…180°C

- natężenie przepływu: 20…2500L/h

Dane techniczne modułu z zasobnikami wody:

2 zasobniki o różnej pojemności min. 150 l,

- ciśnienie robocze: max. 5 bar

- temperatura pracy: max. 95°C

Pompa

- max. przepływ 3m 3 /h

- max. głowa: 4m

Regulator ogrzewania

- wejścia: do 16 (rozszerzalne)

- wyjścia: do 16 (z możliwością rozbudowy)

Zakresy pomiarowe

- temperatura: 16x -50°C…180°C, 1x 0…40°C

- natężenie przepływu: 20…2500L/h

- ciśnienie: 2x 0…6bar

230V, 50Hz, 1 faza; 230V, 60Hz, 1 faza

Dane techniczne modułu powietrznego wymiennika ciepła:

Wentylator

- prędkość: minimum 900/1400min -1

- przepływ: minimum 683/1155m 3 h -1

Wymiennik ciepła

- nominalna moc chłodnicza: ok. 2kW

- max. ciśnienie robocze: 10bar

Zakresy pomiarowe

- temperatura:

  - 3x -50°C…180°C

- natężenie przepływu: 20…2500L/h

- 230V, 50Hz, 1 faza

- Maksymalna waga:  95kg

Wszystkie moduły powinny być wyposażone w kółka do transportowania z możliwością blokady.

- Stanowisko do badania turbiny wiatrowej

Wyposażenie minimalne:

- tunel aerodynamiczny z możliwością dostępu do turbiny wiatrowej obejmujący:

- komorę uspokajającą,

- kierownicę strugi,

- zamykaną sekcję pomiarową z posadowioną turbiną wiatrową, umożliwiającą obserwację działania turbiny podczas pracy,

- sekcję przepływu swobodnego za turbiną,

- sekcję generatora wiatru (wentylatora z napędem),

- turbina wiatrowa:

- wirnik z trzema łopatami,

- możliwość wymiany łopat,

- możliwość regulacji kąta ustawienia wirnika względem kierunku przepływu powietrza,

- możliwość regulacji kąta natarcia łopat za pomocą serwomechanizmu,

- czujniki pomiarowe:

- czujnik prędkości przepływu powietrza o regulowanym w płaszczyźnie poziomej lub pionowej położeniu,

- czujnik kąta odchylenia wirnika od kierunku przepływu powietrza,

- czujnik prędkości obrotowej wirnika,

- generator wiatru (wentylator) o zmiennej prędkości obrotowej, umożliwiający wytworzenie przepływu w tunelu pomiarowym o zmiennej prędkości średniej,

- układ rejestracji danych pomiarowych wyposażony w złącze umożliwiające wymianę danych pomiędzy stanowiskiem i komputerem,

- wyłącznik bezpieczeństwa,

- oprogramowanie do sterowania pracą stanowiska oraz rejestracji pomiarów (oprogramowanie na komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 10),

- kabel do przesyłania danych pomiędzy stanowiskiem i komputerem,

- instrukcja obsługi,

- materiały dydaktyczne z opisem przykładowych eksperymentów.

Turbina wiatrowa – parametry:

- minimalna moc nominalna generatora: 5 W,

- nominalne napięcie generatora: 12 V,

- dopuszczalna maksymalna prędkość obrotowa: 4000 obr/min.

Generator wiatru:

- moc maksymalna silnika: 1.5 kW,

- zasilanie: 230 V – 240 V, 50 Hz.

Minimalne zakresy regulacji:

- prędkość przepływu powietrza: 0 – 10 m/s,

- kąt natarcia łopatek turbiny: -5 – 35°.

- kąt ustawienia wirnika względem przepływu powietrza:

- 40° – +40°.

Minimalne zakresy wielkości mierzonych:

- prędkość przepływu powietrza: 0 – 10 m/s lub odpowiednio do oferowanego zakresu regulacji prędkości przepływu,

Minimalne funkcjonalności stanowiska:

Stanowisko winno umożliwiać prowadzenie badań co najmniej w następującym zakresie poznawczym:

- przekształcanie energii kinetycznej na energię elektryczną,

- zmiana mocy turbiny w funkcji prędkości przepływu powietrza,

- zmiana mocy turbiny w funkcji kąta natarcia łopat,

- zmiana mocy turbiny w funkcji kąta napływu powietrza na wirnik turbiny,

- zmiana współczynnika mocy turbiny w funkcji współczynnika prędkości liniowej koncówki łopaty oraz kąta natarcia łopaty,

- zmiana współczynnika mocy turbiny w funkcji współczynnika prędkości liniowej końcówki łopaty oraz kąta napływu powietrza na wirnik turbiny,

- wpływ zmiennej geometrii łopat na pracę turbiny,

- rejestracja i wykreślanie charakterystyk pracy turbiny.

Maksymalna waga:  150 kg

- Stanowisko do pomiaru temperatury

Stanowisko ma obejmować pełen zakres metod pomiaru temperatury. Oprócz nieelektrycznych metod pomiarowych, takich jak termometry wypełnione gazem i cieczą oraz termometry bimetaliczne, eksperymenty obejmują wszystkie typowe elektryczne metody pomiarowe. Temperatury mierzone elektrycznie są wyświetlane bezpośrednio na programowalnych wyświetlaczach cyfrowych. Proporcjonalny do temperatury sygnał napięcia wyjściowego (0…10 V) jest dostępny z gniazd laboratoryjnych, umożliwiając rejestrację charakterystyki temperatury, na przykład za pomocą plotera.

Funkcje i wyposażenie:

- eksperymenty z podstaw pomiaru temperatury za pomocą 7 typowych urządzeń pomiarowych różne źródła ciepła lub jednostki magazynujące: grzałka laboratoryjna, grzałka zanurzeniowa, termos

- jednostki kalibracyjne: rezystory precyzyjne i multimetr cyfrowy

- termometry ciśnieniowe cieczowe, bimetaliczne i gazowe

- czujniki temperatury: Pt100, termopara typu K, termistor ( NTC )

- różne paski do pomiaru temperatury

- psychrometr do pomiaru wilgotności

- walizka narzędziowa na czujniki, kable, paski pomiarowe i grzałkę zanurzeniową

Dane techniczne:

Grzałka

moc wyjściowa: 300W

regulacja zasilania poprzez gniazdo z regulacją mocy

Grzejnik laboratoryjny z termostatem

moc wyjściowa: 450W

max. temperatura: 425°C

Termos: 1L

Zakresy pomiarowe:

rezystancyjny czujnik temperatury Pt100: 0…100 °C

termopara typu K: 0…1000°C

termistor ( NTC ): 20…55°C

termometr cieczowy: -10…250°C

bimetaliczny, termometr ciśnieniowy gazu: 0…200°C

paski do pomiaru temperatury: 29…290°C

Rezystory precyzyjne: 10 Ω , 100 Ω , 1000 Ω

Psychrometr

2x temperatura: 0…60°C

rel. wilgotność: 3…96%

230V, 50Hz, 1 faza

- Stanowisko do badań turbiny gazowej

  - Specyfikacja:

Funkcje i wyposażenie – na stanowisku wykonywane mają być:

- eksperymenty dotyczące funkcji i zachowania podczas pracy turbiny gazowej w układzie dwuwałowym

- praca z turbiną i generatorem,

- silnik asynchroniczny z przemiennikiem częstotliwości jako generator

- wentylator rozruchowy do rozruchu turbiny wysokociśnieniowej

- zamiana wytworzonej energii elektrycznej na ciepło za pomocą czterech rezystorów hamowania o mocy min. 600W

- skuteczne wyciszenie na wlocie i wylocie do pracy laboratoryjnej

- czujniki rejestrują wszystkie istotne dane wizualizowane na wyświetlaczach w schemacie procesu

Dane techniczne:

Generator gazu (sprężarka i turbina wysokociśnieniowa)

- zakres prędkości: 60000…125000min -1

- max. stosunek ciśnienia: 1:2

- max. przepływ masowy (powietrze): 0,115 kg/s

- max. zużycie paliwa: 120g/min

Turbina energetyczna

- zakres prędkości: 10000…40000min -1

- moc mechaniczna: 0…1,5kW

- moc elektryczna: 0…1kW

- poziom dźwięku w odległości 1m: max. 80dB(A)

Zakresy pomiarowe

- temperatura: 4x 0…200°C / 3x 0…1200°C

- moc elektryczna: max. 2kW

- prędkość: 0…28m/s (wlot powietrza)

- przepływ: 1,5…10,5kg/h (paliwo)

- ciśnienie zasilania: 0…25bar (paliwo)

- ciśnienie dyszy: 0…4bar (paliwo)

- strata ciśnienia w komorze spalania: 0…20mbar

- ciśnienie (wlot): turbina energetyczna 0…2,5bar (turbina energetyczna)

- ciśnienie (wlot): 0…250mbar (turbina energetyczna)