## 1
| SZW/DZP/41/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 1 Sprzęt do PCI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z czujnikiem do pomiaru ciśnienia | szt. | 4
RAZEM | [5 empty] | RAZEM
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Oferta Wykonawcy |  |  |  | OCENA KOMISJI
| Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z czujnikiem do pomiaru ciśnienia | TAK/NIE |  | OPIS PARAMETRU
Pełen zakres rozmiarów cewników od 25cc do 40 cc
Średnica zewnętrzna balonu umożliwiająca jego wprowadzenie przez koszulkę o średnicy wewnętrznej ≤ 8 F
Balon wykonany z poliuretanu bez dodatków lateksu
Jednakowa średnica zwiniętego balonu i szaftu (bez skoku pomiędzy balonem a szaftem)
Wyposażony w dwa markery widoczne w promieniach RTG
Cewnik balonowy wraz z zestawem do wprowadzenia
Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną
Prowadnik pokryty PTFE
Cewnik balonowy kompatybilny z urządzeniem Datascope SYSTEM 98 XT
W zestawie czujnik do pomiaru ciśnień metodą krwawą kompatybilny z urządzeniem Datascope SYSTEM 98 XT
RODZAJ MATERIAŁU
INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE
NAZWA PRODUCENTA
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 2
| SZW/DZP/41/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
MODYFIKACJA z dnia 30.08.2022 r.
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Urządzenia do leczenia powikłań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca | szt. | 45
RAZEM | [5 empty] | RAZEM
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Oferta Wykonawcy |  |  |  | OCENA KOMISJI
| Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca | TAK/NIE |  | OPIS PARAMETRU
Elektroda dwubiegunowa
Długość użytkowa 115 cm
Średnice: 4F; 5F; 6F
Końcówki: proste i zagięte
Cewnik kontrastujący pod RTG
Rezystancja < 50 ohmów
Odległość pomiędzy elektrodami - 7 mm
W zestawie: łączniki ( redukcje) do łączenia elektrody z kablem stymulatora – 1 komplet na każde 5 elektrod
| RODZAJ MATERIAŁU | OPISAĆ
INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE
NAZWA PRODUCENTA
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 2 (2)
| SZW/DZP/41/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
MODYFIKACJA z dnia 30.08.2022 r.
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Urządzenia do leczenia powikłań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do nakłucia osierdzia | zest. | 10
RAZEM | [5 empty] | RAZEM
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Oferta Wykonawcy |  |  |  | OCENA KOMISJI
| Zestaw do nakłucia osierdzia | TAK/NIE |  | OPIS PARAMETRU
Igła punkcyjna do nakłucia 18G x 120 mm
Kaniula 0,9 x 70 mm
Rozszerzadło i koszulka hemostatyczna 6F/9F
Miniskalpel
Pojemnik na wydzielinę 1,5 L
Urządzenie ssące z portem bocznym, z dwoma zintegrowanymi jednodrożnymi zastawkami i dwudrożnymi kranikami odcinającymi
Strzykawka 60 ml z końcówką typu Luer lock
Strzykawka 10 ml z końcówką typu Luer lock
Prowadnik J, 0,035”, długości 100 cm
| Cewnik do drenażu typu Pigtail (7F/9F) wykonany z materiału kontrastującego pod RTG, długości 500 mm | OPISAĆ
Całość zapakowana w chustę dwuwarstwową
| RODZAJ MATERIAŁU | OPISAĆ
INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE
NAZWA PRODUCENTA
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 3
| SZW/DZP/41/2022 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3 Okludery zbudowane z dwóch dysków do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Okludery zbudowane z dwóch dysków do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO | zest | 10
RAZEM | [5 empty] | RAZEM
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Oferta Wykonawcy |  |  |  | OCENA KOMISJI
| Okludery | TAK/NIE |  | OPIS PARAMETRU
Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu.
Dostępne rozmiary okluderów do PFO: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm. Okludery współpracujące z koszulkami: • 9Fr dla rozmiaru 18mm, • 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm, • 11Fr dla rozmiaru 35mm.
Dostępne rozmiary okluderów do ASD od 4mm do 40mm. Okludery współpracujące z koszulkami: • 7Fr dla rozmiarów od 4 do 10mm, • 9Fr dla rozmiarów od 12 do 18mm, • 11Fr dla rozmiarów od 21 do 24mm, • 12Fr dla rozmiarów od 27 do 40mm.
Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym
System odczepiania w formie kleszczy
Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niskiprofil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej.
Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem
W zestawie: koszulka, lider angiograficzny
| RODZAJ MATERIAŁU | OPISAĆ
INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE
NAZWA PRODUCENTA
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 4
| SZW/DZP/41/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
MODYFIKACJA z dnia 20.09.2022 r.
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 4 Stenty kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną do naczyń krętych i zmian trudno dostępnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stenty kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną do naczyń krętych i zmian trudno dostępnych | szt. | 150
RAZEM | [5 empty] | RAZEM
Uwaga: Zamawiający określa stan zapasowy na 30 szt.
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektrotrapii i Elektrostymulacji Serca
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Oferta Wykonawcy |  |  |  | OCENA KOMISJI
| Stenty kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną do naczyń krętych i zmian trudno dostępnych | TAK/NIE |  | OPIS PARAMETRU
Stent o budowie ciągłej sinusoidy
Platforma wykonana ze stopu kobaltowego
Stenty na balonie wysokociśnieniowym (umożliwiający ciśnienie RBP min. 16 atm.), ciś. nom. 9 atm.
Możliwość stosowania cewnika prowadzącego 5 F (0,056”)
| Skracanie stentu < 2% w pełnym zakresie średnic | OPISAĆ
Utkanie stentu umożliwiające łatwe dojście do bocznic
Stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń
Duży wybór średnic i długości zapewniający możliwość optymalnego dobrania rozmiaru. Rozmiary stentów: - długość od 8 mm do 38 mm - średnica od 2,25 mm do 4,0mm
Stent pokryty biokompatybilnym polimerem
| Substancja antymitotyczna – sirolimus lub jego pochodna | OPISAĆ
| RODZAJ MATERIAŁU | OPISAĆ
INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE
NAZWA PRODUCENTA
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 5
| SZW/DZP/41/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 5 Stymulatory dwujamowe podstawowe DDDR z elektrodami
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Stymulator dwujamowy podstawowy - DDDR z elektrodami umożliwiający wykonanie badania MRI bez stref wykluczenia (należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet) | Stymulator | szt. | 300
2 |  | Elektroda do przedsionka | szt. | 300
3 |  | Elektroda do komory | szt. | 300
RAZEM | [6 empty] | RAZEM
Zamawiający ustala stan zapasowy na minimum 30 sztuk (komis)
Depozyt lokalizacja:
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
Jednostkowa cena za komplet netto [zł]
Jednostkowa cena za komplet brutto [zł]
Uwaga:
1. Zamawiający wymaga podania producenta oferowanego produktu oraz identyfikujących ich numerów katalogowych oraz nazw własnych. 2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał opis wyrobu w języku polskim. W przypadku braku opisu produktu w języku polskim na opakowaniu jednostkowym Zamawiający wymaga takiego opisu na opakowaniu zbiorczym. 3. Celem potwierdzenia parametrów opisanych w specyfikacji zamówienia należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
L.P | Opis parametru |  | Parametr graniczny | Oferowane parametry |  |  |  | Oświadczenie spełnienia parametru
1. | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) |  | Tak |  |  |  |  | Wymagane
2. | Waga max. 30 [g] |  | Podać |  |  |  |  | Wymagane
3. | Rok produkcji - wymagane minimum 2022 |  | Podać |  |  |  |  | Wymagane
4. | Amplituda impulsu w zakresie 0,5-7,0 V |  | Podać |  |  |  |  | Wymagane
5. | Szerokość impulsu(A/V) w zakresie 0,2-1,5 ms |  | Podać |  |  |  |  | Wymagane
6. | Czułość komorowa – w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] |  | Podać |  |  |  |  | Wymagane
7. | Czułość przedsionkowa - w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] |  | Podać |  |  |  |  | Wymagane
8. | Odstęp AV, programowany w zakresie 30-325 (PAV i SAV) |  | Tak |  |  |  |  | Wymagane
9. | Automatyczny PVARP |  | Tak |  |  |  |  | Wymagane
10. | Okres refrakcji A/V zakresie 200-400 ms |  | Podać |  |  |  |  | Wymagane
11. | Automatyczne stabilizowanie rytmu komorowego po wykryciu arytmii przedsionkowej. |  | Tak |  |  |  |  | Wymagane
12. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  | Tak |  |  |  |  | Wymagane
13. | Funkcje antyarytmiczne (min 3) |  | Tak |  |  |  |  | Wymagane
14. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  | Tak |  |  |  |  | Wymagane
15. | Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczenia |  | Tak |  |  |  |  | Wymagane
16. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | Tak |  |  |  |  | Wymagane
17. | Możliwość dostarczenia 15 urządzeń z czułością komorową 0.45-11,3mV |  | Tak |  |  |  |  | Wymagane
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 6
| SZW/DZP/41/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 6 Zaawansowane wszczepialne kardiowertery - defibrylatory jednojamowe o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zaawansowany wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania. Należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cenę za komplet UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy | Kardiowerter-defibrylator | szt. | 30
2 |  | Elektroda defibrylująca | szt. | 30
RAZEM | [6 empty] | RAZEM
Zamawiający ustala stan zapasowy na minimum 3 sztuki (komis)
Depozyt lokalizacja:
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
Jednostkowa cena za komplet netto [zł]
Jednostkowa cena za komplet brutto [zł]
Uwaga:
1. Zamawiający wymaga podania producenta oferowanego produktu oraz identyfikujących ich numerów katalogowych oraz nazw własnych. 2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał opis wyrobu w języku polskim. W przypadku braku opisu produktu w języku polskim na opakowaniu jednostkowym Zamawiający wymaga takiego opisu na opakowaniu zbiorczym. 3. Celem potwierdzenia parametrów opisanych w specyfikacji zamówienia należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru |  |  | Oświadczenie spełnienia parametru
1. | Czas sterylizacji minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  | Wymagane
2. | Waga < 80 gramów | Tak |  |  |  | Wymagane
3. | Łącze elektrody defibrylującej typu IS-4 | Tak |  |  |  | Wymagane
4. | Minimalna dostarczana energia defibrylacji 36 J | Tak |  |  |  | Wymagane
5. | Możliwość wykonanian rezonansu calego ciała | Tak |  |  |  | Wymagane
6. | Możliwość dostarczenia 50% urządzeń o dostarczanej energii defibrylacyjnej = 40J w tej samej cenie. | Tak |  |  |  | Wymagane
7. | Cztery lub więcej programowalne parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) | Tak |  |  |  | Wymagane
8. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Tak |  |  |  | Wymagane
9. | Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokosc obu faz impulsu HV, programowalny spadek napiecia | Tak |  |  |  | Wymagane
10. | Algorytmy różnicujące VT/SVT morfologia QRS blskiego i dalekiego pola | Tak |  |  |  | Wymagane
11. | Elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe,o wymiarze ≤7F | Tak |  |  |  | Wymagane
12. | Pamięć IEGM =45 min | Tak |  |  |  | Wymagane
13 | Automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI | Tak |  |  |  | Wymagane
14. | Rok produkcji - wymagane minimum 2022r | Podać |  |  |  | Wymagane
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 7
| SZW/DZP/41/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 7 Zaawansowane wszczepialne kardiowertery - defibrylatory resynchronizujące trójjamoweo rozszerzonej konfiguracji impulsu HV
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zaawansowany wszczepialny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący trójjamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania oraz łączem IS-4 z zestawem do wenografii (dwa cewniki) z możliwością dostarczenia urządzeń do stymulacji dwupunktowej – należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet | Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący | szt. | 10
2 |  | Elektroda defibrylująca | szt. | 10
3 |  | Elektroda przedsionkowa | szt. | 10
4 |  | Elektroda do zatoki wieńcowej | szt. | 10
5 |  | Zestaw do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej (dwie krzywizny do wyboru) | szt. | 10
6 |  | Balon do wenografii zatoki wieńcowej | szt. | 10
7 |  | Prowadnik hydrofilny | szt. | 10
8 |  | Zestaw do wprowadzania elektrod | szt. | 10
RAZEM | [6 empty] | RAZEM
Zamawiający ustala zapas (komis) na 3 sztuki
Depozyt lokalizacja:
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
Jednostkowa cena za komplet netto [zł]
Jednostkowa cena za komplet brutto [zł]
Uwaga:
1. Zamawiający wymaga podania producenta oferowanego produktu oraz identyfikujących ich numerów katalogowych oraz nazw własnych. 2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał opis wyrobu w języku polskim. W przypadku braku opisu produktu w języku polskim na opakowaniu jednostkowym Zamawiający wymaga takiego opisu na opakowaniu zbiorczym. 3. Celem potwierdzenia parametrów opisanych w specyfikacji zamówienia należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
Parametry graniczne
L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Oferowane parametry |  |  | Oświadczenie spełnienia parametru
1. | Czas sterylizacji minimum12 miesięcy | Tak |  |  |  | Wymagane
2. | Waga < 90 g | Tak |  |  |  | Wymagane
3. | Energia dostarczana defibrylacji min 40J | Tak |  |  |  | Wymagane
4. | Terapia antyarytmiczna min.3 typy | Tak |  |  |  | Wymagane
5. | Algorytm różnicujący analizę zależności rytmu komorowego od nadkomorowego | Tak |  |  |  | Wymagane
6. | Łącze lewokomorowe IS_4 oraz IS-1 , łącze prawokomorowe DF-4 i DF-1 do wyboru | Tak |  |  |  | Wymagane
7. | Możliwość zaoferowania urządzenia o 10 programowalnych wektorach stymulacji LK w celu unikniecia stymulacji n.przeponowego ,w tej samej cenie oraz urządzen do stymulacji dwupunktowej | Tak |  |  |  | Wymagane
8. | Dostępna elektroda czterobiegunowa do stymulacji LK w cenie elektrody dwubiegunowej | Tak |  |  |  | Wymagane
9. | Cztery lub więcej programowalne parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) | Tak |  |  |  | Wymagane
10. | Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV | Tak |  |  |  | Wymagane
11. | Cykliczna automatyczna adaptacja AV do natywnego PQ | Tak |  |  |  | Wymagane
12. | Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokosc obu faz impulsu HV, programowalny spadek napiecia | Tak |  |  |  | Wymagane
13. | Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV | Tak |  |  |  | Wymagane
14. | Algorytm prewencyjny zapobiegający migotaniu przedsionków | Tak |  |  |  | Wymagane
15. | Rok produkcji - wymagane minimum 2022r. | Podać |  |  |  | Wymagane
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 8
| SZW/DZP/41/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 8 Zaawansowany wszczepialny kardiowerter- defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania z kompletem elektrod i łączem DF- 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zaawansowany wszczepialny kardiowerter- defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania z kompletem elektrod i łączem DF- 4 – należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet | Kardiowerter - defibrylator | szt. | 10
2 |  | Elektroda defibrylująca | szt. | 10
3 |  | Elektroda przedsionkowa | szt. | 10
RAZEM | [6 empty] | RAZEM
Zamawiający ustala stan zapasowy na minimum 2 sztuki
Depozyt lokalizacja:
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
Jednostkowa cena za komplet netto [zł]
Jednostkowa cena za komplet brutto [zł]
Uwaga:
1. Zamawiający wymaga podania producenta oferowanego produktu oraz identyfikujących ich numerów katalogowych oraz nazw własnych. 2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał opis wyrobu w języku polskim. W przypadku braku opisu produktu w języku polskim na opakowaniu jednostkowym Zamawiający wymaga takiego opisu na opakowaniu zbiorczym. 3. Celem potwierdzenia parametrów opisanych w specyfikacji zamówienia należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
Parametry graniczne
L.P | Opis parametru | Parametr graniczny |  |  |  | Oświadczenie spełnienia parametru
1. | Min.czas sterylizacji 12 min | Tak |  |  |  | Wymagane
2. | Waga <80 gramów | Tak |  |  |  | Wymagane
3. | Łącze elektrody defibrylującej typu IS-4 | Tak |  |  |  | Wymagane
4. | Dostarczona energia defibrylacji 36 [J] | Tak |  |  |  | Wymagane
5. | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | Tak |  |  |  | Wymagane
6. | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | Tak |  |  |  | Wymagane
7. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | Tak |  |  |  | Wymagane
8. | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | Tak |  |  |  | Wymagane
9. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta | Tak |  |  |  | Wymagane
10. | Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV | Tak |  |  |  | Wymagane
11. | Cztery lub więcej programowalne parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) | Tak |  |  |  | Wymagane
12. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Tak |  |  |  | Wymagane
13. | Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokosc obu faz impulsu HV, programowalny spadek napiecia | Tak |  |  |  | Wymagane
14. | Mozliwość wykonania rezonansu całego ciała | Tak |  |  |  | Wymagane
15. | Pamięć IEGM minimum 45 min | Tak |  |  |  | Wymagane
16. | Możliwość dostarczenia 50% urządzeń o dostarczanej energii 40 J w tej samej cenie | Tak |  |  |  | Wymagane
17. | Rok produkcji - wymagane minimum 2022r. | Podać |  |  |  | Wymagane
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 9
| SZW/DZP/41/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
MODYFIKACJA z dnia 28.07.2022 r.
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 9 Cewniki balonowe, koszulki sterowalne, kable, igły, prowadniki oraz dzierżawa kriokonsoli na czas zabiegów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik balonowy do krioizolacji żył płucnych | szt. | 45 |  |  | 8%
2 | Koszulka sterowalna | szt. | 45 |  |  | 8%
3 | Kabel elektryczny do cewnika do krwioablacji | szt. | 45 |  |  | 8%
4 | Kabel gazowy do cewnika do krwioablacji | szt. | 45 |  |  | 8%
5 | Igła do nakłucia plus koszulka transseptalna | szt. | 45 |  |  | 8%
6 | Prowadnik 0,032 x 200 cm | szt. | 45 |  |  | 8%
7 | Cewnik diagnostyczny do mapowania żył płucnych | szt. | 45 |  |  | 8%
8 | Kabel połączeniowy do cewnika do mapowania żył płucnych | szt. | 45 |  |  | 8%
9 | Dzierżawa kriokonsoli na czas zabiegów | miesiąc | 12 (na 12 miesięcy) |  |  | 23%
RAZEM | [5 empty] | RAZEM
Zamawiajacy ustanawia zapas (komis) na 5 sztuk
Depozyt lokalizacja:
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 10
| SZW/DZP/41/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 10 Koszulki naczyniowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Koszulka naczyniowa z metalową igłą wprowadzającą do dostępu udowego | szt. | 200
RAZEM | [5 empty] | RAZEM
Parametry graniczne
L.P | Wymagany parametr techniczny | TAK /NIE | Opis parametru | Oświadczenie spełnienia parametru
1. | Rok produkcji -wymagany 2022
2. | Długość od 10 do 25 cm
3. | Średnica od 4 do 11F
4. | Zastawka hemostatyczna
5. | Atraumatyczna końcówka
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 11
| SZW/DZP/41/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 11 Dla osób kachektycznych dostawa kardiowertów - defibrylatorów dwujamowych ICD DR z możliwością skanowania MRI całego ciała z elektrodą defibrylacyjną DF4 (opcjonalnie DF1)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy ICD-DR | szt. | 10
2 | Elektroda defibrylacyjna | szt. | 10
3 | Elektroda pace/sense | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | RAZEM
Zamawiający określa stan zapasowy na min. 2 sztuki
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Kardiowertery - defibrylatory dwujamowe ICD DR z możliwością skanowania MRI całego ciała z elektrodą defibrylacyjną DF4 (opcjonalnie DF1) dla osób kachetycznych.
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Istotność |  | Oferowane parametry |  | Ocena
| Rok produkcji – min. 2021 | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Czas sterylności min. 12 miesięcy | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Żywotność urządzenia wg parametrów standardowych powyżej 7 lat | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Objętość kardiowertera – defibrylatora < 35 cm³ | PODAĆ |  |  |  | WYMAGANE
Waga poniżej 80 gramów
| Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J | PODAĆ |  |  |  | WYMAGANE
| Terapia antyarytmiczna minimum 3 typy | PODAĆ |  |  |  | WYMAGANE
| Ilość stref detekcji min.2 | PODAĆ |  |  |  | WYMAGANE
| Ilość defibrylacji w jednej interwencji ≥ 6 | PODAĆ |  |  |  | WYMAGANE
| Możliwość zaprogramowania ATP w strefie VF | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Amplituda impulsu minimalny zakres 0,5 – 5,0V | PODAĆ |  |  |  | WYMAGANE
| Szerokość impulsu (A/V) minimalny zakres 0,5 – 1,0ms | PODAĆ |  |  |  | WYMAGANE
| Czułość przedsionkowa minimalny zakres 0,2 – 1,2mV | PODAĆ |  |  |  | WYMAGANE
| Czułość komorowa minimalny zakres 0,5 – 1,2mV | PODAĆ |  |  |  | WYMAGANE
| Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne do wyboru | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Elektrody sterydowe | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Możliwość wyboru elektrody defibrylującej ze złączem DF-1 i DF-4 w tej samej cenie | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Telemetria bezprzewodowa RF w trakcie implantacji | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod komorowych, zaślepki elektrod /gniazd oraz śrubokręty dostarczane bezpłatnie | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Akcesoria dodatkowe możliwe do zamówienia oddzielnie | TAK |  |  |  | Podać nazwę, kod i cenę
| Awaryjny system bezpieczeństwa | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Możliwość dostarczenia urządzenia o wyższych parametrach | TAK |  |  |  | WYMAGANE (podać jakie)
| Kable do analizatora umożliwiające pomiary śródzabiegowe | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Programator urządzeń z aktualizacjami oprogramowania | TAK |  |  |  | WYMAGANE
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 12
| SZW/DZP/41/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 12 Rozrywalne introduktory do kaniulacji zatoki wieńcowej i wprowadzania elektrody lewokomorowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rozrywalny cewnik do intubacji zatoki wieńcowej | szt. | 15
RAZEM | [5 empty] | RAZEM
Uwaga: Zamawiający określa stan zapasowy na min. 2 sztuki
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Rozrywalne introduktory do kaniulacji zatoki wieńcowej i wprowadzania elektrody lewokomorowej
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Istotność |  | Oferowane parametry |  | Ocena
| Rozrywalny zestaw do przezżylnego wprowadzania elektrody lewokomorowej (peel away) 9 F (0,157”) | TAK |  |  |  | WYMAGANY MINIMALNY ZAKRES
| Rok produkcji min. 2021 | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Długość minimalna 45 cm | TAK |  |  |  | WYMAGANE
| Średnica wewnętrzna 0,122” (3,10 mm) | TAK |  |  |  | WYMAGANE
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 13
| SZW/DZP/41/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 13 Prowadniki podstawowe i specjalistyczne do angioplastyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Prowadniki podstawowe do angioplastyki | szt. | 1300
2 | Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki | szt. | 900
RAZEM | [6 empty] | RAZEM
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Oferta Wykonawcy |  |  |  | OCENA KOMISJI
| Prowadniki podstawowe do angioplastyki | TAK/NIE |  | OPIS PARAMETRU
Średnica 0,014” Długość 180 cm i 300 cm
Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika
Prowadniki uniwersalne do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach
Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip
Końcówka cieniująca 3 cm (platyna)
Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3 cm oraz J
Pokrycie prowadnika hydrofilne na oplocie
| RODZAJ MATERIAŁU | OPISAĆ
INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE
NAZWA PRODUCENTA
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Oferta Wykonawcy |  |  |  | OCENA KOMISJI
| Zestaw do nakłucia osierdzia | TAK/NIE |  | OPIS PARAMETRU
Średnica 0,014” Długość 180 cm, 190 cm i 300 cm
Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika
Prowadniki specjalistyczne do zabiegów w naczyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach
Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip
Kształt końcówki: prosty oraz „J”
Dostępność prowadników z końcówką taperowaną do 0,009
| RODZAJ MATERIAŁU | OPISAĆ
INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE
NAZWA PRODUCENTA
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 14
| SZW/DZP/41/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
MODYFIKACJA z dnia 20.09.2022 r.
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 14 Cewnik balonowy do zmian ciasnych, trudnodostępnych, w naczyniach krętych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik balonowy do zmian ciasnych, trudnodostępnych, w naczyniach krętych | szt. | 700
RAZEM | [5 empty] | RAZEM
Zamawiający ustala stan zapasowy na 30 sztuk (komis)
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Oferta Wykonawcy |  |  |  | OCENA KOMISJI
| Cewnik balonowy do zmian ciasnych, trudnodostępnych, w naczyniach krętych | TAK/NIE |  | OPIS PARAMETRU
Wymagane ciśnienia: • nominalne 6-8 atm. • RBP 12-14 atm.
Wymagany przedział długości balonu od 6 mm do 30 mm.
Rozmiary: od 1,25 mm do 4 mm, (zmiana średnicy co 0,25 mm dla rozmiarów od 2,0 – 4,0 mm)
Liczba dostępnych rozmiarów balonów - minimum 60
| Pokrycie balonu zapobiegające przemieszczaniu się podczas inflacji | OPISAĆ
Profil końcówki atakującej balonu 0,016”
Crossing profile: dla balonu 1,25 mm max. 0,020''
| Budowa balonu o średnicy 1,25 mm umożliwiająca przechodzenie przez bardzo ciasne zmiany i łatwy dostęp do bocznic | OPISAĆ
RODZAJ MATERIAŁU (OPISAĆ)
INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE
NAZWA PRODUCENTA
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 15
| SZW/DZP/41/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
MODYFIKACJA z dnia 20.09.2022 r.
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 15 Cewniki balonowe wysokociśnieniowe z możliwością stosowania bardzo wysokich ciśnień
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe z możliwością stosowania bardzo wysokich ciśnień | szt. | 600
RAZEM | [5 empty] | RAZEM
Zamawiający określa stan zapasowy na 30 szt. (komis)
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Oferta Wykonawcy |  |  |  | OCENA KOMISJI
| Cewniki balonowe wysokociśnieniowe z możliwością stosowania bardzo wysokich ciśnień | TAK/NIE |  | OPIS PARAMETRU
Balon non - compliant
Ciśnienia: Nominalne: minimum 10 atm. RBP: minimum 18 atm.
Długości balonów: od 6 do 27 mm
Średnica: od 2,0 mm do 5,0 mm
| Pokrycie balonu | OPISAĆ
Trwałość kształtu – nie odkształca się po pierwszym wypełnieniu
Crossing profile dla balonu 3,0 mm – max. 0,026”
Entry profile: dla balonu 3,0 mm - max. 0,015”
RODZAJ MATERIAŁU (OPISAĆ)
INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE
NAZWA PRODUCENTA
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

## 16
| SZW/DZP/41/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 16 Sprzęt do PCI (II)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Y- konektor do PTCA | szt. | 2400
2 | Strzykawki ciśnieniowe do PTCA (inflatory) | szt. | 2400
RAZEM | [5 empty] | RAZEM
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Oferta Wykonawcy |  |  |  | OCENA KOMISJI
| Y- konektor do PTCA | TAK/NIE |  | OPIS PARAMETRU
Ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej
Światło wewnętrzne 11Fr, regulowane przyciskiem, łączącym funkcję konektora typu push-pull i typu screw
Szczelność zastawki do 400KPa potwierdzona przez producenta sprzętu
Wykonany z przezroczystego materiału PCV medycznego
Dren 25 cm z kranikiem trójdrożnym
W ramach zadania dostępna wersja pracująca w 3 pozycjach: otwarta, półotwarta, zamknięta , typ push - click
RODZAJ MATERIAŁU
INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE
NAZWA PRODUCENTA
| Opis wymaganych parametrów technicznych | Oferta Wykonawcy |  |  |  | OCENA KOMISJI
| Strzykawki ciśnieniowe do PTCA (inflatory) | TAK/NIE |  | OPIS PARAMETRU
Zakres ciśnień min. 0 – 30 atm
Pojemność strzykawki min. 20 ml z podziałką
| Inflator z przezroczystym, ergonomicznym uchwytem pistoletowym | OPISAĆ
Mechanizm blokujący w formie przycisku (możliwość zwolnienia zabezpieczenia przy pomocy jednego palca ręki trzymającej inflator)
Budowa umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji, strzykawka przystosowana do obsługi jednoręcznej.
Przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualną i odpowietrzanie
Czytelna tarcza manometru - fluorescencyjna
Dokładność pomiarów +/- 1 ATM
Wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym
RODZAJ MATERIAŁU
INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE
NAZWA PRODUCENTA
Celem potwierdzenia w/w parametrów należy załączyć katalog, folder lub ulotkę.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…......................................................
czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy