| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulenia | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Aparat spełniający wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy w środowisku urządzeń z magnesami o sile do 3 Tesli. Przystosowany do pracy w obszarze o indukcji magnetycznej do min. 400 Gs, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia MRI. | TAK |  |
|  | Wbudowany czujnik pola sygnalizujący przekroczenie wartości 400 Gs. | TAK |  |
|  | Dodatkowy wizualny system informowania o alarmie, wyraźnie widoczny z pokoju nadzoru. | TAK |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230V, 50 Hz. | TAK |  |
|  | Aparat jezdny z blokowanymi kołami wyposażony w blat do pisania. | TAK |  |
|  | Trzy szuflady na akcesoria. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (O2, powietrze podtlenek azotu) z istniejącej sieci centralnej. Wtyk typu AGA. | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 40 minut. | TAK |  |
|  | Uchwyty aktywne do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie uniemożliwiające jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie. | TAK |  |
|  | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem. | TAK |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 23%. | TAK |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi przepływami; minimalny przepływ świeżych gazów ≤ 500 ml/min. | TAK |  |
|  | Kompaktowy system oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci, wszystkie wielorazowe elementy systemu ( w tym czujnik przepływu) nadają się do sterylizacji parowej. | TAK |  |
|  | System oddechowy na ramieniu obrotowym ułatwiającym pozycjonowanie. | TAK |  |
|  | Możliwa zmiana mocowania systemu oddechowego, mocowanie z lewej lub prawej strony aparatu. | TAK |  |
|  | Niezależny przepływomierz tlenu do tlenoterapii biernej wbudowany fabrycznie w aparat. | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności. | TAK |  |
|  | Wielorazowy autoklawowalny pojemnik pochłaniacza dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności co najmniej 1.4L. | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną. | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji respiratora anestetycznego | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran do prezentacji parametrów wentylacji min. 6”. | TAK |  |
|  | Ekran respiratora wbudowany w panel przedni aparatu. | TAK |  |
|  | Precyzyjny i ekonomiczny respirator niezużywający gazów do napędu. | TAK |  |
|  | Funkcja prowadzenia wentylacji ręcznej. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PCV. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny VCV. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji synchronizowanej kontrolowanej objętościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym SIMV/PS, z regulowanym wyzwalaczem przepływowym w zakresie min od 2 do 10 l/min. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji spontanicznej wspomaganej ciśnieniem PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu. | TAK |  |
|  | Regulacje | TAK |  |
|  | Minimalny zakres PEEP od 2 do 20 cm H2O. | TAK |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum od 4:1 do 1:4. | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 60 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa . | TAK |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 20-1400 ml w trybie wentylacji objętościowej VCV. | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 5 do 60 cm H2O. | TAK |  |
|  | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum od 0 do 50%. | TAK |  |
|  | Alarmy wizualno-dźwiękowe | TAK |  |
|  | Wysokiej wentylacji minutowej. | TAK |  |
|  | Minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | TAK |  |
|  | Niskiej wentylacji minutowej lub niskiej częstotliwości oddechów. | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen. | TAK |  |
|  | Bezdechu. | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie | TAK |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV, prezentacja liczbowa. | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV, prezentacja liczbowa. | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f, prezentacja liczbowa. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego, prezentacja liczbowa. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau, prezentacja liczbowa. | TAK |  |
|  | Ciśnienie średniego, prezentacja liczbowa. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP, prezentacja liczbowa. | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych . | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |