| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma do NGS | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Sekwenator | TAK |  |
|  | Sekwenator przeznaczony do celów diagnostycznych. Aparatura przystosowana do wykonywania wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA. | TAK |  |
|  | Źródło wzbudzania: diody świetlne. | TAK |  |
|  | Zintegrowane w jednym urządzeniu moduły do amplifikacji klonalnej i odczytu sekwencji przy użyciu jednego zintegrowanego zestawu odczynników. | TAK |  |
|  | Sekwencjonowanie przez syntezę (SBS) w technologii opartej na odwracalnych terminalnych zasadach DNA, nie wymaga przeprowadzania reakcji emulsyjnego PCR. | TAK |  |
|  | Dwa tryby pracy – tryb naukowy (RUO) oraz diagnostyczny (CE IVD). | TAK |  |
|  | Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych. | TAK |  |
|  | Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń. | TAK |  |
|  | Cykle amplifikacji i sekwencjonowania są w pełni zautomatyzowane, również w trybie sparowanych końców | TAK |  |
|  | Długość odczytu w zakresie od 1 x 36bp do 2 x 300bp. Sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców niewymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej. | TAK |  |
|  | Wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy (liczba odczytywanych par zasad DNA) do 15 Gb w trybie sparowanych końców. | TAK |  |
|  | Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia: - do 25 mln w trybie pojedynczych odczytów, - do 50 mln w trybie sparowanych końców. | TAK |  |
|  | Dokładność odczytu Q30 dla ustandaryzowanej biblioteki testowej producenta w trybie sparowanych końców dla długości odczytu 2 × 150 bp > 80%. | TAK |  |
|  | Zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym ekranem dotykowym oraz zainstalowanym systemem operacyjnym Windows. | TAK |  |
|  | Generowanie wyników w postaci plików FASTQ. | TAK |  |
|  | Zestaw odczynników niezbędny do uruchomienia systemu. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu co najmniej mysz optyczna, klawiatura. | TAK |  |
|  | Kompaktowe wymiary urządzenia (68,6 cm x 56,5 cm x 52,3 cm) i masa poniżej 60kg. | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa kolorowa | TAK |  |
|  | Wybrane aplikacje obsługiwane przez system: - Analiza paneli genowych, - Resekwencjonowanie małych genomów – mikroorganizmy (DNA), wirusy, - Resekwencjonowanie celowane klonów, amplikonów, - Resekwencjonowanie celowane fragmentów RNA, - Sekwencjonowanie mRNA w trybie sparowanych końców, - Sekwencjonowanie małych RNA (small RNA, miRNA), - Analiza interakcji DNA-białko (ChIP-seq), - Metagenomika (sekwencjonowanie 16S rRNA), - Celowane profilowanie ekspresji genów, - Typowanie HLA. | TAK |  |
|  | Roczna licencja na korzystanie z platformy typu cloud | TAK |  |
|  | Umożliwia bezpieczne przechowywanie i zarządzanie danymi pochodzącymi z aparatu NGS. Aplikacja umożliwia komunikację i automatyczne pobieranie danych z aparatu. | TAK |  |
|  | Zapewnia 1TB przestrzeni dyskowej do przechowywania wyników sekwencjonowania oraz moc obliczeniową do wykonywania analiz danych pochodzących z aparatu NGS. | TAK |  |
|  | Umożliwia konfigurowanie i monitorowanie reakcji sekwencjonowania na aparacie NGS w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Konwertuje dane sekwencyjne do standardowego dla NGS formatu, dostarcza automatycznie informacje o jakości trwającego sekwencjonowania. | TAK |  |
|  | Umożliwia backup danych lokalnych uzyskanych z sekwencjonowania. | TAK |  |
|  | Umożliwia udostępnienie danych z sekwencjonowania i analiz danych współbadaczom. | TAK |  |
|  | Umożliwia zaplanowanie całego przebiegu sekwencjonowania nowej generacji na aparacie, począwszy od próbki biologicznej, poprzez przygotowanie biblioteki po jej pulowanie i sekwencjonowanie. | TAK |  |
|  | Dostęp do platformy przez 12 miesięcy. | TAK |  |
|  | Separator magnetyczny – kompatybilny z platformą NGS | TAK |  |
|  | Blok zbudowany z odpornego chemicznie polioksymetylenu (POM) przeznaczony do ręcznego procesowania płytek 96 dołkowych oraz płytek PCR. | TAK |  |
|  | Separator umożliwia łatwy rozdział kulek magnetycznych z płynów do różnego zastosowania z użyciem pipet 1- , 8- i 12-kanałowych. | TAK |  |
|  | Separator posiada 24 silne magnesy rozmieszczone na całej powierzchni bloku. | TAK |  |
|  | Adapter zaprojektowany do użycia z 8- oraz 12-probówkowymi stripami PCR komplementarny ze separatorem magnetycznym. | TAK |  |
|  | Adapter pozwala na rozdział kulek magnetycznych w stripach PCR. W celu rozdziału magnetycznego 8-, 12- probówkowych stripach należy połączyć w/w adapter z odpowiednim separatorem magnetycznym. | TAK |  |
|  | Wytrząsarka | TAK |  |
|  | Wytrząsarka obrotowa wraz z adapterem do płytek 96-dołkowych. | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do mieszania płytek wielodołkowych o pojemności dołka 0,8 ml, 3000 obrotów na minutę. | TAK |  |
|  | Wytrząsarka wyposażona jest w adapter do pracy ze standardowymi płytkami 96-dołkowymi. | TAK |  |
|  | Urządzenie zapewnia możliwość ustawienia temperatury z zakresu od 0 °C do 99 °C ze skokiem maksymalnie o 1 °C. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas nagrzewania od temperatury otoczenia do 95° C – 10 minut. | TAK |  |
|  | Stała wartość orbity wytrząsania o średnicy maksimum 2 mm. | TAK |  |
|  | Rozmiary urządzenia: 142 mm × 170 mm × 80 mm. | TAK |  |
|  | Masa urządzenia: 2,7 kg. | TAK |  |
|  | Urządzenie do przeprowadzania automatycznej elektroforezy DNA i RNA | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu komputer wraz z zainstalowanym oprogramowaniem służącym do analizy uzyskanych wyników. | TAK |  |
|  | System pozwalający na analizę: 1. DNA genomowego w zakresie 200bp-60.000bp 2. RNA w zakresie 100-6000nt | TAK |  |
|  | Czułość rozdziału (przynajmniej): 1. RNA – od 5 ng/µl 2. DNA – od 0,5 ng/ µl | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy (przynajmniej): 1. RNA: 25 – 500ng/µl 2. DNA: 10 – 100ng/ µl | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej analizy dowolnej ilości próbek z zakresu 1-16 (również w pojedynczej próbce o objętości 1-2µl) | TAK |  |
|  | Analiza próbek: 1. W probówkach 0,2ml 2. Na stripach 3. Możliwość analizy na dwóch stripach | TAK |  |
|  | Czas analizy 16 próbek – maksimum 90 min | TAK |  |
|  | Czas analizy 16 próbek krótszy niż 90 min | TAK |  |
|  | Podawanie próbek: 1. Automatyczne 2. Bez konieczności przygotowywania żelu do elektroforezy – z użyciem gotowych mikrokanałów wypełnionych żelem 3. bez konieczności użycia zewnętrznej butli z gazem | TAK |  |
|  | Analiza elektroforetyczna – pomiar fluorescencji próbek wzbudzonych laserem | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza wielkości, jakości i ilości DNA i RNA | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizy porównawcze i ręczną integrację | TAK |  |
|  | Sterowanie urządzeniem | TAK |  |
|  | Ocena stopnia integralności RNA i DNA | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników: 1. W postaci klasycznego żelu 2. Wykresu (porównanie wyniku kilku próbek na jednym wykresie) 3. Tabeli | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania formy wydruku przez Użytkownika | TAK |  |
|  | Eksport plików do formatu arkusza kalkulacyjnego z możliwością dalszej obróbki | TAK |  |
|  | Wytrząsarka laboratoryjna do przygotowywania próbek do analizy: 1. Wytrząsanie 1 probówki – 0,2 ml 2. Wytrząsanie płytki 96-cio dołkowej 3. Ruch okrężny 4. Regulacja prędkości obrotów minimum 0 – 2000rpm. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz | TAK |  |
|  | Termocykler PCR | TAK |  |
|  | Blok grzejny 96-dołkowy | TAK |  |
|  | Pojemność stosowanych probówek, płytek - 0,2ml, objętość próby – 10- 100 ul | TAK |  |
|  | Pokrywa grzejna do pracy bezolejowej | TAK |  |
|  | Temperatura pokrywy grzejnej jest regulowana | TAK |  |
|  | Jednorodność rozkładu temperatur w bloku +/- 0,5 ° C, 30 sekund po starcie programu w 95 ° C | TAK |  |
|  | Autonomiczny system grzania i chłodzenia, bez wymogów zewnętrznego chłodzenia. | TAK |  |
|  | Zakres temperatury od 0° C do 100°C | TAK |  |
|  | Dokładność temperaturowa – 0,25° C w zakresie 35-99.9 °C | TAK |  |
|  | Czas ustawialny z dokładnością do 1 sekundy. | TAK |  |
|  | Praca i parametry termocyklera kontrolowane przez wysokiej jakości mikroprocesor znajdujący się wewnątrz urządzenia. | TAK |  |
|  | Aparat nie wyświetla temperatury bloku, tylko temperaturę dla próbki a rozpoczyna zadaną procedurę, dopiero gdy próbka a nie blok osiągnie temperaturę zadaną. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy co najmniej 5‘ wykonany w technologii TFT LCD. | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania co najmniej 1000 programów, możliwość organizacji zapisanych programów w folderach | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony wewnętrzny system bezpieczeństwa zabezpieczający przed dostępem nieuprawnionych osób do folderów czy metod. Każdy użytkownik posiada swą nazwę oraz hasło. Zabezpieczenia te mogą być wyłączone przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Aparat posiada możliwość zainstalowania modułu Wi Fi | TAK |  |
|  | Aparat jest wyposażony w porty Ethernet lub szeregowe do podłączania drukarki lub komputera (PC). Aparat wyposażony jest w interfejs USB, który może być użyty przy wszelkich przyszłych udoskonaleniach oprogramowania lub przenoszenia metod. | TAK |  |
|  | Ramping temperaturowy bloku – nie gorszy niż 3,5 C/sek. | TAK |  |
|  | Fluorometer | TAK |  |
|  | Wyposażony w dwa kanały fluoroscencyjne do ilościowych oznaczeń kwasów nukleinowych i białek. | TAK |  |
|  | Kanał fluorescencji czerwonej – wzbudzenie z filtracją typu shortpass, długość fali do 640 nm, emisja 660-720 nm. | TAK |  |
|  | Kanał fluorescencji niebieskiej – wzbudzenie z filtracją typu shortpass, długość fali do 495 nm, emisja 510 -580 nm. | TAK |  |
|  | Zwiększona czułość względem absorbancji przy 260 nm dla próbek o niskim stężeniu. | TAK |  |
|  | Czułość: 10 pg/ml dla dwuniciowego DNA 100 pg/ul dla RNA | TAK |  |
|  | Typ kalibracji - jednopunktowy | TAK |  |
|  | Probówka 0,5 ml, probówka do PCR. | TAK |  |
|  | Liniowy zakres dynamiczny – pięć rzędów wielkości, zależny od oznaczenia. | TAK |  |
|  | Półprzewodnikowy detektor krzemowy. | TAK |  |
|  | Wymiary 22,7 x 11,5 x 4,5 cm (dł. x szer. wys.) | TAK |  |
|  | Waga 400 gramów | TAK |  |
|  | Automatyczny tryb uśpienia po godzinie bezczynności. | TAK |  |
|  | Zasilanie: maksymalnie 5 V, 0,2 A | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. Deklaracja CE- IVD dla sekwenatora. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (maks. do 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (maks. do 10 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Na czas naprawy przekraczający 14 dni Wykonawca umożliwi Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia reakcji sekwencjonowania na urządzeniu o parametrach nie gorszych niż oferowane. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |