Specyfikacja Techniczna ultradźwiękowy aspirator tkanek

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Ultradźwiękowy aspirator tkanek | 2 komplety |  |  |  |  |  |

( podać ceny na aspiratory )

TABELA A

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aspirator ultradźwiękowy z funkcją rozbijania tkanek miękkich, włóknistych i kości | TAK |  |
|  | Praca na częstotliwości z zakresu 25-36 kHz | TAK |  |
|  | Piezostrykcyjny przetwornik do wytwarzania drgań ultradźwiękowych | TAK |  |
|  | Możliwość odłączenia głowicy od kabla łączącego z aparatem lub uniwersalny uchwyt roboczy współpracujący z każdą końcówką roboczą z port folio producenta (tkanki miękkie, włókniste i kości) | Podać Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Głowice bez konieczności chłodzenia wewnętrznym obiegiem płynu | TAK |  |
|  | Możliwość sterylnej zmiany samej końcówki roboczej podczas zabiegu operacyjnego | TAK |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa neurochirurgiczna umożliwiająca używanie różnych końcówek roboczych (sonotrod) | TAK |  |
|  | Natychmiastowa aktywacja systemu po naciśnięciu przycisku nożnego aspiratora ultradźwiękowego niezależnie od długości przerwy pracy końcówki roboczej. System nie może przechodzić w tryb pauzy. | TAK |  |
|  | Waga głowicy neurochirurgicznej poniżej 330 g | Podać Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pompa ssąca zintegrowana z aparatem | TAK |  |
|  | Sterownik ręczny do obsługi pracy konsoli (pilot zdalnego sterowania) | Podać TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Sterownik nożny z funkcją irygacji | Podać Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Sterownik nożny pracujący w dwóch trybach: Tryb standardowy – rękojeść działa na poziomie amplitudy ustawionej na ekranie dotykowym, niezależnie od nacisku na pedał. Proporcjonalnym/Zmiennym – rękojeść działa proporcjonalnie do nacisku na pedał, to znaczy im większy nacisk tym większa amplituda, z maksymalnym poziomem ustawionym na ekranie dotykowym. | Podać Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pompa do irygacji zintegrowana z aparatem | TAK |  |
|  | Aparat mobilny, zainstalowany na wózku z blokadą kół | TAK |  |
|  | Możliwość odłączenia aparatu od wózka i zainstalowanie np. na kolumnie | TAK |  |
|  | Funkcja autotestowania po włączeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość krokowej i skokowej regulacji mocy ultradźwięków | podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość regulacji parametrów tj. ssania, irygacji i amplitudy w czasie aktywacji ultradźwięków bez przerywania pracy urządzenia | podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia głowicy neurochirurgicznej do neuromonitoringu i stymulacja struktur głowicą aspiratora | podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o końcówki do zabiegów tzw. MIS (minimal invasive surgery) – możliwość współpracy w zabiegach endoskopowych | podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zintegrowania z nożem kostnym | podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| Wyposażenie aspiratora |  |  |  |
|  | Aspirator ultradźwiękowy z wózkiem i włącznikiem nożnym – 2 szt. | TAK |  |
|  | Głowica neurochirurgiczna z kablem zasilającym, wielorazowym kluczem dynamometrycznym do przykręcania końcówek roboczych oraz metalową kasetą do sterylizacji całego zestawu w autoklawie – 4 kpl. | TAK |  |
|  | Kompletny zestaw eksploatacyjny – ilość do 10 operacji, do wyboru przez Zamawiającego (potwierdzone w instrukcji obsługi) | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim (1szt. papierowa - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej - dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych. Jeżeli przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE (wydany przez jednostkę notyfikującą UE) – dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

Tabela B - Materiały medyczne stosowane do pojedynczej operacji przy użyciu sprzętu medycznego opisanego w Tabeli A przy uwzględnieniu zaleceń producenta

(parametr oceniany 10% w ocenie ogólnej).

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa producenta | Nr katalogowy (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I | K |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela C - Materiały medyczne stosowane do operacji przy użyciu sprzętu medycznego opisanego w Tabeli A na 250 operacji w okresie 24 miesięcy przy uwzględnieniu zaleceń producenta

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa producenta | Nr katalogowy (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I | K |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie: | zł | X | zł |

Tabela D – Łączna wartość przedmiotu zamówienia (cena oferty tabela A + C)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Ultradźwiękowy aspirator tkanek | Kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Materiały medyczne, jednorazowe, kompatybilne z zaoferowanym sprzętem zgodnie z wartościami określonymi w tabeli B | Kpl. | 250 |  |  |  |  |
| Łącznie |  | zł |