Załącznik nr 3 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie częściowe nr 1 – Monitor do pomiarów hemodynamicznych

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor do pomiarów hemodynamicznych | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wpisać TAK/NIE*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak |  |
| II | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak |  |
| III | Parametry |  |  |
| 1 | Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi metodą małoinwazyjną oraz nieinwazyjną oraz saturacji tkankowej | Tak |  |
| 2 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: | Tak |  |
|  | * bez użycia cewnika Swan-Ganza, | Tak |  |
|  | * drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) | Tak |  |
|  | *drogą nieinwazyjną za pomocą mankietu owiniętego wokół palca | Tak |  |
| 3 | Ciągły pomiar saturacji tkankowej z wykorzystaniem jednorazowych elektrod NIRS, głębokość penetracji w przypadku czujników dla dorosłych nie mniejsza niż 2,5 cm | Tak |  |
| 4 | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: | Tak |  |
| 5 | - rzut serca (CO); | Tak |  |
| 6 | - rzut serca indeksowany (CI) | Tak |  |
| 7 | - rzut serca przerywany (iCO) | Tak |  |
| 8 | - objętość wyrzutowa (SV); | Tak |  |
| 9 | - indeks objętości wyrzutowej (SVI) | Tak |  |
| 10 | - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); | Tak |  |
| 11 | - indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) | Tak |  |
| 12 | - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); | Tak |  |
| 13 | _ centralne ciśnienie żylne (CVP) | Tak |  |
| 14 | - ciśnienie średnie tętnicze (MAP) | Tak |  |
| 15 | - częstość akcji serca (HR) | Tak |  |
| 16 | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: | Tak |  |
| 17 | - kokpit; | Tak |  |
| 18 | - interwencyjny; | Tak |  |
| 19 | - fizjologiczny animowany | Tak |  |
| 20 | - zależność fizjologiczna- ekran drzewa decyzyjnego; | Tak |  |
| 21 | - graficzny; | Tak |  |
| 22 | - tabelaryczny; | Tak |  |
| 23 | Ekran typu „kokpit”: | Tak |  |
| 24 | - definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów; | Tak |  |
| 25 | - dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki; | Tak |  |
| 26 | - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; | Tak |  |
| 27 | - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; | Tak |  |
| 28 | - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie | Tak |  |
| 29 | Ekran interwencyjny: | Tak |  |
| 30 | - możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. | Tak |  |
| 31 | Ekran fizjologiczny animowany: | Tak |  |
| 32 | - możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu tętna (HR), indeksu systemowego oporu obowdowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV); | Tak |  |
| 33 | - możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2, SvO2); | Tak |  |
| 34 | - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| 35 | Ekran zależność fizjologiczna- ekran drzewa decyzyjnego: | Tak |  |
| 36 | - wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; | Tak |  |
| 37 | - parametry wyświetlane w postaci cyfrowej | Tak |  |
| 38 | - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| 39 | Ekran trendów graficznych: | Tak |  |
| 40 | - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; | Tak |  |
| 41 | - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; | Tak |  |
| 42 | - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| 43 | Ekran trendów tabelarycznych: | Tak |  |
| 44 | - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów; | Tak |  |
| 45 | - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; | Tak |  |
| 46 | - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| IV | Ekran dotykowy o przekątnej min 12 cali i rozdzielczości min 1024x768 | Tak |  |
| V | Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt, EKG | Tak |  |
| VI | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe o pojemności min 3100 mAh z możliwością wymiany bez interwencji serwisu | Tak |  |
| VII | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) lub JPG | Tak |  |
| VIII | Przewodowa lub bezprzewodowa komunikacja monitora ze szpitalnym systemem informacyjnym za pomocą protokołu HL7 | Tak |  |
| IX | Menu w języku polskim | Tak |  |
| X | Waga aparatu nie więcej niż 4,5 kg | Tak |  |
| XI | Moduł do pomiarów nieinwazyjnych za pomocą czujnika owiniętego wokół palca | Tak |  |
| XII | Moduł do pomiarów oksymetrii tkankowej | Tak |  |
| XIII | Oprogramowanie umożliwiające podłączenie czujnika, wykrywającego u pacjenta możliwość wystąpienia hipotensji | Tak |  |
| XIV | Statyw do zamontowania monitora. | Tak |  |
| XV | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim | Tak |  |
| XVI | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| XVII | Bezpłatny przegląd 1 raz w roku przez okres 1 roku | Tak |  |
| XVIII | Okres gwarancji urządzenia (nie dotyczy części zużywalnych) – 12 miesiące | Tak |  |
| XIX | 15 czujników do pomiarów nieinwazyjnych w rozmiarze M i L | Tak |  |

Informacje dodatkowe:
Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem

Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu

Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)

Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów

Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji

Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.	Częstotliwość przeglądów ………….………………..
* Parametry określone jako "TAK" są warunkami granicznymi, których nie spełnienie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp.

* Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów bądź pozostawienie kolumny pustej (tu: niewypełnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest  fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r.

Zadanie częściowe nr 2 – Aparat do masażu serca

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY / FUNKCJE / WARUNKI |  | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej |  |  |
|  | Rok produkcji | 2022 |  |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |  |  |
|  | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej (automatycznego masażu serca) |  |  |
|  | Uciski - częstotliwość ucisków: 100 -110 ± 5 ucisków na minutę - głębokość ucisku : od 30 mm do 53 mm (zmiana co 1mm) - cykl 50 % kompresji/ 50 % dekompresji ± 5 % |  |  |
|  | Parametry pacjenta: - wysokość mostka: 17 cm do 31 cm - maksymalna szerokość klatki piersiowej: 45 cm - ciężar: brak ograniczeń |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran (3,5ʺ) wraz z przyciskami funkcyjnymi Wyświetla następujące informacje (min.): - ustawione parametry kompresji Stan naładowania baterii - aktualną godzinę - czas rozpoczęcia RKO - komunikaty alarmowe (wizualne oraz dźwiękowe) - inne – należy podać |  |  |
|  | Zasilanie: elektryczne - zasilanie sieciowe 230 V - prąd stały (10-28 V DC) - zasilanie bateryjne – czas pracy min. 45 min |  |  |
|  | Warunki środowiskowe: - temperatura pracy: od 0ºC do +40ºC - temperatura przechowywania: min. od -20ºC do +40ºC |  |  |
|  | Wyposażenie : - deska pod plecy - elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem - podkładka stabilizująca głowę - ssawka pacjenta 2 szt. - pasy do mocowania rąk pacjenta - bateria - kabel DC - zasilacz AC - plecak |  |  |
|  | Waga urządzenia wraz z akcesoriami <10 kg |  |  |
|  | Klasyfikacja IP: IP44 |  |  |
|  | Informacje dodatkowe Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. Częstotliwość przeglądów ………….……………….. |  |  |

* Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów bądź pozostawienie kolumny pustej (tu: niewypełnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest  fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r.

Zadanie częściowe nr 3 -Urządzenie do terapii wątrobowej

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do terapii wątrobowej | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY / FUNKCJE / WARUNKI |  |  | Oferowane parametry/funkcje/warunki Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do terapii wątrobowej z wyposażeniem |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  | 2022 |  |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |  |  |  |
|  | Urządzenie do terapii wątrobowej z wyposażeniem |  |  |  |
|  | Przenośny aparat do sztucznego wspomagania wątroby metodą albuminową |  |  |  |
|  | Aparat przystosowany do dializy ciągłej (24h) |  |  |  |
|  | Automatyczny proces wypełniania systemu |  |  |  |
|  | Regulacja szybkości przepływu płynów dializacyjnych, co najmniej w zakresie 50 ÷ 250 ml / min |  |  |  |
|  | Wymienny software aparatu |  |  |  |
|  | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V ,50 Hz |  |  |  |
|  | Czas pracy aparatu przy zasilaniu z wbudowanego w aparat akumulatora (przy zaniku napięcia z sieci) min. 30 min. |  |  |  |
|  | Pobór mocy z sieci elektroenergetycznej max. 150W |  |  |  |
|  | Masa aparatu max. 25 kg |  |  |  |
|  | Zastosowanie aparatu do wykonywania zabiegów u małych dzieci poniżej 17 kg. |  |  |  |
|  | Efektywna eliminacja toksyn związanych z białkami i rozpuszczalnych w wodzie substancji |  |  |  |
|  | Imitacja procesu detoksykacji w komórkach wątroby |  |  |  |
|  | Selektywność biologiczna |  |  |  |
|  | Kompatybilność biologiczna wysoka i niska |  |  |  |
|  | Kompatybilność urządzenia z aparatami do dializy nerek i dializy metodą ciągłą oraz przerywaną. Podać aparaty. |  |  |  |
|  | Leczenie wspomagające czynności wątroby przy schorzeniach: - ostra niewydolność wątroby - ostra niewydolność w przewlekłej niedoczynności wątroby w wyniku zakażenia wirusem typu B lub C - ostra niewydolność w przewlekłej niedoczynności wątroby w wyniku nadużywania alkoholu - ostra niewydolność w przewlekłej niedoczynności wątroby w wyniku zaburzeń mechanizmów autoimmunologicznych - ostra niewydolność w przewlekłej niedoczynności wątroby w wyniku zaburzeń przemiany materii - ostra niewydolność w przewlekłej niedoczynności wątroby w wyniku śpiączki wątrobowej - ostra niewydolność w przewlekłej niedoczynności wątroby w wyniku zespołu wątrobowo-nerkowego - niewydolność wątroby po przeszczepach i zabiegach operacyjnych |  |  |  |
|  | Zestaw jednorazowy do dializy albuminowej min. 3 szt. |  |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji |  |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów ………….……………….. |  |  |

* Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów bądź pozostawienie kolumny pustej (tu: niewypełnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest  fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r.

Zadanie częściowe nr 4 -Monitor transportowy

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor transportowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | TAK, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb nocny: uruchamiany ręcznie lub automatycznie. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów. | TAK, podać |  |
|  | Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instruckji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | TAK |  |
|  | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) | TAK |  |
|  | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrenio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie. | TAK, podać |  |
|  | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | TAK |  |
|  | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 10" i rozdzielczości min. 1280 x 800 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2". | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego | TAK, podać |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | TAK, podać |  |
|  | Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów | TAK, podać |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m | TAK, podać |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2 | TAK, podać |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 | TAK, podać |  |
|  | Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 4,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych | TAK, podać |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady | TAK, podać |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 - 300 ud/min. | TAK, podać |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |
|  | Analiza arytmii w min. 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK, podać |  |
|  | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK, podać |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | TAK, podać |  |
|  | Analiza ST | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST w min. 7 odprowadzeniach jednocześnie | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 -(+) 9,0 mm | TAK, podać |  |
|  | Oddech | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2) | TAK |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | TAK, podać |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |
|  | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | TAK |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut | TAK podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków zawierających od 1 do 25 powtórzeń w wybranym odstępie czasu | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK podać |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | TAK |  |
|  | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK |  |
|  | Temperatura | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | TAK podać |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych.. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK podać |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK |  |
|  | Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny | TAK podać |  |
|  | Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane w trendach. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość dalszej rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK podać |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin. | TAK podać |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wczesnego ostrzegania wg skali NEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Monitor wyposażony w port USB do przenoszenia konfiguracji oraz trendów. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona hasłem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel. | TAK |  |
|  | Informacje dodatkowe Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. Częstotliwość przeglądów ………….……………….. |  |  |

* Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów bądź pozostawienie kolumny pustej (tu: niewypełnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest  fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r.

Zadanie częściowe nr 5 -Aparat do znieczulania

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulania | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry | Parametry wyróżniające | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
|  | Aparat jezdny | TAK Podać |  |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich | TAK |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |  |
|  | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | TAK podać |  |  |
|  | Zasilanie w gazy ( O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | TAK |  |  |
|  | Węże wysokociśnieniowe ( O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m. | TAK podać |  |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza | TAK |  |  |
|  | Szybka zmiana stężeń O2, przepływu i środków wziewnych AA | TAK |  |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | TAK |  |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | TAK podać |  |  |
|  | Precyzyjny pneumatyczny lub elektroniczny mieszalnik świeżych gazów sterowany elektronicznie | TAK |  |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | TAK podać |  |  |
|  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk | TAK |  |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | TAK |  |  |
|  | Światło typu LED z płynną regulacją | TAK |  |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | TAK |  |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min. | TAK podać |  |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,4 l. | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi. | TAK |  |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | TAK |  |  |
|  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | TAK |  |  |
|  | Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | TAK |  |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu. Nadający się do sterylizacji w autoklawie. | TAK |  |  |
| Respirator anestetyczny |  |  |  |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | TAK |  |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | TAK |  |  |
|  | Tryby z gwarantowaną objętością | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | TAK |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | TAK |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min. | TAK | . |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | TAK |  |  |
|  | Tryb wentylacji ręczny. | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2 informację na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pauza w przepływie gazów do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | TAK |  |  |
|  | Przełączanie mechaniczne przy pomocy dźwigni | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | TAK |  |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | TAK podać |  |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | TAK podać |  |  |
|  | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. | TAK podać |  |  |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | TAK podać |  |  |
|  | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | TAK podać |  |  |
| System alarmów |  |  |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV). | TAK |  |  |
|  | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | TAK |  |  |
|  | Alarm Apnea. | TAK |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  | . |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |  |
| Pomiary i obrazowanie |  |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej (TV). | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości minutowej (MV). | TAK |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP. | TAK |  |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | TAK |  |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu: minimum 15". | TAK podać |  |  |
|  | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | TAK podać |  |  |
|  | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu lub wbudowany z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej | TAK |  |  |
|  | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość konfigurowaniai zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | TAK podać |  |  |
|  | Większa ilość niż 4 zapamiętywane na stałe strony konfiguracji | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |  |
|  | Prezentacja pętli: ciśnienie / objętość; przepływ / objętość. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja podatności układu oddechowego | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisania więcej niż jednej pętli wzorcowej | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Mozliwość zastosowania w monitorze Moduł kompatybilny z modułami gazowymi Carescape | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Parownik |  |  |  |  |
|  | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników. Na wypsażeniu parownik do sevofluranu | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie. | TAK |  |  |
| Ssak |  |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. | TAK |  |  |
|  | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | TAK |  |  |
| System testowania aparatu |  |  |  |  |
|  | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | TAK |  |  |
|  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | TAK |  |  |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |  |  |
| Kardiomonitor do aparatu do znieczulania |  |  |  |  |
| Opis ogólny |  |  |  |  |
| Monitor stacjonarny |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 15". Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | TAK |  |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | TAK |  |  |
| Monitorowane parametry |  |  |  |  |
|  | EKG | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii tzw. śmiertelnych. | TAK |  |  |
|  | Analiza ST | TAK |  |  |
|  | Oddech | TAK |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną | TAK |  |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  |  |
|  | Saturacja (SpO2) | TAK |  |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: Masimo | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny, czujnik na palec dla dorosłych oraz na ucho. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną | TAK |  |  |
|  | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | TAK |  |  |
|  | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK | - jednopacjentowe 25 szt. – 10 pkt. - wielorazowy 1 szt. – 1 pkt |  |
|  | Temperatura | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych/dzieci. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. | TAK |  |  |
|  | Pomiar PPV lub SPV ręczny, w dedykowanej zakładce lub automatyczny, ciągły | TAK |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników ciśnienia (po jednym na każdy oferowany kanał) | TAK |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) | TAK |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT | TAK |  |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia. Minimum jeden na trzy urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii lub BIS | TAK |  |  |
|  | Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód pośredni i min. 25 czujników. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: zestaw akcesoriów umożliwiający pomiar u min. 300 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta. | TAK |  |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Alarmy |  |  |  |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Trendy |  |  |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | TAK |  |  |
|  | Kalkulator dawek leków | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamiennego stosowania modułu gazowego pomiędzy oferowanym monitorem i aparatem do znieczulania tego samego producenta | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wrgywania licencji, itp. | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Informacje dodatkowe Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu Okres gwarancji min. 12 miesięcy Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. Częstotliwość przeglądów ………….……………….. |  |  |  |
|  | Ze względów obsługowych, serwisowych i przyszłej rozbudowy aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta. | TAK |  |  |

* Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów bądź pozostawienie kolumny pustej (tu: niewypełnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r.

Zadanie częściowe nr 6 -Respirator

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator | 2 szt. |  |  |  |  |  |

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagane / oceniane | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1 | Producent | Podać | Bez oceny |  |
| 2 | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
| 3 | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2022r., sprzęt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nieregenerowany, nie powystawowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 4 | Zasilanie w tlen i powietrze z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,4 do 6,0 bar | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 5 | Respirator z możliwością montażu na półce, wyposażony w wózek z 4 kołami oraz 4 hamulcami | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 6 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz+/-10% | Tak, | Bez oceny |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 30 minut | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 8 | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania powietrzem | Tak, | Bez oceny |  |
| 9 | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania tlenem | Tak, | Bez oceny |  |
| III | Tryby wentylacji |  |  |  |
| 10 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. | Tak, | Bez oceny |  |
| 11 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. | Tak, | Bez oceny |  |
| 12 | Wentylacja SPONTANICZNA. | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 13 | PEEP/CPAP. | Tak, | Bez oceny |  |
| 14 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 15 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością | Tak, | Bez oceny |  |
| 16 | Wentylacja nieinwazyjna NIV. | Tak | Bez oceny |  |
| 17 | Wdech manualny. | Tak, | Bez oceny |  |
| 18 | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. VCV, PCV, PRVC, Bilevel | Tak, | Bez oceny |  |
| 19 | Oddech kontrolowany objętością VCV. | Tak, | Bez oceny |  |
| 20 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 21 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 22 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 23 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. | Tak, | Bez oceny |  |
| IV | Parametry nastawialne |  |  |  |
| 28 | Częstość oddechów minimalny zakres od 3-120 odd/min | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 29 | Objętość wdechowa minimalny zakres od 30- 2000 ml | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 30 | PEEP/CPAP minimalny zakres od 1-30 cmH2O | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 31 | Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 32 | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 33 | Czas wdechu minimalny zakres od 0.3 do 8 sek. | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 34 | Przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ minimalny zakres od 2 do 160 l/min | Tak, podać |  |  |
| 35 | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 1 do 9 l/min | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 36 | Wyzwalanie ciśnieniem minimalny zakres od - 0,5 do 10 cm H2O poniżej PEEP/CPAP | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 37 | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 90 cmH2O | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 38 | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 1 do 50cm H2O | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 39 | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 1 do 30cm H2O | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 40 | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 41 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie min.5-50% szczytowego przepływu wdechowego | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 42 | Kształt krzywej przepływu: min. prostokątna, opadająca | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 43 | Regulacja czasu lub współczynnika narastania | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 44 | Regulacja czasu plateau w zakresie od min. 0 do 2,0 s | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 45 | Przepływ bazowy regulowany ręcznie lub automatycznie | Tak | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| V | Pomiary i obrazowanie parametrów na ekranie respiratora |  |  |  |
| 46 | Ciśnienie szczytowe | Tak, | Bez oceny |  |
| 47 | Ciśnienie średnie | Tak, | Bez oceny |  |
| 48 | Ciśnienie minimalne | Tak, | Bez oceny |  |
| 49 | Ciśnienie plateau | Tak, | Bez oceny |  |
| 50 | Ciśnienie PEEP/CPAP | Tak, | Bez oceny |  |
| 51 | Ciśnienie AutoPEEP | Tak, | Bez oceny |  |
| 52 | Objętość pojedynczego wydechu | Tak, | Bez oceny |  |
| 53 | Wentylacja minutowa | Tak, | Bez oceny |  |
| 54 | Wentylacja minutowa spontaniczna | Tak, | Bez oceny |  |
| 55 | Całkowita częstość oddechów | Tak, | Bez oceny |  |
| 56 | Częstość oddechów spontanicznych | Tak, | Bez oceny |  |
| 57 | Czas wdechu | Tak, | Bez oceny |  |
| 58 | Czas wydechu | Tak, | Bez oceny |  |
| 59 | Stosunek I:E | Tak, | Bez oceny |  |
| 60 | Stężenie O2 | Tak, | Bez oceny |  |
| 61 | Pomiar przecieku: wyświetlanie objetości przecieku lub procenta przecieku | Tak, | Bez oceny |  |
| 62 | Stężenie O2 | Tak, | Bez oceny |  |
| 63 | Podatność statyczna lub dynamiczna | Tak | Obie – 10 pkt Jedna – 0 pkt. |  |
| 64 | Opór w drogach oddechowych | Tak, | Bez oceny |  |
| 65 | Pomiar i wyświetlanie NIF/ MIP | Tak, | Bez oceny |  |
| 66 | Pomiar i wyświetlanie P.01 | Tak, | Bez oceny |  |
| 67 | Pomiar i wyświetlanie RSBI/ SBI/, f/VT | Tak, | Bez oceny |  |
| 68 | Pomiar i wyświetlanie VC | Tak, | Bez oceny |  |
| 69 | Pomiar ciśnienia z cewnika umieszczonego w przełyku wraz z kreśleniem krzywej tegoż ciśnienia i jego wartościami maksymalnym, średnim i minimalnym umożliwiającym wykorzystanie do wyliczenia ciśnienia transpulmonarnego lub oprogramowanie do pomiaru ciśnienia transpulmonarnego | Tak | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 70 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu głównym lub bocznym wraz z kreśleniem krzywej CO2 | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 71 | Możliwość rozbudowy o pomiar czynnościowej pojemności zalegającej FRC | Tak | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 72 | Możliwość rozbudowy o pomiar kalorymetrii pośredniej i oceny zapotrzebowania energetycznego u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziale intensywnej terapii medycznej. Oprogramowanie umożliwia wyświetlanie danych EE, VO2, VCO2, RQ, kreślenie trendów graficznych, możliwość uśredniania danych z określonych odcinków czasowych. | Tak | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| VI | Obrazowanie |  |  |  |
| 73 | Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min 15”, | Tak, podać | Dodatkowo wyposażony w pokrętło do ustawiania i potwierdzania parametrów lub/i wyboru ustawień – 10 pkt Brak pokrętła – 0 pkt. |  |
| 74 | Ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach z możliwością instalacji poza respiratorem | Tak, | Bez oceny |  |
| 75 | Trendy graficzne i trendy numeryczne z 48 godzin | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 76 | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w funkcji czasu | Tak, | Bez oceny |  |
| 77 | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 3 | Tak, podać | Bez oceny |  |
| VII | Alarmy |  |  |  |
| 78 | Niskiej wentylacji minutowej | Tak, | Bez oceny |  |
| 79 | Wysokiej wentylacji minutowej | Tak, | Bez oceny |  |
| 80 | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia układu oddechowego | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 81 | Wysokiego ciśnienia | Tak, | Bez oceny |  |
| 82 | Niskiej objętości oddechowej | Tak, | Bez oceny |  |
| 83 | Wysokiej objętości oddechowej | Tak, | Bez oceny |  |
| 84 | Niskiej częstości oddechów lub bezdechu | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 85 | Wysokiej częstości oddechów | Tak, | Bez oceny |  |
| 86 | Bezdechu | Tak, | Bez oceny |  |
| 87 | Stężenia O2 | Tak, | Bez oceny |  |
| 88 | Rozłączenia układu pacjenta | Tak, | Bez oceny |  |
| 89 | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | Tak, | Bez oceny |  |
| 90 | Zaniku zasilania sieciowego | Tak, | Bez oceny |  |
| 91 | Zaniku zasilania powietrzem | Tak, | Bez oceny |  |
| 92 | Zaniku zasilania O2 | Tak, | Bez oceny |  |
| 93 | Zaniku zasilania bateryjnego | Tak, | Bez oceny |  |
| 94 | Poziom głośności alarmów | Tak, | Bez oceny |  |
| 95 | Hierarchia ważności alarmów | Tak, | Bez oceny |  |
| 96 | Pamięć alarmów z komentarzem | Tak, | Bez oceny |  |
| VIII | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |  |
| 97 | Pomiar stężenia O2 przy pomocy niezużywalnego czujnika tlenu (nie galwanicznego) | Tak | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 98 | Automatyczna detekcja pacjenta aktywna podczas procedury oddsysania oraz w trybie standby | Tak, | Bez oceny |  |
| 99 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych takich jak VCV, PCV i nieinwazyjnych wentylacji | Tak, | Bez oceny |  |
| 100 | Funkcja czuwania z zawieszeniem alarmów i wstrzymaniem pracy oraz aktywną funkcją detekcji pacjenta. | Tak, | Bez oceny |  |
| 101 | Szybki start wentylacji. Bezpieczną wentylacja startowa umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | Tak, | Bez oceny |  |
| 102 | Automatyczna wentylacja w zamkniętej pętli oddechowej w oparciu o integralny pomiar CO2 i SpO2 | Tak | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 103 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta | Tak, | Bez oceny |  |
| 104 | Funkcja kalkulatora umożliwia przeliczenie min. współczynnika oksygenacji | Tak | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 105 | Wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym | Tak | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 106 | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, tracheostomijnej | Tak, | Bez oceny |  |
| 107 | Funkcja zatrzymania na szczycie wdechu/wydechu | Tak, | Bez oceny |  |
| 108 | Pamięć zdarzeń do min 200 wyświetlana na monitorze respiratora | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 109 | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | Tak, | Bez oceny |  |
| 110 | Funkcja automatycznych triggerów na wdechu i wydechu pacjenta | Tak | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 111 | Nebulizator nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 5.0 µm. Do każdego respiratora 5 kompletnych zestawów lub nebulizacja realizowana techniką ultrasoniczną. Sterowanie nebulizatorem z poziomu ekranu głównego respiratora. Do każdego respiratora 5 kompletnych zestawów. | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 112 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak, | Bez oceny |  |
| 113 | Komunikacja na urządzeniu i w urządzeniu w języku polskim | Tak, | Bez oceny |  |
| 114 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | Tak, | Bez oceny |  |

* Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów bądź pozostawienie kolumny pustej (tu: niewypełnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest  fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r.