| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Egzoszkielet | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Egzoszkielet wspomagany do reedukacji chodu . | TAK |  |
|  | Urządzenie musi pozwalać na dopasowanie do różnych rozmiarów pacjentów w czasie poniżej 5 minut. | TAK |  |
|  | Zakres wzrostu pacjentów od 150 do 194cm (± 5%). | TAK |  |
|  | Zakres regulacji w szerokości miednicy od 33 do 46 cm. | TAK |  |
|  | Masa pacjenta do 100 kg. | TAK |  |
|  | System musi posiadać dwa zestawy baterii, aby umożliwiać ciągłą pracę. | TAK |  |
|  | System musi posiadać komplet (2 szt.) ładowarek do baterii. | TAK |  |
|  | Pełne naładowanie baterii (100%) w max. 1h. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać uchwyt dla terapeuty na plecaku dla bezpieczeństwa pacjenta. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać zaczep do podwieszenia urządzenia do zewnętrznego systemu odciążenia. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi zapewniać dźwiękową informację zwrotną dla pacjenta sygnalizującą zajęcie przez niego właściwej pozycji do wykonania kroku. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać stałe połączenie pomiędzy tułowiem a biodrem, aby uzyskać odpowiednie wsparcie dla kręgosłupa. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać blokowane i regulowane stawy biodrowe w zakresie przywodzenia/odwodzenia, aby umożliwić łatwy transfer pacjenta. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość mechanicznej regulacji sztywności stawu skokowego. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość zdalnego połączenia z serwisem w celu diagnostyki systemu. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać automatyczną blokadę stawu kolanowego w przypadku zaniku zasilania. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi dostarczać terapeucie, w czasie rzeczywistym (podczas trwania sesji), dane na temat postępów pacjenta i umożliwiać dopasowanie parametrów chodu poprzez ręczny interfejs (pilot). | TAK |  |
|  | Urządzenie musi dostarczać terapeucie, w czasie rzeczywistym (podczas trwania sesji), dane na temat symetrii, długości kroku oraz czasu fazy przenoszenia. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi przenosić cały swój ciężar bezpośrednio na ziemię (poprzez swoją konstrukcję), w taki sposób, aby pacjent nie odczuwał masy urządzenia. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone wraz z zestawem akcesoriów umożliwiających dopasowanie do rozmiaru pacjenta. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać moduł transmisji danych, aby umożliwić ich przesyłanie do zewnętrznego serwera. | TAK |  |
|  | Pacjent musi mieć możliwość treningu we własnym obuwiu. | TAK |  |
|  | Wykonywanie kroków musi być kontrolowane poprzez przenoszenie obciążenia przez pacjenta, tak aby pacjent miał kontrolę nad wykonywaniem kroków i zatrzymywaniem się. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać trening i terapię pacjentom z różnymi poziomami uszkodzenia (w tym w odcinku szyjnym), zarówno z całkowitym jak i częściowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, po udarze i w innych przypadkach neurologicznych. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać trening na różne sposoby, w tym: wyzwalanie kroków z interfejsu terapeuty, wyzwalanie kroków z interfejsu pacjenta, wyzwalanie kroków przez odpowiedni balans ciałem. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać regulację stopnia wspomagania dla każdej nogi niezależnie w zakresie od 0% do 100% mocy silników. Regulacja może się odbywać albo na bazie informacji zebranych przez urządzenie, albo na wskazanie terapeuty. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać trening chodu do tyłu oraz chodu do boku z możliwością modyfikacji zakresu wspomagania silników robota. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać programy przygotowujące do właściwego treningu chodu w postaci: treningu przenoszenia obciążenia z informacją zwrotną oraz zintegrowaną możliwością wykonywania wykroków i kroków na boki. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać wykonanie minimum 3 rodzajów przysiadów z możliwością modyfikacji zakresu pomocy robota oraz kąta wykonywania przysiadu do 90°. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać zintegrowany licznik pomiaru liczby wykonanych przysiadów. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać wykonanie minimum 3 różnych rodzajów testu chodu ze zintegrowanym pomiarem czasu trwania testu. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |