Bydgoszcz dnia: 2022-10-03

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7816/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa platformy do NGS” – znak sprawy 136/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dotyczy: SWZ pkt 10 ppk 10.1 pozycja 2, Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna - Inne wymagania pkt 98 Czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim wyłącznie dla sekwenatora NGS, natomiast dla pozostałych urządzeń w języku polskim lub angielskim? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dotyczy: SWZ pkt 10 ppk 10.1 pozycja 5 Zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych "dystrybutor i importer mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przeznaczony do używania na tym terytorium wyrób niebędący wyrobem wykonanym na zamówienie, powiadamiają o tym Prezesa Urzędu….". Czy w związku z powyższym Zamawiający w ramach wymaganych środków dowodowych w zakresie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla Sekwenatora zaakceptuje złożone przez wykonawcę powiadomienie o wyrobie medycznym, potwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy: SWZ pkt 22.2 ppkt 2 oraz Załącznik nr 8 do SWZ - Umowa §3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie wymaganego minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji do urządzenia głównego tj. sekwenatora oraz wytrząsarki, a dla pozostałych urządzeń dopuści gwarancję 12 miesięcy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja W przypadku oferowanego przez nas urządzenia głównego tj. sekwenatora podstawowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest uwzględniony w cenie urządzenia, natomiast gwarancja na dalszy okres eksploatacji oferowana jest dodatkowo. Urządzenie objęte jest 8% stawką VAT, natomiast dodatkowa gwarancja 23% stawką VAT. Czy Zamawiający zaakceptuje, że powyższe składowe będą objęte różnymi stawkami VAT oraz będą wyszczególnione w oddzielnych pozycjach na fakturze końcowej? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami projektu umowy § 2 ust. 8. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja Prosimy o doprecyzowanie czy wskazane przez Zamawiającego parametry tj. Producent/typ, wymagane są tylko w zakresie urządzenia głównego czyli sekwenatora czy również dla pozostałych urządzeń? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla wszystkich urządzeń. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ Parametry techniczne Prosimy o informację, czy w ramach opisu "Wartość Oferowana/podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru" Zamawiający dopuści wskazanie wartości oferowanej lub podanie zakresu lub opisanie lub wskazanie numeru strony w ofercie z potwierdzeniem parametru? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ - Parametry ogólne pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenia aparatu średnioprzepustowego, pracującego w technologii sekwencjonowania następnej generacji, zapewniającego w pojedynczej reakcji uzyskanie do 15 Gb danych przy odczycie w trybie sparowanych końców? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ - Parametry ogólne pkt 13 Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzania zapewniającego dokładność odczytu Q30 na poziomie? 80% dla ustandaryzowanej biblioteki testowej producenta w trybie sparowanych końców dla długości odczytu 2 × 150 bp? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ - Parametry ogólne pkt 19 Zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu dostarczenia drukarki laserowej. Urządzenie to nie jest elementem wyposażenia systemu NGS. Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki laserowej kolorowej. Drukarka laserowa kolorowa nie jest jednym z parametrów urządzenia głównego ale jest jednym z urządzeń wchodzącym w skład platformy do NGS. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ - Inne wymagania pkt 97 Czy Zamawiający zaakceptuje, że zaoferowane urządzenia będą fabrycznie nowe, urządzenie główne będzie wyprodukowane w 2022 roku, natomiast pozostałe urządzenia stanowiące jego wyposażenie będą pochodziły z bieżącej produkcji jednak nie będą starsze niż z 2021 roku? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna - Warunki gwarancji i serwisu pkt 103 Zamawiający wymaga w SWZ dostawy różnego typu urządzeń w obrębie jednego zadania. Obok urządzenia głównego - sekwenatora wymagane są: separator magnetyczny, wytrząsarka, urządzenie do przeprowadzania automatycznej elektroforezy DNA i RNA, termocykler PCR oraz fluorymetr. Pragniemy zwrócić uwagę, że cena sekwenatora NGS znacząco przekracza cenę pozostałych urządzeń. Urządzenia te są wytwarzane przez zupełnie różnych Producentów. W praktyce wymóg postawiony przez Zamawiającego uniemożliwia lub w znaczącym stopniu utrudnia złożenie oferty przez jednego Wykonawcę, gdyż Producenci oferowanych urządzeń są reprezentowani przez różne firmy. Tylko bezpośredni przedstawiciele Producenta posiadają autoryzację. W przypadku zadania zawierającego grupę różnych urządzeń nie jest możliwe, aby jeden dostawca posiadał autoryzację na wszystkie wymagane urządzenia. Prosimy o ograniczenie autoryzacji serwisu gwarancyjnego na terenie Polski wyłącznie do urządzenia głównego - sekwenatora. Odpowiedź: Zamawiający nie nakłada obowiązku, aby Wykonawca posiadał autoryzację na urządzenia innych producentów, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały autoryzowany serwis na terenie Polski. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna - Warunki gwarancji i serwisu pkt 104 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby gwarantowany czas reakcji serwisu wynosił 48 h, jednak uwzględniał zastosowanie zdalnej diagnozy? Dla oferowanych przez nas urządzeń w wielu przypadkach zdalna diagnoza jest wystarczająca do określenia rodzaju usterki i zamówienia potrzebnych części do wykonania naprawy, a osobista wizyta nie jest konieczna na etapie diagnozowania usterki. Wymóg postawiony przez Zamawiającego nie przyspiesza samej naprawy natomiast zwiększa koszt samego kontraktu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zastosowania zdalnej diagnostyki. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna - Warunki gwarancji i serwisu pkt 105, 106 i 110 Zwracamy uwagę, że oferowany sekwenator następnej generacji jest zaawansowanym urządzeniem analitycznym znajdującym coraz szersze zastosowanie w projektach bio-medycznych. Proces przygotowania prób kwasów nukleinowych jest wieloetapowy, a ewentualna przyczyna niepowodzenia reakcji sekwencjonowania może wynikać nie tylko z mechanicznej awarii urządzenia ale również być efektem nieprawidłowo przeprowadzonego procesu przygotowania bibliotek/prób do sekwencjonowania (np. w wyniku wadliwie działającego jednego z komponentów odczynnikowych lub błędu badacza). W związku z powyższym identyfikacja przyczyny niepowodzenia reakcji wiąże się ze szczegółową analizą zarówno danych pobranych z sekwenatora jak i pośrednich wyników z punktów kontrolnych danego szlaku przygotowania bibliotek do sekwencjonowania. A taki proces diagnozy nie jest możliwy do przeprowadzenia w ciągu 1-2 dni. Dodatkowo częstokroć naprawa urządzenia wymaga zastosowania długotrwałych procedur kalibracyjnych a jej poprawność musi zostać potwierdzona przeprowadzeniem odpowiedniej reakcji testowej trwającej nawet kilka dni. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii i wykonanie naprawy sprzętu do 14 dni roboczych (w przypadku braku użycia części zamiennych) oraz do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta od momentu podjęcia naprawy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na czas naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych licząc od momentu podjęcia naprawy. Zamawiający wyraża zgodę na czas naprawy z użyciem części zamiennych do 10 dni roboczych licząc od momentu podjęcia naprawy. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna - Warunki gwarancji i serwisu pkt 109 Prosimy o modyfikację zapisu o wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na następujący: "Na czas naprawy przekraczający 14 dni Wykonawca umożliwi Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia reakcji sekwencjonowania na urządzeniu o parametrach nie gorszych niż oferowane” Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku tak zaawansowanych urządzeń oferowanie urządzenia zastępczego nie jest ogólnie przyjętą praktyką i stanowi bardzo duży dodatkowy koszt dla Wykonawcy. Ponadto, z uwagi na czasochłonne procedury instalacyjne - konieczność kalibracji urządzenia oraz przeprowadzenia reakcji testowej przed oddaniem go do użytku - dostarczenie urządzenia zastępczego nie jest efektywnym czasowo rozwiązaniem. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna - Warunki gwarancji i serwisu pkt 110 Prosimy o zmianę zapisu na: Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju przedmiotu umowy powyżej 14 dni z wyłączeniem sytuacji, kiedy wykonawca "Na czas naprawy przekraczający 14 dni umożliwi Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia reakcji sekwencjonowania na urządzeniu o parametrach nie gorszych niż oferowane" Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna - Warunki gwarancji i serwisu pkt 112 Z uwagi na ogromną dynamikę rozwoju urządzeń do sekwencjonowania producenci tychże urządzeń nie deklarują tak długiego, jak wymagany czasu dostępności części zamiennych dla produkowanych urządzeń. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego czasu dostępności części zamiennych do 5 lat od daty dostawy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ - Umowa §2 ust. 1 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 16.12.2022. Mimo dołożenia wszelkich starań w celu zrealizowania jak najszybszej dostawy mogą wystąpić problemy z dostępnością urządzeń u producenta, będące wynikiem długofalowych opóźnień w dostawach surowców. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ - Umowa §2 ust. 4 Zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu dostawy sprzętu bez wad i usterek do 10 dni roboczych od dnia stwierdzenia wady w sprzęcie. Mimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę termin dostawy może ulec wydłużeniu z uwagi na brak dostępności produktów w magazynie Producenta. Odpowiedź: zgodnie z zapisami projektu umowy. - Dotyczy Załącznik 8 do SWZ, Projekt Umowy § 8 ust. 1 pkt.1 Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust 1. Umowy na 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. Odpowiedź: zgodnie z zapisami projektu umowy. - Dotyczy Załącznik 8 do SWZ, Projekt Umowy § 8 ust. 1 pkt.2 Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym w § 2 ust. 4 umowy na 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. Odpowiedź: zgodnie z zapisami projektu umowy. - Dotyczy Załącznik 8 do SWZ, Projekt Umowy § 8 ust. 1 pkt.3 Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi na 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. Odpowiedź: zgodnie z zapisami projektu umowy. - Dotyczy Załącznik 8 do SWZ, Projekt Umowy §8 ust. 1 pkt.4 Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji na 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: zgodnie z zapisami projektu umowy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int., platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2022-10-03