[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]ggC)ALISryQ





         
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                          Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego


Pakiet nr  3 – Aparat do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu. 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
	Pełna nazwa aparatu: 
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Dystrybutor - Oferent
	Podać
	


	Lp
	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany




	


	


	

	2. 
	Możliwość wykonania następujących testów:
· Test oddechowy z laktulozą; 

· test oddechowy z sorbitolem;

· test na nietolerancję laktozy, 

· test na przerost flory bakteryjnej jelita cienkiego (SIBO

	TAK
	

	3. 
	Urządzenie główne: 

· miernik wodoru w wydychanym powietrzu z wyświetlaczem graficznym LCD, 

· wyświetlanie wyników w PPM.

	TAK
	

	4. 
	Parametry techniczne:
· Wykrywany gaz: wodór
· Czułość: 1ppm
· Czas nagrzewania: 15 sekund
· Zastosowany czujnik: elektrochemiczny
· Temperatura pracy: 5-30°C
· Dokładność: ±5% lub 5ppm Wymiary: 135 x 60 x 30mm
· Żywotność baterii: minimum 30 godzin ciągłej pracy

	TAK
	

	5. 
	W zestawie dodatkowo :
· przenośna walizka/ pojemnik,
· ustniki jednorazowe z filtrem przeciwbakteryjnym i przeciw wirusowym,
· pośredni adapter plastikowy, 
· złącze kalibracyjne z zestaw kalibracyjnym (zawór+butla)- możliwość kalibracji w miejscu wykonywania testów

	TAK
	


	Warunki gwarancji i serwisu

	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.  Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu
	TAK
	

	Autoryzowany serwis gwarancyjny

i pogwarancyjny
	TAK
	

	Okres zagwarantowania  dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego
	TAK
	

	Dodatkowe

	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry
	TAK
	

	Świadectwo CE
	TAK
	

	Deklaracja zgodności 
	TAK
	

	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych 
	TAK
	

	Paszport techniczny
	TAK
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	Instrukcja serwisowa urządzenia
	TAK
	

	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze. 
	TAK
	

	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby
	TAK
	


Strona 1 z 3

