10WSzKzP SPZOZ  							Bydgoszcz dnia: 2022-09-29

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 7864/22

Sprawa nr: 135/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa aparatu do znieczulenia” – znak sprawy 135/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: - (Pkt 3) Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez wbudowanego czujnika pola sygnalizującego przekroczenie wartości 400 Gs, w związku z faktem, że oferowany przez nas aparat jest przystosowany do pracy w polu magnetycznym do linii 100 miltesli (1000 Gaussów) i dodatkowo wyposażony jest w niezależny czujnik pola magnetycznego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - (Pkt 4) Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez dodatkowego wizualnego systemu informowania o alarmie, wyraźnie widocznego z pokoju nadzoru, w związku z faktem, że oferowany przez nas aparat jest przystosowany do pracy w polu magnetycznym do linii 100 miltesli (1000 Gaussów)? Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SWZ. - (Pkt 7) Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez szuflad na akcesoria, ponieważ istnieje potencjalne ryzyko pozostawienia w takiej szufladzie wyrobu nie będącego paramagnetykiem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - (Pkt 13) Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w precyzyjne mechaniczne, podwójne kaskadowe przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, w których przepływ o niższej prędkości jest nie większy niż 1 l/min, a przepływ wyższy od 1 l/min, odczytywany jest w drugiej nitce, w których pokrętło regulujące przepływ tlenu wyróżnia się fizycznie od innych pokręteł, aby można je było rozpoznać? przez dotyk, co jest zgodne z normami ISO? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - (Pkt 15) Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia, w którym test szczelności aparatu przeprowadza się pod niskim ciśnieniem przy przepływie tlenu na poziomie 150 ml/min? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - (Pkt 16) Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w kompaktowy system oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci - pochłaniacz A200SP o obiegu okrężnym (do stosowania do 400 Gs), w którym wszystkie wielorazowe elementy systemu (za wyjątkiem manometru i czujnika przepływu) nadają się do sterylizacji parowej? Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SWZ. - (Pkt 19) Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w niezależny przepływomierz tlenu do tlenoterapii biernej zintegrowany fabrycznie z aparatem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - (Pkt 25) Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia sterowany za pośrednictwem dotykowego, barwnego ekranu TFT elektronicznego respiratora, o przekątnej 8,4'', który jest zintegrowany z aparatem? Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SWZ. - (Pkt 31) Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w tryb wentylacji SIMV, z możliwym ustawieniem wartości wyzwalającej w zakresie 0,7-4,0 l/min? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - (Pkt 32) Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w tryb wentylacji PSV wykorzystywanej do wspomagania wyłącznie pacjentów oddychających spontanicznie (jeśli pacjent nie podejmuje prób oddychania, respirator nie zapewni wspomagania i aktywowany zostanie alarm bezdechu)? Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SWZ. - (Pkt 34) Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia o zakresie PEEP od 4 do 20 cmH2O? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - (Pkt 52) Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez pomiaru i prezentacji liczbowej ciśnienia Plateau? Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SWZ. - (Pkt 67) Czy Zamawiający dopuści czas naprawy aparatu do znieczulenia z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 120 h) liczony od momentu podjęcia naprawy? Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl ); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-10-04