Bydgoszcz dnia: 2022-10-06

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 7938/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa 2 kompletnych ultradżwiękowych aspiratorów tkanek z dostawami sukcesywnymi materiałów medycznych jednorazowych” – znak sprawy 97/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE nr 3

Pytanie nr 1 dotyczy punktu 39 w Specyfikacji Technicznej Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy powyżej 48h pod warunkiem wstawienia na blok operacyjny sprzętu zastępczego.

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

PYTANIE nr 4

Czy Zamawiający dopuści rozszerzone brzmienie punktu 39 Specyfikacji Technicznej: " Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48h) liczony od momentu podjęcia naprawy lub użyczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy"?

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

PYTANIE nr 5

dotyczy pkt. 8 wymagania techniczne Czy Zamawiający dopuści aspirator ultradźwiękowy z natychmiastową aktywacją systemu po naciśnięciu przycisku nożnego aspiratora niezależnie od długości przerwy w pracy końcówki roboczej, przechodzący w tryb oszczędzania energii poprzez wyłączenie pompy ssącej po 30 sekundach od zwolnienia przycisku nożnego z natychmiastową aktywacją systemu po ponownym naciśnięciu przycisku nożnego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE nr 6

dotyczy pkt. 23 wymagania techniczne Czy Zamawiający dopuści aspirator ultradźwiękowy z menu piktogramowym, w którym ustawienie parametrów pracy aparatu odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisków "+" , "-" lub liczba na podświetlanym panelu obsługi systemu

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE nr 7

dotyczy podmiotowych środków dowodowych – wykaz dostaw wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 SWZ Czy Zamawiający dopuści wykaz min. 2 dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 SWZ, z zastrzeżeniem, że wartość brutto każdej dostawy będzie wynosiła co najmniej 200 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE nr 8

1. Czy Zamawiający w punkcie 9, tabeli A, w specyfikacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia, mając na uwadze praktyczny aspekt i komfort pracy z aspiratorem, zmieni próg punktowania dla wagi rękojeści aspiratora na niższą niż 120g zamiast 330g., ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE nr 9

2. Czy Zamawiający w punkcie 23, tabeli A, w specyfikacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia, dopuści aspirator ultradźwiękowy, o menu urządzenia w języku angielskim?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE nr 10

3. Czy Zamawiający w punkcie 11, tabeli A, w specyfikacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia, zrezygnuje z punktowania, ze względu na rozwiązanie sugerujące jednego producenta sprzętu a także ze względu na fakt, iż sterownik ręczny, jest mało istotnym i rzadko używanym podczas zabiegów elementem?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE nr 11

4. Czy Zamawiający w punkcie 20, tabeli A, w specyfikacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia, zrezygnuje z punktowania, ze względu na fakt, iż parametr tego punktu jest rzadko używany i nie jest istotny w pracy z aspiratorem ultradźwiękowym?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448