| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do terapii mitochondrialnej | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 12.1’’. | TAK |  |
|  | Wbudowana baza programów zabiegowych. | TAK |  |
|  | Monitorowane parametry: Puls, SpO2, O2. | TAK |  |
|  | Ustawienia czasu hipoksji: 1 – 60 min. | TAK |  |
|  | Ustawienia czasu hiperoksji: 1- 60 min. | TAK |  |
|  | Hipoksyczna mieszanka gazu: 9 – 16 %. | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu – hiperoksyczna mieszanka gazu: 36 %. | TAK |  |
|  | Dwa rodzaje testu hipoksycznego do określenia optymalnego stężenia tlenu i typu odporności na hipoksję - test BOLT i HRV. | TAK |  |
|  | Przełącznik przepływu gazu: tryb biofeedback i tryb manualny. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia badania EKG. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: SpO2 1-100%. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: HR 25-240. | TAK |  |
|  | Czas zabiegu: 1-120 min. | TAK |  |
|  | Biofeedback rytmu serca i saturacji w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Parametry terapii na ekranie w postaci krzywych graficznych i wartości liczbowych. | TAK |  |
|  | Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym za pomocą pulsoksymetru połączonego z urządzeniem . | TAK |  |
|  | Port USB umożliwiający aktualizację oprogramowania i tworzenia kopii zapasowych. | TAK |  |
|  | Analiza każdej sesji i porównanie 2 sesji terapeutycznych. | TAK |  |
|  | 2 tryby przełącznika przepływu mieszanki powietrza manualnie lub biofeedbacku. | TAK |  |
|  | Wbudowany formularz na zgodę RODO. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywanie wyników zabiegu i przyporządkowania ich do pacjenta. | TAK |  |
|  | Sygnał alarmowe: akustyczne i wizualne. | TAK |  |
|  | Poziom głośności: max 45 dB. | TAK |  |
|  | Maska z zaworem zwrotnym zapobiegająca możliwości wdmuchnięcia powietrza do rury. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia: 47 kg. | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia: 500 x 1027 x 460 mm. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 VAC / 50 Hz lub 115 VAC/ 60 Hz. | TAK |  |
|  | Klasa Ochrony I / Stopień ochrony IP30. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |