| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do drenażu limfatycznego | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Urządzenie do drenażu limfatycznego (masażu uciskowego). | TAK |  |
|  | Obsługiwane mankiety: 8-komorowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie: 20-220 mmHg | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada 13 programów zabiegowych dedykowane: - obrzękom limfatycznym, - obrzękom żylnym i tłuszczowym, - terapii pourazowej, - cellulit advanced, - regeneracji, - profilaktyce relaksacji, - masażowi globalnemu. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia indywidualnego ciśnienia w każdej komorze w tym jej wyłączenia. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia gradientu (spadku ciśnienia w kolejnej pompowanej komorze). | TAK |  |
|  | Programowanie własnych algorytmów. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania do 100 własnych programów, z których każdy może składać się z 25 cykli pompowania różnych komór. | TAK |  |
|  | Czas zabiegu: 1-120 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia komór. | TAK |  |
|  | Regulacja tempa zabiegu: 1-5 | TAK |  |
|  | Strumień objętościowy pompy: 15l/min. | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz 7”. | TAK |  |
|  | Wymiary: 300x260x160 mm. | TAK |  |
|  | Waga: 2,8 kg. | TAK |  |
|  | Kabel zasilający. | TAK |  |
|  | Komunikaty głosowe i możliwość uruchomienia zabiegu posługując się tylko specjalną klawiaturą z oznaczeniami kierunkowymi. | TAK |  |
|  | Awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór w makiecie. | TAK |  |
|  | Wymiary mankietów na kończyny dolne: - obwód uda (w najszerszym miejscu) - 70 cm - obwód uda (środek) - 62 cm - obwód kolana - 56 cm - obwód łydki - 52 cm - obwód kostki - 48 cm - udo - pięta - 94 cm - udo - śródstopie - 110 cm - palce - pięta - 22,5 cm | TAK |  |
|  | Wymiary mankietu na kończynę górną: - obwód ramienia - 60 cm - obwód łokcia - 52 cm - obwód nadgarstka - 46 cm - ramię - dłoń - 88 cm - pacha - dłoń - 72 cm - obwód pasa mocującego mankiet - 108 cm - szerokość pasa mocującego mankiet - 8 cm | TAK |  |
|  | Wymiary mankietu krótkie spodnie: - obwód pasa - 108 cm - długość mankietu - 73 cm - długość nogawki - 30 cm - obwód nogawki - 72 cm | TAK |  |
|  | Wymiary mankietu na biodra i brzuch: - obwód pasa - 91-125 cm - długość mankietu - 37 cm | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |