[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]ggC)ALISryQ





         
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                          Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego


Pakiet Nr 1 –  Zestawy do laparoskopii – 1 zestawy. 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
	LP
	Parametr wymagany
	Wartość graniczna
	Parametr oferowany

	
	

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy.

Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Nie dopuszcza się urządzeń powystawowych.
	TAK
	

	2. 
	Nazwa oferowanego urządzenia: 
Producent:


Typ:


	Podać
	

	3. 
	MONITOR FULL HD LCD – 1 sztuka.  

Monitor medyczny o przekątnej minium 27 cali , z ekranem antyrefleksyjnym, Minimalna rozdzielczość  1920 x 1080 pikseli, Format 16:9, Wejścia sygnału video: 1xDVI-D, 3G-SDI X2 Wyjścia: DVI-D,3G-SDI X2, współczynnik kontrastu 1000:1, Maksymalna jasność 250 -900 (Cd/m2). mocowanie vesa 100,  . 

	TAK
	

	4. 
	STEROWNIK KAMERY – 1 sztuka 
Sterownik kamery współpracujący z głowicami kamer FULL HD , Obsługiwane formaty 1080p,  Wyjścia cyfrowe HD-SD minimium 1x HMDI/DVI) 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, I, rozdzielczość 1080p, 50Hz/60Hz, Sterowanie funkcjami menu z poziomu sterownika kamery lub ze „strefy czystej” operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery 2D, Możliwość połączenie z dedykowanym źródłem światła poprzez gniazdo umożliwiające sterowanie funkcjami światła LED poprzez przyciski na głowicy kamery: włączanie/wyłączanie światła, tryby pracy: ręczny, automatyczny, Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowo ikon, Zoom cyfrowy, Możliwość dostosowania jasności obrazu w skali -5 do 5, Możliwość regulacji kontrastu w skali -5 do 5, Możliwość wyostrzenia krawędzi  w skali -5 do 5, Zaprogramowane tryby pracy. Ustawienie języka menu w tym język polski. 
	TAK
	

	5. 
	GŁOWICA KAMERY – 1 sztuka
Głowica Full HD, wyposażona w  przetwornik obrazu typu CMOS 1/3 ", Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową 14-28mm zapewniającą zoom optyczny 2x, Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s,minimum 3 przyciski na głowicy kamery z możliwościa zaprogramowania minimum 6 funkcji. zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem /  nawigacja oraz zmiana  ustawień w menu jednostki sterującej kamerą. Automatyczna regulacja jasności w połączeniu z dedykowanym źródłem światła.
	TAK
	

	6. 
	ZRÓDŁO ŚWIATŁA LED – 1 sztuka. 
Żywotność modułu LED – ok. 20000 h

Natężenie światła automatycznie dostosowujące się do pola operacyjnego

Regulacja natężenia światła:  ręczna za pomocą pokrętła na panelu przednim urządzenia 0-100% i automatyczna -  urządzenie dostosowuje parametry światła w zależności od  napotkanych warunków w polu operacyjnym. Współpraca z jednostkom sterującą kamery .Sterowanie - Włączanie i wyłączanie światła oraz wybór trybów pracy dostępne z poziomu źródła światła i z poziomu głowicy kamery

Wyświetlacz LCD na przednim panelu urządzenia wyświetlający prawidłowe zamontowanie światłowodu, tryb pracy, natężenie światła. Gniazdo światłowodu - montaż przewodu światłowodowego wideolaparoskopu, możliwość zamontowania tradycyjnych światłowodów różnych producentów 

Temperatura barwowa mimum 5665 K  

Strumień świetlny minimum 2510 lumen 

Typ ochrony CF,3


	TAK
	

	7. 
	INSUFLATOR WYSOKOPRZEPŁYWOWY Z FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ODDYMIANIA – 1 sztukia
· PRZEWÓD CO2 DO BUTLI minimum 1,5M
· WIELORAZOWY DREN CO2 Z PODGRZEWANIEM GAZU
· FILTR CO2 JEDNORAZOWY, STERYLNY DO INSUFLATORA ,Op minimum .25SZT
· STEROWNIK  NOŻNY DO ODDYMIANIA
· Dwustopniowa funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń. Możliwośc uruchomiania z poziomu sterownika NOŻNEGO; Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym; Przepływ dwutlenku węgla regulowany ok 50 l/min, Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg;  

· tryby pracy w programie standardowym: neonatolocznym i bariatryczny

Tryb pracy wysokoprzepływowy :

- regulacja przepływu. 
- regulacja ciśnienia. 
Tryb pracy veress: 

- regulacja przepływu.
- regulacja ciśnienia.
· Funkcja automatycznej desuflacji gazu po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia , Alarmy dźwiękowe i świetlne informujące o : przekroczeniu zadanego ciśnienia, wycieku gazu, zablokowaniu przepływu.     

· Wyposażenie zgodnie z wymaganiami: 

- wielorazowy dren CO2 do insuflacji z podgrzewaniem autoklawowalny, 

- Przewód wysokociśnieniowy do połączenia z butlą CO2,

-Jednorazowy zestaw drenów do oddymiania-minimum 10szt
-przycisk nożny do sterowania oddymianiem
	TAK
	

	8. 
	UNIWERSALNA POMPA SSACO-PŁUCZĄCA DO LAPAROSKOPII i HISTEROSKOPII – 1 szt. 
· ZESTAW TRANSPONDER DO LAPAROSKOPII

· ZESTAW WIELORAZOWYCH  DRENÓW PŁUCZĄCYCH Z LUER LOCK

· DREN DO ODSYSANIA Z FILTREM, MINIMUM 10 SZT.

JEDNORAZ.POJEMNIK D.WYDZIELIN 2.000ML MINIMUM 40 SZT.

· Sterowanie -Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez ekran dotykowy płukanie -Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną                                                                                                                                                          Odsysanie -Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy z jednorazowymi zbiornikami o pojemności 2l                                                                                                                                                                                                                          Wartość płukania w trybie laparoskopia 1 - 3,5 l    Ciśnienie w trybie laparoskopia -500 mmHg         Parametry odsysania - 0,7 bar      Możliwość rozszerzenia funkcjonalności pompy o dodatkowe tryby pracy: histeroskopia, artroskopia, cystoskopia,    
Wyposażenie zgodnie z wymaganiami:

- zestaw transpondera do laparoskopii –

zestaw drenów płuczących z Luer Lock 

 dren do odsysania z filtrem -10szt

- jednorazowe pojemniki na wydzielinę o pojemności 2l  Wielorazowy kompteltny dren do laparoskopii i histeroskopii z dwiema igłami do wkłucia atoklawowalny do 20 razy z czujnikim RFID zliczającym ilość cykli starylizacji minimum 3 sztuki


	TAK
	

	9. 
	WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1szt. 
Wózek endoskopowy                                                                                                                                      minimum  4 półki, z uchwytem głowicy kamery, z blokadą 4 kół jezdnych, z szufladą, z możliwością montażu dodatkowych urządzeń  z listwą ekwipotencjalną zintegrowaną z wózkiem. Wyposażenie: Ramię obrotowe do monitora, wysięgnik na płyny infuzyjne, mocowanie butli CO2,

	TAK
	

	
	
	
	

	10. 
	OPTYKA Skośna  ,SREDNICA 10MM, 30 STOPNI, DŁUGOŚĆ minimum 310MM  - 1 sztuka 
	TAK
	

	11. 
	Pojemnik do przechowywania   OPTYKI i sterylizacji KOMPATYBILNY Z OFEROWANĄ OPTYKĄ – 1 sztuka
	TAK
	

	12. 
	SWIATŁOWÓD SREDNICA  ok. 4,8MM, DŁUGOŚĆ ok. 2,5M – 1 sztuka 
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	
	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.  Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu
	TAK
	

	13. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	TAK
	

	14. 
	Okres zagwarantowania  dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego
	TAK
	

	Dodatkowe

	15. 
	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry
	TAK
	

	16. 
	Świadectwo CE
	TAK
	

	17. 
	Deklaracja zgodności 
	TAK
	

	18. 
	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych 
	TAK
	

	19. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	20. 
	Instrukcja serwisowa urządzenia
	TAK
	

	21. 
	Czas reakcji serwisu max. 72 godz robocze. 
	TAK
	

	22. 
	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby
	TAK
	


Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.
Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

          (podpis i pieczęć)                                                                                          
Data:..............................................................
· Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .

· Zamawiający wymaga dostawy złożonego sprzętu. Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.

Strona 2 z 7

