Poznań dnia: 2022-10-17

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ” Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” – znak sprawy SZW/DZP/74/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr. 4 -Monitor transportowy Czy zamawiający bezwzględnie wymaga możliwości integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr. 4 -Monitor transportowy Czy zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o następujących parametrach: Kardiomonitor o budowie kompaktowo-modułowej. Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków. Kolorowy dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej 12,1 cala. Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli. Zasilanie 100-240V, 50/60Hz. Wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh. Czas pracy na akumulatorze 6 godzin. Obsługa w języku polskim. Waga:4 kg. Wymiary:. 316× 125× 320 mm. Alarmy dźwiękowe i wizualne. Regulowane poziomy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów. Automatyczna lub manualna regulacja jasności ekranu, tryb nocny. Tryb stand by. Możliwość wyświetlenia 7 krzywych. Możliwość wyświetlenia mierzony wartości w trybie „dużych cyfr”. Pomiar: EKG, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura. Monitorowanie oxyCRG. Wbudowany kalkulator leków. Opcja przywołania pielęgniarki. Komunikacja za pomocą USB, LAN. Porty: karta SIM i karta TF. Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej. Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi. Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: IBP (do 6 kanałów), etCO2 (w strumieniu bocznym lub głównym). Możliwość rozbudowy o urządzenie peryferyjne: czytnik kodów kreskowych, klawiatura, myszka. Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięć: 240 godzin, 1200 pomiarów NIBP, 1000 grup alarmów. Wymiana akumulatora bez potrzeby rozkręcania obudowy. EKG. 5-odprowadzeniowy kabel ekg. 3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie). 12 kanałowe EKG (opcjonalnie). Zakres pomiaru HR: 15-350 ud/min. Dokładność pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyższa wartość. Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny. Analiza odcinka ST. Wybór kanału do monitorowania odcinka ST. Detekcja arytmii, 24 rodzajów arytmii. Prędkość przesuwu 6,5/12,5/25/50 mm/s. Wzmocnienie: 0,25/0,5/1/2 cm/mV. Wykrywanie stymulatora serca. Respiracja. Pomiar z impedancji klatki piersiowej. Zakres pomiaru: 0-150 oddechów/min. Dokładność pomiarowa +/- 2 oddechy/min. Prędkość: 6,25/12,5/25 mm/s. Wzmocnienie 0.25/0,5/1/2/3/4. Wybór obliczanego kanału RA-LA lub RA-LL. Saturacja. Zakres pomiarowy: 0-100%. Dokładność pomiarowa: +/-2% w zakresie saturacji 70-100%. Zakres PR: 20-300 ud/min. Dokładność PR: +/-3 ud/min. NIBP. Oscylometryczna metoda pomiaru. Tryb pracy: manual, auto, ciągły. W pomiarze ciągłym pomiar 5 min z odstępem 5 s. Pomiar: SYS, DIA, MAP, Tętno. Zakres pomiarowy: - SYS 40-270 mmHg - DIA 10-215 mmHg - MAP 20-235 mmHg;. Dokładność pomiarowa: +/- 5 mmHg. Interwały pomiarowe: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min. Zakres pomiaru tętna: 40-240 ud/min. Temperatura. 2 kanały pomiarowe: T1, T2. Prezentacja różnicy zmierzonych temperatur. Zakres pomiary: 0-50 st. C. Rozdzielczość pomiarowa: 0,1 st. C. Dokładność pomiarowa: +/- 0,1 st. C. Możliwość wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C. Drukarka. Szerokość wydruku: 48 mm. Tryb drukowania: manualny/predefiniowany. Prędkość przesuwu krzywych: 12,5/25/50 mm/s. Wydruk krzywych i danych pomiarowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 3 - dot. zadania częściowego nr 6 – respirator: Czy Zamawiający dopuści respirator z: w pkt.5 respirator na wózku jezdnym z 4 kołami i 2 hamulcami, w pkt.15 wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu PC z docelową objętością, w pkt.18 wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród: VCV lub PCV, w pkt.28 częstość oddechów: 1-100 odd/min, w pkt.34 przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ od 3 do 150 l/min, w pkt. 56 częstość oddechów zadanych i częstość oddechów całkowita, w pkt. 69 „lub możliwość rozbudowy o system monitorujący ciśnienie w mankiecie rurki intubacyjnej i automatycznym utrzymaniem ciśnienia na prawidłowym poziomie w celu uniknięcia powikłań miejscowych oraz VAP”, w pkt. 71 „lub możliwość rozbudowy o prezentację ciśnienia napędowego (Driving Pressure) jako wykładnik bezpiecznej wentylacji mechanicznej oszczędzającej tkanki płucne”, W pkt. 97 „lub pomiar stężenia O2 przy pomocy czujnika galwanicznego – do każdego respiratora odpowiednia ilość na 5 lat ciągłej pracy”, w pkt, 102 „lub automatyczna wentylacja w zamkniętej pętli w oparciu o integralny pomiar podatności i oporności ułatwiający odzwyczajenie pacjenta od respiratora”, w pkt. 104 „lub możliwość rozbudowy o monitorowanie saturacji mózgowej rSO2 do oceny parametrów wentylacji”, w pkt. 105 „lub możliwość rozbudowy o monitorowanie poziomu sedacji na podstawie widma EEG – Density Spectral Array”, w pkt. 110 „lub możliwość rozbudowy o przystawkę do podaży i monitorowania tlenku azotu”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 4 – dot. zadania częściowego nr 6 – respirator: Czy Zamawiający oceni dodatkowe funkcje respiratora : w pkt. 68 „pomiar spirometryczny i wyświetlanie Pojemności Życiowej VC: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.”, w pkt. 70 „możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu głównym lub bocznym wraz z kreśleniem krzywej CO2: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.”, w pkt. 74 „dodatkowy ekran wbudowany w część pneumatyczną umożliwiający monitorowanie w sytuacji awaryjnej: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.”, w pkt. 95 „obserwacja czasu trwania alarmu ze zmianą jego hierarchii: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.”, w pkt. 101 „szybki start wentylacji. Bezpieczną wentylacja startowa umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.”, w pkt. 106 „możliwość rozbudowy o automatyczne odsysanie wydzieliny zbierającej się nad mankietem rurki intubacyjnej w celu zapobieżenia VAP: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Pytanie nr 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie terminu wykonania zamówienia. Czy Zamawiający wymaga dostawy w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy (zgodnie ze wzorem umowy par. 5 ust. 1) czy 6 tygodni od wysłania zamówienia (zgodnie z SWZ)? Jeśli, zgodnie z zapisem SWZ, Zamawiający złoży zamówienie, a termin realizacji będzie biegł od momentu otrzymania przez Wykonawcę zamówienia, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie na jaki okres zostaje zawarta umowa np. na okres 1 roku od daty zawarcia umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Urządzenia medyczne muszą zostać dostarczone najpóźniej do 10 grudnia 2022 r. Pytanie nr 6 Czy w zakresie pakietów nr 4, 5 i 6 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do: 8 tygodni od daty zawarcia umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 7 Dotyczy SWZ, przedmiotowe środki dowodowe. Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 8 - dot. wzoru umowy § 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności: przelew na konto Wykonawcy po wykonaniu umowy wynosił do 45 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. Pytanie nr 9 Czy w przypadku złożenia oferty na kilka pakietów / części Zamawiający zawrze osobne umowy na każdą z części osobno? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 10 – dot. wzoru umowy § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego w przypadku nie dokonania naprawy w okresie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 11 - dot. wzoru umowy § 7 ust. 3 Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób: ,,Gwarancją nie są objęte: - uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); - Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Nie ma potrzeby kazuistycznego opisywania przyczyn zwolnienia gwaranta z odpowiedzialności. Po prostu jeżeli nie mamy do czynienia z wadą, wówczas wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a definicja wady zawarta jest w kodeksie cywilnym tj. w art. 5561 . Pytanie nr 12 – dot. wzoru umowy § 9 ust. 6 Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Wypowiedzenie dotyczy de facto notorycznego naruszania umowy i jest prawem zamawiającego. Pytanie nr 13 – dot. wzoru umowy § 9 ust. 6 Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie wypowiedzenie umowy w całości, lub w zakresie całego pakietu jest zapisem nieproporcjonalnie krzywdzącym dla Wykonawcy. Dodatkowo zwracamy uwagę, że środkiem dyscyplinującym Wykonawcę do należytego wykonania umowy stanowią kary umowne (par. 10). Proponujemy wykreślenie prawa do wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy nastąpiła co najmniej trzykrotna reklamacja jakości towaru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości działalności, Zamawiający nie może opierać się na zasobach wadliwych, nawet jeżeli sa one naprawiane w terminach umownych, gdyż prowadzi to do destabilizacji działalności operacyjnej Zamawiającego. Pytanie nr 14 – dot. wzoru umowy § 10 ust. 1 oraz 2 W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu i zmianę w/w ustępów na: 1. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w par. 5 ust. 1 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości: 0,2% wartości urządzenia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu urządzenia zastępczego na warunkach określonych w par. 7 ust. 2 Umowy, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości urządzenia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kara umowna ma tez funckcję stymulująca do należytego wykonania umowy a jej poziom nie ma charakteru wysoce represyjnego, biorąc pod uwagę nadto fakt jej limitowania par 10 ust. 5,6 i 7 i ograniczenia do zwłoki, z wyłączeniem opóźnienia. Pytanie nr 15 – dot. wzoru umowy § 10 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych dla każdej ze stron nie mogła przekroczyć 10% kwoty burto określonej w par. 6 ust.1 umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ Pytanie nr 16 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Postanowienia zawarte sa w par. 12, jeżeli ze względu na dana specyfikę będzie istniała konieczność doprecyzowania obszarów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, to jest taka możliwość c aby uzupełnić zapisu lub zawrzeć odrębną umowę w tym zakresie. Pytanie nr 17 – dot. wzoru umowy § 6 ust. 5 Prosimy o wyjaśnienie czy doszło do omyłki pisarskiej w powyżej wspomnianym ustępie Zamawiający ma na myśli, że termin płatności pierwszej raty przypada na dzień zgodny z postanowieniami par. 6 ust. 4? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. Pytanie nr 18 Wnosimy o wykreślenie treści paragrafu 6 ustęp 5 w całości: „W przypadku gdy wartość faktury brutto, przekracza kwotę 20 000,00 zł, strony dopuszczają możliwość płatności kwoty faktury w dwóch równych miesięcznych ratach, przy czym termin płatności pierwszej raty przypada na dzień zgodny z postanowieniami §6 ust. 5 a drugiej po upływie miesiąca od terminu płatności pierwszej raty.". Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Wnosimy tym samym o ustalenia terminu płatności w zakresie zadania nr 3 , w terminie 60 dni płatnych po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. Pytanie nr 19 – dot. wzoru umowy § 6 ust. 4 i 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ustępu 4 i 5 paragrafu 6 w następujący sposób: 1.Par. 6 ust. 4: Termin płatności (dostawy): przelewane wyłącznie na konto Wykonawcy po wykonaniu umowy do 45 dni licząc od doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i doręczania faktur na adres mailowy: kancelaria@lutycka.pl . Podstawa wystawienia faktury będzie podpisany protokół, o którym mowa w §5 ust. 5 umowy. 2.Par. 6 ust. 5. W przypadku gdy wartość faktury brutto, przekracza kwotę 20 000,00 zł, strony dopuszczają możliwość płatności kwoty faktury w dwóch równych, przy czym termin płatności pierwszej raty przypada na dzień zgodny z postanowieniami §6 ust. 4 a drugiej po upływie 15 dni od terminu płatności pierwszej raty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zamawiający