Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- System do rejestracji EEG w badaniach naukowych (gwarancja min 12 miesięcy):

- Elektroencefalograf 24-bitowy 64 kanały EEG, próbkowanie na kanał 4096 Hz (max. 128+8), 8192 Hz (max. 64+8) lub 16384 Hz (max. 32+8),

  - współpracujący z systemem 64 aktywnych elektrod EEG z możliwością rozbudowy do 256 elektrod oraz z 8 kanałami do pomiarów fizjologicznych oraz zapewniający komunikację cyfrową z oprogramowaniem do prezentacji eksperymentów wraz z zestawem 64 elektrod aktywnych do EEG w systemie 10/20

  - posiadający modułowy system konwersji danych do wzmocnienia sygnału EEG, ECG lub EMG o częstotliwości próbkowania do 16 kHz

  - szybkie ładowanie baterii <3,5h (2 x zestaw baterii 6 Volt. 4500 mAh);

  - długość elektrod min. 150 cm;

  - interfejs współpracujący z oprogramowaniem Presentation, E-prime i Psycho-Py;

  - dwa komplety 64 elektrod Ag-AgCl z 68-pinowym konektorem, min. długość przewodów 140 cm (gwarancja na elektrody 12 miesięcy);

  - 8 aktywnych elektrod płaskich

  - interfejs przesyłu znaczników z USB, kompatybilny z Presentation, E-Prime, PsychoPy.

- oprogramowanie do nagrywania i podstawowej obróbki sygnału EEG o następujących funkcjonalnościach: (1) zapis danych w formacie BDF, (2) podgląd online, (3) widok offset, (4) odtwarzanie zapisu, (5) skalowanie, (6) wybór referencji, (7) filtrowanie i usuwanie częstotliwości próbkowania;

- system do mierzenia reakcji skórno-galwanicznej kompatybilny z elektroencefalografem;

- komplet przewodów do uruchomienia zestawu elektroencefalograf + stacja robocza.

- zestaw musi zawierać także wszelkie inne części i akcesoria, które wymagane są przez specyfikę danego sprzętu do pomyślnej rejestracji sygnału EEG z wykorzystaniem opisanego powyżej systemu.

- (i) Stacja robocza (zestaw komputerowy) do rejestracji sygnału wraz z ekranem (monitorem) o częstotliwości odświeżania 120Hz i akcesoriami, kompatybilna z elektroencefalografem (gwarancja 12 miesięcy); (ii) stacja robocza (zestaw komputerowy) do ekspozycji bodźców wraz z ekranem (monitorem) o częstotliwości odświeżania 120Hz i akcesoriami, kompatybilna z elektroencefalografem (gwarancja 12 miesięcy);

- Stacja robocza (zestaw komputerowy)  do analizy sygnału EEG wraz z ekranem (monitorem) o częstotliwości odświeżania 120Hz i akcesoriami, kompatybilna z elektroencefalografem (gwarancja 12 miesięcy);

- Czepki do rejestracji EEG w systemie 10/20, 64 odprowadzeń; kompatybilne z elektroencefalografem. Oznaczenia 64 lokalizacji wg systemu 10/20. Rozmiary i liczba czepków:

- 54-58cm x 2 szt.

- 56-60cm x 2 szt.

- 58-62cm x 2 szt.

- Zestaw żelu (60 opakowań), strzykawki (240 sztuk), dyski do przyklejania elektrod płaskich (4 opakowania) kompatybilny z elektroencefalografem, model do suszenia i przechowywania elektrod (x2)

SZKOLENIE

- instruktaż obsługi oprogramowania do rejestracji sygnału EEG - Wprowadzenie do podstaw elektrofizjologii - Paradygmaty badań EEG - Procedura rejestracji EEG - Dobre praktyki rejestrowania sygnału - Eksport i przygotowanie danych do analizy - Utrzymanie i pielęgnacja sprzętu i elektrod, - Zasady bezpiecznego użytkowania, sprawdzanie poprawności działania systemu, - Sytuacje awaryjne

Termin realizacji:

max do 8 tygodni * od dnia zawarcia umowy i otrzymania przez Wykonawcę odpowiedniego zamówienia wraz z potwierdzeniem właściwego organu nadzorującego Zamawiającego zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 83 ust.1 pkt 26 lit.a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r poz. 106 z późn. zm.)

przy czym:

do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy i otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia właściwego organu nadzorującego Zamawiającego zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 83 ust.1 pkt 26 lit.a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r poz. 106 z późn. zm.)  – jeśli chodzi o dostawę i instalację

do 2 tygodni od dostawy i instalacji sprzętu – jeśli chodzi o szkolenie

Minimalna gwarancja na system EEG: 12 miesięcy

Kryteria oceny oferty: cena 60%; gwarancja 20%; termin płatności faktury: 20%