Poznań dnia: 2022-10-26

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego dla Filii nr 2” – znak sprawy SZW/DZP/73/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ/załącznik 
nr 1 do umowy), Formularz asortymentowo – cenowego (załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 2 
do umowy) oraz Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

Pytanie nr 1 Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy - Formularz cenowy Dotyczy zadania nr 2 poz. 3 i 4, tj. respiratory Monnal T60 prod. Air Liquide Medical Systems Czy Zamawiający wyrazi zgodzę na wydzielenie pozycji nr 3 i 4 oraz utworzenie odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości ofert ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 2 SWZ, Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4.2 Dotyczy zadania nr 2 poz. 3 i 4, tj. respiratory Monnal T60 prod. Air Liquide Medical Systems Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga od Wykonawców skalkulowania w cenie oferty wymiany zestawu przeglądowego (opisanego poniżej), którego wymiana stanowi jeden z etapów przeglądu technicznego zgodnie z instrukcją obsługi i dokumentami serwisowymi. Zestaw przeglądowy dla respiratora Monnal T60: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami umowy. Przegląd ma być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta. Pytanie nr 3 SWZ, Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4.2 Dotyczy zadania nr 2 poz. 3 i 4, tj. respiratory Monnal T60 prod. Air Liquide Medical Systems Prosimy Zamawiającego o informację czy wymaga kalkulacji kosztu wymiany akumulatorów wewnętrznych w cenie oferty czy wymiana akumulatorów nastąpi na odrębne zlecenia (naprawy) po ustaleniu terminu konieczności ich wymiany? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymiana akumulatorów nastąpi na odrębne zlecenie, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności ich wymiany. Pytanie nr 4 SWZ, Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4.2 Dotyczy zadania nr 2 poz. 3 i 4, tj. respiratory Monnal T60 prod. Air Liquide Medical Systems Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania respiratora Monnal T60 do najnowszej wersji V2.7.5? Aktualizacja oprogramowania stanowi element procedury przeglądu technicznego prowadzący do udoskonalenia systemu operacyjnego urządzenia, co przekłada się na większe bezpieczeństwo pacjenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami umowy. Przegląd ma być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta. Pytanie nr 5 SWZ, rozdział 9 Informacja o podmiotowych środkach dowodowych pkt 9.2 ppkt 1 Dotyczy zadania nr 2 poz. 3 i 4, tj. respiratory Monnal T60 prod. Air Liquide Medical Systems Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez zapis "Posiada kwalifikacje do przeprowadzenia wymaganego serwisu pogwarancyjnego na urządzenia objęte wnioskiem, zgodnie z zaleceniami producenta (wszelkie kody, znajomość oprogramowania itp.)" rozumie, że osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego tzn. przeglądów i napraw będzie posiadała aktualne przeszkolenie z zakresu serwisu respiratora Monnal T60 potwierdzone imiennym certyfikatem wydanym przez producenta urządzenia ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca ma spełniać 2 warunki udziału w postępowaniu: - uprawnienia do 1 kv i tu ma być książeczka z aktualnym wpisem uprawniającym, tj. aktualne zaświadczenie SEP E, - posiadać kwalifikacje potwierdzone Oświadczeniem o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji sprzętu, zgodnej z zaleceniami producenta. Pytanie nr 6 Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy Dotyczy zadania nr 2 poz. 3 i 4, tj. respiratory Monnal T60 prod. Air Liquide Medical Systems Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądów respiratorów Monnal T60 podczas jednego przyjazdu serwisanata do siedziby Zamawiającego, co pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. (Przegląd sprzętu przypada w tym samym terminie). Pytanie nr 7 Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy, § 4 Realizacja ust. 6 Dotyczy zadania nr 2 poz. 3 i 4, tj. respiratory Monnal T60 prod. Air Liquide Medical Systems Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wykonania naprawy do 10 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje ulega zmianie zgodnie z ogłoszeniem o zmianie zamówienia (nr 1) nr 2022/BZP 00410845/01 z dnia 26.10.2022 r. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 26.10.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza ofertowego oraz/lub formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 26.10.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki