# Załącznik A do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

| OPIS przedmiotu zamówienia Cytometr przepływowy z obrazowaniem z dwoma laserami: 488nm i 642nm, z modułem oprogramowania Machine Learning (uczenie maszynowe), podajnikiem probówek o poj. 1,5ml wraz z instalacją |  |
| --- | --- |
| Opis produktu: | Wykorzystujący ogniskowanie hydrodynamiczne cytometr przepływowy z obrazowaniem Zakres i szerokość kanałów fluorescencyjnych dla lasera niebieskiego 488 nm: 457nm / 45nm- Ch1 kanał brighfield 528nm / 65nm, -Ch2 577nm / 35nm, -Ch3 610nm / 30nm, -Ch4 702nm / 85nm, -Ch5 762nm / 35nm.-Ch6 oraz SSC Zakres i szerokość kanałów fluorescencyjnych dla lasera czerwonego 642 nm: 702nm / 85nm, -Ch11 762nm / 35nm.-Ch12 Jednostka sterująca urządzeniem zalecana przez producenta. |
| Wymiary urządzenia: Waga: | Wymiary w mm: szerokość: max. 470 mm x wysokość: max. 480 mm x głębokość: max. 650 mm waga: max. 63 kg |
| Czułość i precyzja: | Czułość: Od 5 do 100 MESF. |
| Parametry optyki - wzbudzenie: | - laser niebieski: 488 nm (60 mW) - laser czerwony: 642 nm (100 mW) - laser 785 nm (70 mW) dedykowany do kanału SSC Możliwość przeprowadzania codziennej, automatycznej horyzontalnej kalibracji wiązki laserów - Możliwość zastosowania dowolnego lasera dla parametru SSC - Możliwość rozbudowy urządzenia bez konieczności jego transportu o dodatkowy laser zielony 561 nm o mocy 50 mW oraz laser fioletowy 405 nm (100 mW) |
| Sposób pobierania prób: | Podajnik probówek o pojemności 1,5 ml z detektorem wysokości i czujnikiem powietrza (objętość martwa probówki <3 ul) |
| Oprogramowanie: | - sterujące automatycznie włączaniem i wyłączaniem systemu - umożliwiające przeprowadzenie kompensacji post akwizycyjnej |
| Rodzaj analizowanej próby: | - minimalna objętość badanej próby– 20 ul w probówce - możliwość analizy komórek w zakresie wielkości 0,2 -120 µm |
| Charakterystyka systemu: | - Detekcja sygnału fluorescencyjnego i rejestracja obrazu za pomocą kamery CCD - wizualna weryfikacja każdego obiektu na podstawienie generowanych przez urządzenie zdjęć - morfologiczna klasyfikacja analizowanych obiektów w heterogennych próbach z wykorzystaniem oprogramowania do analizy obrazów generowanych przez urządzenie - szybkość akwizycji przy jednoczesnym generowaniu zdjęć mikroskopowych każdego analizowanego obiektu: do 5000 obiektów/ sekundę - wbudowany obiektyw 20x - zdolność do auto-diagnostyki i auto-kalibracji - Automatyczny rozruch oraz zamknięcie systemu - Możliwość manualnej regulacji siły emitowanego sygnału fluorescencyjnego poprzez płynną zmianę mocy lasera - Możliwość generowania danych statystycznych dla wielotysięcznych populacji z wykorzystaniem co najmniej 86 cech podstawowych każdego analizowanego obiektu oraz z zastosowaniem co najmniej 16 masek umożliwiających precyzyjną identyfikację wybranego fragmentu komórki - Możliwość manualnego tworzenia masek logicznych wskazujących obszar analizowanego obiektu w oparciu o wykorzystanie masek podstawowych - Możliwość analizy obiektów w zakresie wielkości 0,2 – 120 um |
| Charakterystyka systemu: | - Urządzenie wyposażone w system automatycznego monitorowania i regulacji strumienia komórek w celu otrzymywania zdjęć o optymalnej ostrości - Urządzenie wyposażone w optyczne czujniki alarmujące o niskim poziomie płynów oraz wysokim poziomie odpadów w zbiornikach - Oprogramowanie posiada gotowe szablony do analizy umożliwiające wykonanie następujących oznaczeń: apoptoza, cykl komórkowy z mitozą, internalizacja, lokalizacja jądrowa, ko-lokalizacja, zmiana kształtu komórkowego. Oprogramowanie samodzielnie tworzy i dopasowuje wykresy punktowe, histogramy, wybrane parametry i stosowane maski Kalibracja urządzenia < 15 minut |
| Moduł ML | - Moduł oprogramowania działający w oparciu o uczenie maszynowe, wykorzystujący liniową analizę dyskryminacyjną (LDA) do stworzenia klasyfikatorów liniowych, optymalnie rozdzielających pouplacje wsadowe wksazane przez użytkownika |
| Dodatkowe komponenty systemu: | - Roztwór do kalibracji urządzenia, zestaw odczynników do płukania i odkażania urządzenia, płyn osłonowy, zestaw odczynników do oznaczeń komórkowych umożliwiający ocenę żywotności oraz aktywności metabolicznej |
| Gwarancja: | - Gwarancja min. 12 miesięcy |