Bydgoszcz dnia: 2022-10-27

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo Nr 8544/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne materiałów dla Stacji Dializ na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 150/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 1 cewnika permanentnego  poliuretanowego schodkowego  o średnicy 14,5 Fr  i długościach :19 cm od mufki do zakończenia cewnika i przepływie powyżej 400ml/min?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i Formularza Cenowego

PYTANIE 2

Czy zamawiający zgodzi się  na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 2 cewnika permanentnego  poliuretanowego schodkowego  o średnicy  14,5 Fr  i długościach :23 cm od mufki do zakończenia cewnika i przepływie powyżej 400ml/min?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i Formularza Cenowego

PYTANIE 3

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 dopuści złożenie oferty na dializatory o powierzchni 1,4 m2, pozostałe parametry bez zmian?

2. Czy Zamawiający w Zadaniu 4 dopuści złożenie oferty na dializatory o powierzchni 1,6 m2, pozostałe parametry bez zmian?

3. Czy Zamawiający w Zadaniu 6 dopuści złożenie oferty na dializatory o powierzchni 2,0 m2, pozostałe parametry bez zmian?

4. Czy Zamawiający w Zadaniu 6 dopuści złożenie oferty na dializatory o powierzchni 2,2 m2, pozostałe parametry bez zmian?

5. Czy Zamawiający w Zadaniu 7 dopuści złożenie oferty na dializatory o powierzchni 2,2 m2, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Ad. 1  Zamawiający  podtrzymuje zapisy swz i Formularza Cenowego

Ad. 2  Zamawiający  podtrzymuje zapisy swz i Formularza Cenowego

Ad. 3 Zamawiający  podtrzymuje zapisy swz i Formularza Cenowego

Ad. 4 Zamawiający  podtrzymuje zapisy swz i Formularza Cenowego

Ad. 5 Zamawiający  podtrzymuje zapisy swz i Formularza Cenowego

PYTANIE 4

Czy Zamawiający w pozycji 1 zadanie 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 13 Fr  i długościach: 15 cm,17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

-  termoplastyczny poliuretan Tecoflex

-  radiocieniujący szaft cewnika

-  końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu ( Katalog)

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w zadaniu 1 poz. 1 dopuszcza cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 13,5-14 Fr  i długościach minimalnych odpowiednio: 16cm, 20cm i 25 cm;  pozostałe parametry wg  minimalnych  parametrów  opisanych w SWZ  - można zaoferować  lepsze parametry.

PYTANIE  5

do pakietu 12 Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert większej ilości wykonawców, co ma wpływ na racjonalne zarządzanie środkami publicznymi i jest korzystne dla pacjenta, zwiększy zakresy dla cewników permanentnych, różnice podane w nawiasach:

Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy z rozdwojoną końcówką o średnicy 14,5 Fr (prosimy o stworzenie zakresu 14,5Fr - 15,5Fr właściwego dla cewników permanentnych). Przepływ 500 ml/min.(w celu umożliwienia składania ofert konkurencyjnych, prosimy o stworzenie zakresu 400ml/min – 500ml/min) Introduktor z zastawką zapobiegającą przedostaniu się powietrza do światła naczynia ( Prowadnik rozdzieralny z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika)

- długość 19cm do mufki dla pozycji 1

- długość 23cm do mufki dla pozycji 2

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące opisu cewnika i zakresu oraz przepływu. Zamawiający dopuszcza Introduktor z zastawką zapobiegającą przedostaniu się powietrza do światła naczynia ( Prowadnik rozdzieralny z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika)

- długość 19cm do mufki dla pozycji 1

- długość 23cm do mufki dla pozycji 2

PYTANIE 6

do pakietu 12 Wykonawca zaproponował produkt równoważny, gdyż w opisie znalazły się cechy produktu charakterystyczne dla jednego wykonawcy. Zamawiający utrzymując parametry wykluczające i kierując się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu, i nie stwarzając warunków do składania ofert większej ilości wykonawców,  musi mieć świadomość, że  jest to działanie sprzeczne z zasadą konkurencyjności i polityką zakupową państwa. Dlatego w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie granic równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP

ODPOWIEDŹ

Zamawiający określił minimalne wymagania techniczne mając  na uwadze  przyjęte kryterium oceny ofert  a także  doświadczenie  kliniczne, z którego  wynika, że  większa średnica cewnika i mniejszy  przepływ  naraża pacjenta  na powikłania śródoperacyjne i pooperacyjne, zmniejsza komfort pacjenta i może powodować nieprawidłową hemodializę.  W zakresie prowadnika dopuszczono oferowane  rozwiązanie

PYTANIE 7

Zwracam się z uprzejmą prośbą o: Wyrażenie zgody na zaoferowanie a Zadaniu nr 5 dializatorów z błoną syntetyczną o powierzchni 1,9m²., sterylizowanych promieniami Gamma.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

PYTANIE 8

Wyrażenie zgody na zaoferowanie a Zadaniu nr 7 dializatorów z błoną syntetyczną o powierzchni 2,1m²., sterylizowanych promieniami Gamma.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający

Wyk w 2 egz.  na 2 ark.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448