Znak sprawy: ZP/5516/D/22

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Termocykler do PCR w czasie rzeczywistym (ang. real-time PCR), wraz z komputerem 
i oprogramowaniem.

Parametry techniczne:

Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a

Blok grzejny o pojemności min. 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych

niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek

Zakres temperatury bloku 4 – 100°C

Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż ± 0,2 °C w temp. 90 °C

Równomierność rozkładu temp. na płycie nie gorsza niż ± 0,3 °C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90 °C

Zakres wielkości próbki minimum: 1 – 50 μl

Maksymalna szybkość zmian temperatury (maximum ramp rate) co najmniej 5 °C/s

Musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 12 reagentów

Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego co najmniej 24 °C

Zakres temp. ustawienia gradientu 30 – 100 °C

Pokrywa z grzaniem od 30 do 110 °C

Metoda pomiarowa: fluorescencja

Źródło światła: diody LED

Multipleks 2 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 2 genów w jednej próbce

Każdy kanał pomiarowy musi być wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do barwników przypisanych do kanału

Urządzenie musi być wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z  kanałów

Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem barwników: FAM, SYBR® Green I, VIC, HEX, CAL Fluor Gold 540, Cal Fluor Orange 560

Dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET

Kilka trybów rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału

Możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru

Programowanie reakcji z komputera PC

Oprogramowanie zapewniające archiwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach

Tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe

Analiza krzywej topnienia

Analiza względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar ΔCT lub ΔΔCT z wieloma genami referencyjnymi

Możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z różnych pomiarów

Analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point”

Analiza alleli (dyskryminacja alleli)

Oprogramowanie umożliwiające wykonanie analiz statystycznych (t-Student, dwukierunkowa ANOVA) zintegrowane w jednym oprogramowaniu

Oprogramowanie umożliwające porównywanie różnych grup biologicznych

Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint)

Oprogramowanie umożliwiające analizę stabilności genów refrencyjnych

Połączenie do komputera poprzez port USB 2.0

Do systemu dołączony powinien być komputer zapewniający prawidłowe funkcjonowanie aparatu i oprogramowania

Urządzenie nie wymaga kalibracji w siedzibie użytkownika

Waga urządzenia: max do 22 kg

Wymiary urządzenia: 33 cm x 56 cm x 36 cm (W x D x H)

Termin/okres realizacji zamówienia: do 16 tygodni od podpisania umowy.

Gwarancja na urządzenie  24 miesiące.