10WSzKzP SPZOZ							 Bydgoszcz dnia: 2022-11-04

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 8748/22

Sprawa nr: 149/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Zakładu Radiologii Lekarskiej na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 149/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Pytanie 1 - dot. opisu przedmiotu zamówienia, formularz cenowy - zadanie 1: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie z jakim modelem wstrzykiwacza ma być kompatybilny zestaw wkładów wymagany w zadaniu nr 1. Odpowiedź: Medrad Mark V ProVis Pytanie 2 - dot. opisu przedmiotu zamówienia, formularz cenowy - zadanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 1 zestaw o następującym składzie: strzykawka o pojemności 150 ml i złącze szybkiego napełnienia typu J-rurka, niezawierający nakłuwacza (spike)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3- dot. opisu przedmiotu zamówienia, formularz cenowy - zadanie 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 6 przedłużacz wysokociśnieniowy o długości 150 cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2: 1. Dotyczy: Załącznik 7 do SWZ, Formularz cenowy, pakiet 5 Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: "Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem" (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa). Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 2. Dotyczy: Załącznik 7 do SWZ, Formularz cenowy, pakiet 5 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion. Ponadto, że nie spowodują usterek w jego działaniu i nie będą powodem jego uszkodzenia oraz są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 3. Dotyczy: Załącznik 7 do SWZ, Formularz cenowy, pakiet 5, poz. nr 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł być użytkowany w trybie 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 4. Dotyczy: Załącznik 7 do SWZ, Formularz cenowy, pakiet 5, poz. nr 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność linii pacjenta o długości 250cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania. Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby pojemność linii pacjenta o długości 250cm wynosiła 12,5ml. 5. Dotyczy: Załącznik 7 do SWZ, Formularz cenowy, pakiet 5 Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu), a ich brak był potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi lub oznaczeniem na opakowaniu wężyka? Pragniemy zaznaczyć, że wymóg Zamawiającego, aby wyroby medyczne do podawania kontrastu były bez zawartości ftalanów (DEHP) jest istotny i uzasadniony dobrem pacjentów. Związki DEHP są dodatkiem stosowanym do polichlorku winylu (PCV) - termoplastycznego tworzywa sztucznego, stosowanego od wielu lat w wielu wyrobach różnego przeznaczenia. W związku z przeprowadzoną w ostatnich latach serią badań m.in. tych związków, ustalono, że mogą one przedostawać się do organizmu ludzkiego. Ftalany (DEHP) uznawane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP. 6. Dotyczy: Projekt umowy. W związku z tym, że w spółce komandytowej nie występuje pojęcie kapitału zakładowego, prosimy o dopuszczenie w przypadku wybrania naszej oferty jako oferty najkorzystniejszej, że Zamawiający wykreśli informacje o kapitale zakładowym w umowie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 7. Dotyczy: Projekt umowy, Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie poniższych zapisów do treści zawieranej umowy: "Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, akty władzy państwowej, akty organów unijnych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy". Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 8. Dotyczy: Projekt umowy, §9 ust. 1, pkt 2) i 3) W naszej opinii zaproponowana kara umowna 1% jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona około 0,1 - 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie do zniechęcenia do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia kary umownej do poziomu 0,5%. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 9. Dotyczy: Projekt umowy, §9, ust. 1 Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

PYTANIE NR 3: Pakiet 10 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty pokrowca na kasete rtg 61x64cm, jednorazowy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-11-04