[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]ggC)ALISryQ





         
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                          Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego


Pakiet nr 5 –  Respirator noworodkowy - nCPAP. 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH. 
	Pełna nazwa aparatu: 
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Dystrybutor - Oferent
	Podać
	


	Lp
	Parametr 
	Wymaganie
	 

	1
	Parametry ogólne
	 
	 

	2
	Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia.
	TAK
	 

	3
	Respirator dla dzieci i dorosłych.
	TAK
	 

	4
	Możliwość rozbudowy o opcję neonatologiczną
	TAK
	 

	5
	Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą kół
	TAK
	 

	6
	Ekran dotykowy: szklany ekran pojemnościowy, przekątna minimum 15,6"
	TAK
	 

	7
	Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi
	TAK
	 

	8
	Możliwość powieszenia respiratora na sufitowej jednostce zasilającej (kolumnie) lub postawienia na półce kolumny
	TAK
	 

	9
	Zasilanie w tlen z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,7 do 6 bar AGA lub DIN, bądź z butli tlenowej
	TAK
	 

	10
	Awaryjne zasilanie z jednostki zasilania w energię elektryczną z minimalnym czasem pracy 240 minut 
	TAK
	 

	11
	Pomiar w minutach dostępnego czasu pracy respiratora na wewnętrznym akumulatorze
	TAK 
	 

	12
	Tryby wentylacji i nastawy
	 
	 

	13
	VC-CMV, AC (CMVAssist)
	TAK
	 

	14
	VC-SIMV, PC-SIMV
	TAK
	 

	15
	PC-SIMV, PC-AC, PC-BIPAP
	TAK
	 

	16
	SPN-CPAP/PS i VS
	TAK 
	 

	17
	Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP
	TAK
	 

	18
	Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępna we wszystkich trybach wentylacji
	TAK
	 

	19
	Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem oddechowym typu AutoFlow
	TAK
	 

	20
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną objętością docelową typu VG
	TAK
	 

	21
	Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC). Dostępne w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100%
	TAK
	 

	22
	Terapia O2 wysokimi przepływami
	TAK 
	 

	23
	Możliwość rozbudowy o tryb APRV
	TAK 
	 

	24
	Możliwość rozbudowy o manewr kreślenia pętli P-V niskim przepływem ( LF P-V Loop)
	TAK 
	 

	25
	Tryb obowiązkowej wentylacji minutowej typu MMV
	TAK 
	 

	26
	Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji proporcjonalnej PPS
	TAK 
	 

	27
	Możliwość rozbudowy w tryb wsparcia ciśnieniowego typu Pressure Support 
	TAK 
	 

	28
	Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji tzw. "szumowej" VPS
	TAK 
	 

	29
	Graficzna dynamiczna wizualizację płuc pacjenta (SPV) wraz z wartościami mierzonymi
	TAK 
	 

	30
	Możliwość rozbudowy o automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora oparty na pomiarach parametrów spontanicznej VT, RR oraz kapnometrii
	TAK 
	 

	31
	Możliwość rozbudowy o kapnometrię w strumieniu głównym
	TAK 
	 

	32
	Kompensacja przecieków 
	TAK 
	 

	33
	Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień
	TAK 
	 

	34
	Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdechu do wydechu (I:E)
	TAK 
	 

	35
	Częstość oddechów przy wentylacji CMV minimum 0,5 – 150 oddechów/min.
	TAK 
	 

	36
	Objętość pojedynczego oddechu minimum od 2 do 3000 ml.
	TAK 
	 

	37
	Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 1 do 95 cmH2O
	TAK 
	 

	38
	Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 0 do 95 cmH2O
	TAK 
	 

	39
	Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O.
	TAK 
	 

	40
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów).
	TAK 
	 

	41
	Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,2 l/min – 15 l/min.
	TAK 
	 


	42
	Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych
	TAK 
	 

	43
	Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 70 % szczytowego przepływu wdechowego
	TAK 
	 

	44
	Pomiary i obrazowanie
	 
	 

	45
	Rzeczywista częstość oddychania.
	TAK 
	 

	46
	Częstość oddechów spontanicznych
	TAK 
	 

	47
	Objętość pojedynczego oddechu
	TAK 
	 

	48
	Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta
	TAK 
	 

	49
	Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV
	TAK 
	 

	50
	Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV
	TAK 
	 

	51
	Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej
	TAK 
	 

	52
	Wentylacja minutowa przecieku, objętość lub frakcja przecieku
	TAK 
	 

	53
	Ciśnienie PEEP
	TAK 
	 

	54
	Ciśnienie okluzji P,01
	TAK 
	 

	55
	NIF – Negative Inspiratory Force
	TAK 
	 

	56
	Szczytowe ciśnienie wdechowe
	TAK 
	 

	57
	Ciśnienie średnie
	TAK 
	 

	58
	Ciśnienie fazy Plateau
	TAK 
	 

	59
	Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną
	TAK 
	 

	60
	Zabezpieczenie miejsca połączenia zastawek z rurami układu oddechowego przed przypadkowym uszkodzeniem lub rozłączeniem dzięki metalowemu wspornikowi ochronnemu
	TAK 
	 

	61
	Możliwość połączania (funkcja link) TI z RR (stały stosunek I:E)
	TAK 
	 

	62
	Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących
	TAK 
	 

	63
	Prezentację na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora trendów graficznych i numerycznych mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących
	TAK 
	 

	64
	Możliwość eksportu trendów z ostatnich 31 dni
	TAK 
	 

	65
	Możliwość konfiguracji minimum 6 ekranów 
	TAK 
	 

	66
	Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej
	TAK 
	 

	67
	Alarmy
	TAK 
	 

	68
	Wadliwej pracy elektroniki aparatu
	TAK 
	 

	69
	Braku zasilania w energię elektryczną
	TAK 
	 

	70
	Niskiego ciśnienia gazów zasilających
	TAK 
	 

	71
	Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu
	TAK 
	 

	72
	Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej
	TAK 
	 

	73
	Za wysokiej objętości oddechowej TV
	TAK 
	 

	74
	Za wysokiej częstości oddechowej – tachypnoe
	TAK 
	 

	75
	Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego
	TAK 
	 

	76
	Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku
	TAK 
	 

	77
	Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej.
	TAK 
	 

	78
	Inne
	TAK 
	 

	79
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów, opisać
	TAK 
	 

	80
	Komunikat o zalecanym teście aparatu i obwodu oddechowego po włączeniu urządzenia. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji
	TAK 
	 

	81
	Pneumatyczny, synchroniczny nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora; sterowanie nebulizatorem z ekranu respiratora
	TAK 
	 

	82
	Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m.
	TAK 
	 

	83
	Instrukcja obsługi dostępna z ekranu respiratora
	TAK 
	 

	84
	Polski interfejs i oprogramowanie aparatu
	TAK 
	 

	85
	Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu. Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK 
	 

	86
	24 miesiące gwarancji
	TAK
	 

	87
	Akcesoria
	TAK 
	 

	88
	1 płuco testowe
	TAK 
	 

	89
	1 zastawka wydechowa wielorazowego użytku do sterylizacji
	TAK 
	 

	90
	Ramię podtrzymujące układy oddechowe
	TAK 
	 

	91
	10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku
	TAK 
	 

	92
	25 szt. jednorazowych dwuramiennych obwodów oddechowych
	TAK 
	 

	93
	1 czujnik przepływu do sterylizacji
	TAK 
	 

	94
	Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury i przepływu oraz przewodami do podłączenia do jednorazowych układów pacjenta
	TAK
	

	95
	Nawilżacz z funkcją niezależnego programowania temperatury ramienia wydechowego oraz poziomu nawilżania
	TAK
	

	96
	Nawilżacz z funkcją wykrywania poziomu wody w komorze
	TAK
	

	97
	2 czujniki proksymalnego pomiaru przepływu
	TAK
	

	98
	10 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków do współpracy z  nawilżaczem aktywnym z podgrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym
	TAK 
	

	99
	Zestaw startowy do wspomagania oddechowego nCPAP obejmujący generatory ciśnienia min. 3, czapeczki lub opaski min.2, maski nosowe min.2, kaniule donosowe min.2 oraz miękkie łączniki do podłączenia z układem jednorazowym
	TAK 
	

	100
	5 czujników przepływu do dezynfekcji
	TAK 
	 

	101
	Respirator współpracujący ze sprężarkami powietrza 
	TAK
	

	102
	Dodatkowe wymagane
	 
	 

	103
	Możliwość zawieszenia ekranu (jednostki monitorująco/sterującej) w odległości do 10 m od jednostki wentylacyjnej
	TAK 
	 

	104
	Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP: opisać.
	TAK
	 

	105
	Możliwość włączenia trybu symulacji wentylacji do celów szkoleniowych
	TAK
	 

	106
	Podpowiedzi tekstowe i graficzne dotyczące minimum trybów wentylacji, alarmów i manewrów terapeutycznych wyświetlane na ekranie
	TAK 
	 


	Warunki gwarancji i serwisu

	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.  Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu
	TAK
	

	Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny

i pogwarancyjny
	TAK
	

	Okres zagwarantowania  dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego
	TAK
	

	Dodatkowe

	

	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry
	TAK
	

	Świadectwo CE
	TAK
	

	Deklaracja zgodności 
	TAK
	

	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych 
	TAK
	

	Paszport techniczny
	TAK
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	Instrukcja serwisowa urządzenia
	TAK
	

	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze. 
	TAK
	

	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 5 osób. 
	TAK
	


Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć) 

                                                                                  Data:.............................................................

Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .

Strona 1 z 11

