Załącznik nr 2 do SWZ

Parametry techniczne przedmiotu dzierżawy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w zabiegach urologicznych wraz z dzierżawą robota chirurgicznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WYMAGAŃ

| ROBOT CHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać: ……………………….. |
| Model |  |  | Podać: ……………………….. |
| Rok produkcji |  |  | Podać: ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia |  |  | Podać:……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI: |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany/oceniany | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Zakres zastosowań robota chirurgicznego to minimum: Urologia Ginekologia Chirurgia Otolaryngologia |  | TAK | Opisać i wskazać certyfikację/walidację w dokumentach producenta: |
| Zestaw robota chirurgicznego składający się z następujących elementów: 1. Konsola chirurgiczna – 1szt. 2. Wózek z ramionami robotycznymi – 1szt. 3. System wizyjny – 1 szt. 4. Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego |  | TAK | Opisać: |
| KONSOLA CHIRURGICZNA – 1 szt. |  |  |  |
|  | Konsola chirurgiczna mobilna na podstawie jezdnej, z blokadą. | TAK |  |
|  | Funkcja zapewniająca transmisję ruchów rąk operatora do ramion robotycznych, z możliwością skalowania ruchu narzędzi oraz funkcją redukcji drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów ręki operatora. (funkcjonalność wymagana bez względu na sposób technicznego osiągnięcia wymaganej funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że skalowanie narzędzi odbywać się będzie co najmniej w trzech trybach.) | TAK | Należy podać liczbę trybów skalowania narzędzi i opisać: |
|  | Funkcja umożliwiająca sterowanie narzędziami chirurgicznymi oraz kamerą endoskopową 3D (w każdym z ramion robotycznych). Wymagane bez względu na sposób technicznego osiągnięcia wymaganej funkcjonalności, z zastrzeżeniem: Funkcja umożliwiająca automatyczne przełączenie przez operatora konsoli chirurgicznej- kąta prezentacji obrazu z endoskopu 30 stopni w dół i 30 stopni w górę. | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca sterowanie ustawieniami systemu elektrochirurgii (co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu) z poziomu konsoli chirurgicznej z możliwością zapamiętania przez konsolę chirurgiczną co najmniej 3 typów ustawień dla narzędzi elektrochirurgicznych | TAK |  |
|  | Funkcja włączania i wyłączania wizualizacji znacznika ICG (obrazowanie fluorescencyjne) przełączenie przez operatora konsoli chirurgicznej za pomocą manetek sterujących | TAK |  |
|  | Wykaz istotnych elementów składowych konsoli: - manetki sterujące (lewa i prawa), - pulpit sterujący (lewy i prawy), - przeglądarka stereoskopowa, - ekran dotykowy, - panel przełączników nożnych | TAK |  |
|  | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk operatora umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta. z zachowaniem kierunku ruchu, tj. ruch ręki operatora w prawo, powoduje ruch narzędzia w prawo, ruch ręki operatora w lewo powoduje ruch narzędzia w lewo, obrót manetki powoduje obrót przegubowy/artykulacyjny narzędzia zgodny z ruchem ręki operatora. | TAK |  |
|  | Pulpity sterujące lewy i prawy – umieszczone po obu stronach podłokietnika konsoli chirurgicznej umożliwiające co najmniej: - włączenie zasilania, - wyłączenie awaryjne, - regulację parametrów ergonomicznych stanowiska, zapewniających operatorom o różnej budowie ciała komfort pracy podczas zabiegów . | TAK |  |
|  | Panel przełączników nożnych – umieszczony u podstawy konsoli chirurgicznej, umożliwiający co najmniej: - sterowanie kamerą, - przełączanie ramion, - włączanie i wyłączanie głównych sterowników ramion i narzędzi chirurgicznych (sprzęgło) - sterowanie urządzeniami elektrochirurgicznymi (aktywacja koagulacji mono i bipolarnej) | TAK |  |
|  | Przeglądarka stereoskopowa: - dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D, - Wyświetla w polu widzenia operatora komunikaty oraz ikony z informacjami o stanie systemu. | Ocena w ramach kryterium jakość przedmiotu dzierżawy: Tworząca obraz stereoskopowy pola operacyjnego i wyświetlająca komunikaty i informacje o stanie systemu. NIE* – 0 pkt TAK* – 10 pkt *- niepotrzebne skreślić | Opisać z uwzględnieniem wymogu granicznego i parametrów ocenianych jeśli są zaoferowane: |
|  |  | Ocena w ramach kryterium jakość przedmiotu dzierżawy: Tworząca obraz stereoskopowy 3D wraz z maksymalnie dwoma obrazami pomocniczymi ( ze źródeł zewnętrznych np.: USG). NIE* – 0 pkt TAK* – 20 pkt *- niepotrzebne skreślić |  |
|  | Funkcja konsoli chirurgicznej, która umożliwia operatorowi przeniesienie wzroku z pola operacyjnego przeglądarki stereoskopowej w przestrzeń sali operacyjnej, bez konieczności wyzwalania rąk z manetek sterujących, z zachowaniem stałej, niezmiennej pozycji narzędzi wewnątrz ciała pacjenta w celu uniknięcia niezamierzonych niekontrolowanych ruchów narzędzi w ciele pacjenta. | TAK |  |
|  | Obraz pola chirurgicznego w polu widzenia chirurga 3D bez zastosowania okularów 3D (polaryzowanych lub aktywnych) | TAK |  |
|  | Zintegrowany z konsolą chirurgiczną panel dotykowy (touchpad) służący operatorowi wybieraniu funkcji konsoli, co najmniej w zakresie: - wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie; - przypisania narzędzi do określonej konfiguracji rąk oraz nóg; - sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora; - programowania przez operatora wartości energii dostarczonej do narzędzi; - pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami;, - sterowania ustawieniami obrazu i dźwięku oraz zapisu; - sterowania funkcjonalnościami sygnałów zewnętrznych (co najmniej: obrazu z USG, CT, kamer zewnętrznych); - sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej, telestracji i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D/3D); - sterowania danymi konta użytkownika konsoli chirurgicznej; - w przypadku integracji z drugą konsolą chirurgiczną - przekazywania drugiemu operatorowi kontroli nad narzędziami oraz endoskopem, sterowanie wirtualnym wskaźnikiem | TAK |  |
|  | Konsola chirurgiczna | Ocena w ramach kryterium jakość przedmiotu dzierżawy: Z możliwości integracji z drugą konsolą (nie stanowiącą przedmiotu zamówienia) umożliwiającą współpracę operatorów każdej z konsol, polegającą na możliwości przekazania uprawnień zarządzania wszystkimi dostępnymi narzędziami oraz endoskopem. NIE* – 0 pkt TAK* – 20 pkt *- niepotrzebne skreślić |  |
| WÓZEK Z RAMIONAMI ROBOTYCZNYMI – 1 szt. |  |  |  |
|  | Wózek z ramionami robotycznymi mobilny, pojedynczy wózek wyposażony w: - kolumnę z przegubami nastawczymi, czteroma uniwersalnymi ramionami robotycznymi zamocowanymi do pojedynczej kolumny- zapewniający ruchy narzędzi chirurgicznych realizowane przez zagięcie kątowe/artykulację końcówek narzędzi chirurgicznych - możliwość obrotu narzędzi w osi długiej w zakresie o co najmniej 360 stopni. | Ocena w ramach kryterium jakość przedmiotu dzierżawy: 360-539 stopni* – 0 pkt. 540 i więcej stopni* – 10 pkt. *- niepotrzebne skreślić | Opisać: |
|  | Napęd elektryczny wózka: - umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania - zapewniający możliwość zmiany położenia wózka również bez użycia interfejsu napędu elektrycznego - interfejs napędu elektrycznego obejmujący: kolumnę kierowniczą oraz przełączniki przemieszczenia i zmiany wysokości | TAK |  |
|  | Kolumna robotyczna z możliwością co najmniej: - obrotu ramion kolumny względem osi pionowej i poziomej, z systemem laserowym umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania oraz systemem laserowym do uniknięcia kolizji | TAK |  |
|  | Przeguby nastawcze służące do ustawiania ramion na platformie operacyjnej w celu ustalenia punktu centralnego. | TAK |  |
|  | Ramiona robotyczne wyposażone w karetkę na narzędzia z możliwością zamocowania sterylnej nakładki i jednorazowego, sterylnego obłożenia ramienia robotycznego | TAK |  |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii robotycznej - Artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy - Artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy - Artykulacyjne graspery co najmniej 4 typy | TAK |  |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi i specjalistycznymi narzędziami chirurgii robotycznej Narzędzia posiadające certyfikat CE. | Ocena w ramach kryterium jakość przedmiotu dzierżawy: Jednorazowe sterylne, artykulacyjne narzędzie bipolarne chirurgii robotycznej do uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7mm, chwytania i dysekcji NIE* – 0 pkt TAK* – 10 pkt |  |
|  | Endoskop - wymagana możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym z ramion robotycznych wózka robotycznego, bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia redukcji kaniuli) | TAK |  |
|  | Endoskop - wymagana możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym z ramion robotycznych wózka robotycznego, bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia redukcji kaniuli) | TAK |  |
|  | Endoskop - możliwość sterowania funkcjami endoskopu (ustawienia kąta widzenia, horyzontu, wykonania zdjęcia) z poziomu głowicy kamery endoskopu zainstalowanego w ramieniu robotycznym | TAK |  |
| SYSTEM WIZYJNY – 1 szt. |  |  |  |
|  | System wizyjny - zintegrowany, na kolumnie mobilnej, współpracujący z systemem chirurgii robotycznej | TAK |  |
|  | System wizyjny - wyposażony co najmniej w: - tor wizyjny o wysokiej rozdzielczości HD; - głowicę kamery o minimum 10 krotnym powiększeniu optycznym i minimum 4 krotnym powiększeniu cyfrowym 3D, z funkcją wizualizacji znacznika ICG (obrazowanie fluorescencyjne), z endoskopem z końcówką prostą (0 stopni) i endoskopem z kątem patrzenia (30 stopni) - źródło światła - monitor minimum 24” wyświetlający obraz z endoskopu (lewego lub prawego kanału optycznego) oraz obraz z przeglądarki 3D konsoli chirurgicznej, obrazy zewnętrzne (USG, CT ); - panel sterujący na ekranie monitora- umożliwiający regulację co najmniej: - ustawienia parametrów obrazu pola operacyjnego, - sterowanie parametrami endoskopu i konfiguracja sygnałów wideo i audio, - możliwość sterowania sygnałami na zewnątrz (w konfiguracji 2D i 3D) do monitorów zewnętrznych i źródeł streamingowych realizowana za pomocą monitora dotykowego wchodzącego w skład wózka toru wizyjnego systemu chirurgii robotycznej; | TAK |  |
|  | Układ sterowania kamery - podłączony do kamery za pomocą pojedynczego przewodu, sterujący akwizycją i przetwarzaniem obrazu z kamery. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE ZESTAWU ROBOTA CHIRURGICZNEGO |  |  |  |
|  | Zestaw materiałów eksploatacyjnych posiadających certyfikat CE do wykonania 60 zabiegów urologicznych. Akcesoria niezbędne do procesu dekontaminacji: • Plastikowa wanna do moczenia i zabezpieczenia sprzętu podczas mycia i transportu, wyposażona w kompatybilną pokrywę. Wymiary wanny 57,2 cm x 64,8 cm x 10,2 cm lub więcej, z kranem do spuszczania zawartości wanny – 4 szt. • Tace sterylizacyjne na narzędzia i akcesoria – ilość odpowiednia do ilości dostarczonych narzędzi. • Tace sterylizacyjne dla endoskopu – 4 szt. | TAK |  |
|  | System elektrochirurgii | TAK | Podać producenta, typ i opisać: |
|  | Wykonawca na czas obowiązywania umowy udostępni symulator służący do nauki i do oceny sprawności manualnej operatorów, według wcześniej ustalonego harmonogramu. lub Symulator wirtualnej rzeczywistości (z programem ćwiczeń dla użytkownika – co najmniej w zakresie posługiwania się narzędziami chirurgii robotycznej – artykulacja, narzędzia mono- bipolarne, chwytanie, szycie) - służący do nauki i do oceny sprawności manualnej Operatorów | TAK | Podać producenta, typ: |
|  | Możliwość synchronizacji wózka robotycznego pacjenta ze stołem operacyjnym - realizowana bezprzewodowo (IR/RF). Możliwość synchronizacji stołu operacyjnego z wózkiem robotycznym pacjenta umożliwiająca zmianę położenia w trakcie procedury medycznej, bez konieczności wyjmowania narzędzi chirurgii robotycznej z ciała pacjenta | TAK | Podać producenta, typ i opisać |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ramach wyposażenia: a/ nagrywarka medyczna z możliwością zapisu 2D/3D oraz funkcjonalnością do streamingu oraz zapisu na dyskach zewnętrznych HD (poprzez port USB) b/ dyski HD zewnętrzne dla minimum 5 zespołow chirurgicznych | TAK | Podać producenta, typ i opisać |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: -wózka wsadowego na narzędzia chirurgii robotycznej do wskazanej przez Zamawiającego automatycznej - myjni dezynfektora -konektora dla endoskopu chirurgii robotycznej do wskazanej przez Zamawiającego automatycznej - myjni dezynfektora - metalowych koszy do transportu narzędzi chirurgii robotycznej z Sali operacyjnej do Centralnej Sterylizatorni - kuwet do namaczania narzędzi chirurgii robotycznej w celu uruchomienia zwalidowanego reprocesingu narzędzi i endoskopów chirurgii robotycznej oraz we własnym zakresie przeprowadzi walidację procesu mycia w automatycznej myjni dezynfektor | TAK |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy). | TAK |  |
|  | Możliwość zgłoszeń o awarii za pomocą faksu lub emaila 24h/dobę, 365 dni/rok. | TAK | TAK, podać adres mailowy |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. | TAK | TAK/NIE |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie (w wersji papierowej i elektronicznej). | TAK | TAK ,dostarczyć podczas przekazywania sprzętu |
|  | Dostarczenie podczas odbioru oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu sprzętu medycznego posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy – dotyczy robota chirurgicznego | TAK | TAK/NIE |
|  | Szkolenie wprowadzające przeprowadzone przez pracownika serwisu - przed odbiorem sprzętu min 3 godziny | TAK | TAK/NIE |
|  | Podstawowe szkolenie techniczne dla pracowników Działu Technicznego (minimum 3 godziny), potwierdzone imiennym certyfikatem Dostawcy | TAK | TAK/NIE |
|  | Dotyczy robota chirurgicznego: Szkolenia rozszerzone dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia. Szkolenia zorganizowane dla 1 zespołu (skład zespołu: operator i asystent, instrumentariusz). W razie potrzeby Zamawiającego możliwość wsparcia aplikacyjnego w czasie gwarancji. Szkolenie po odbiorze sprzętu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Obszary kliniczne szkolenia: Urologia | TAK | TAK/NIE |
|  | Dotyczy robota chirurgicznego: Szkolenie podstawowe obsługowe w miejscu instalacji, w wymiarze minimum 3 dni roboczych. Szkolenie po odbiorze sprzętu w terminie wskazanym przez Zamawiającego | TAK | TAK/NIE |
|  | W ramach usprawnienia współpracy i podnoszenia kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za sprzęt medyczny Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach referencyjnych producenta. | TAK | TAK/NIE |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK | TAK/NIE |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK | TAK/NIE |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego robota chirurgicznego na terenie Polski (dokumenty załączyć do umowy) | TAK | TAK/NIE |

Oświadczenie należy podpisać:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem osobistym