| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Bronchofiberoskopy średnica 3,6 | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bronchofiberoskopy średnica 5,4 | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Monitor | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Bronchofiberoskop o średnicy zewnętrznej 3,6 mm |  |  |  |
|  | Bronchofiberoskop jednorazowy | TAK |  |
|  | Pole widzenia powyżej 85o | TAK, podać |  |
|  | Głębia ostrości 5-50 mm | TAK |  |
|  | Wbudowane oświetlenie LED | TAK |  |
|  | Długość części roboczej 605 mm | TAK |  |
|  | Zagięcie końcówki roboczej w zakresie góra/dół min. 200o | TAK, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna 3,6 mm | TAK |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy minimum 1,4 mm (z możliwością odsysania przez kanał roboczy) | TAK, podać |  |
|  | Ujście kanału roboczego w kształcie elipsy | TAK |  |
|  | Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu | TAK |  |
|  | Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej - 5 | TAK, podać |  |
|  | Gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek | TAK |  |
|  | Kompatybilny z monitorem oferowanym w użyczenie | TAK |  |
| Bronchofiberoskop o średnicy zewnętrznej 5,4 mm |  |  |  |
|  | Bronchofiberoskop jednorazowy | TAK |  |
|  | Pole widzenia powyżej 85o | TAK, podać |  |
|  | Głębia ostrości 5-50 mm | TAK |  |
|  | Wbudowane oświetlenie LED | TAK |  |
|  | Długość części roboczej 605 mm | TAK |  |
|  | Zagięcie końcówki roboczej w zakresie góra/dół min. 200o | TAK, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna 5,4 mm | TAK |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy minimum 2,8 mm (z możliwością odsysania przez kanał roboczy) | TAK, podać |  |
|  | Ujście kanału roboczego w kształcie elipsy | TAK |  |
|  | Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu | TAK |  |
|  | Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej - 6 | TAK, podać |  |
|  | Gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek | TAK |  |
|  | Kompatybilny z monitorem oferowanym w użyczenie | TAK |  |
| Monitor do współpracy z zamawianymi bronchofiberoskopami |  |  |  |
|  | Monitor z jednostką dokumentacji | TAK |  |
|  | Ekran LCD 10-11 cali, kolorowy, dotykowy o rozdzielczości HD | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe i z wewnętrznego akumulatora | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 2 godziny | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisu filmów i zdjęć na wbudowanej pamięci o pojemności min. 16 GB | TAK, podać |  |
|  | Złącze USB umożliwiające transfer plików do pamięci przenośnej | TAK |  |
|  | Uruchomienie systemu i gotowość do pracy po max 15 sekundach od włączenia | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na stojaku do kroplówek | TAK |  |
|  | Dwa uchwyty do podwieszania opakowań fiberoskopów | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1 szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (dotyczy monitora) z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: (dotyczy monitora) - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania jeśli dotyczy; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |