10WSzKzP SPZOZ							 Bydgoszcz dnia: 2022-11-21

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 9079/22

Sprawa nr: 161/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa sprzętu medycznego” – znak sprawy 161/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 8 ust. 1.1 wzoru Umowy. Zamawiający w § 8 ust. 1.1 wskazał: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy – 0,5 % wartości brutto urządzenia, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki, Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 8 ust 1.1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

PYTANIE NR 2: Pakiet 2 Pytanie dotyczące wymagań technicznych punkt 39: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dotyczącego dostarczenia paszportu technicznego monitora i w zamian o dopuszczenie zaoferowania monitora nie wymagającego okresowego serwisowania, ale objętego 24-miesięczną gwarancją. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie dotyczące wymagań technicznych punkt 45: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania urządzeń objętych serwisem producenta zlokalizowanym w UE. Wyjaśniamy, że w Polsce posiada siedzibę lokalny dystrybutor, który dostarczy sprzęt zastępczy na czas ewentualnych napraw i serwisów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia sprzętu zastępczego o takich samych parametrach jak sprzęt zamawiany na czas naprawy lub serwisu

PYTANIE NR 3: Zadanie 2 poz. 1 Bronchofiberoskopy o średnicy 3,6: ppkt 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop o polu widzenia 85°? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. ppkt 3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop o głębi ostrości 6-50 mm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. ppkt 5 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop o długości części roboczej 600 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. ppkt 6 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop z zagięciem końcówki roboczej w zakresie: góra 180°, dół 180°? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. ppkt 7 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop o średnicy zewnętrznej części roboczej 3,8 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. ppkt 8 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop o kanale roboczym o średnicy 1,2 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza średnicę 1,2 mm (z możliwością odsysania przez kanał roboczy) ppkt 9 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop z ujściem kanału roboczego w kształcie okrągłym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. ppkt 10 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop z portem ssania umieszczonym z boku rękojeści (oś krótka bronchoskopu), port narzędziowy umieszczony od góry rękojeści w osi długiej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 2 poz. 2 Bronchofiberoskopy o średnicy 5,4: ppkt 15 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop o polu widzenia 85°? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bronchofiberoskop o polu widzenia min. 85° ppkt 16 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop o głębi ostrości 6-50 mm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. ppkt 18 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop o długości części roboczej 600 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. ppkt 19 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop z zagięciem końcówki roboczej w zakresie: góra 180°, dół 160°? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. ppkt 20 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop o średnicy zewnętrznej części roboczej 5,8 mm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. ppkt 22 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop z ujściem kanału roboczego w kształcie okrągłym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. ppkt 23 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop z portem ssania umieszczonym z boku rękojeści (oś krótka bronchoskopu), port narzędziowy umieszczony od góry rękojeści w osi długiej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. ppkt 24 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop z minimalnym rozmiarem rurki intubacyjnej – 7? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie 2 poz. 3 Monitor: ppkt 28 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny monitor do współpracy z zamawianymi bronchofiberoskopami z ekranem LCD 12,8 cal, kolorowy, dotykowy o rozdzielczości Full HD? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. ppkt 35 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny monitor do współpracy z zamawianymi bronchofiberoskopami, z uchwytem na zasilacz oraz hakiem umożliwiającym powieszenie opakowań fiberoskopów? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Dotyczy Zadanie 2 poz. 3 Monitor ppkt 28: Prosimy o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje ekranu LCD kolorowy, dotykowy o rozdzielczości Full HD? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ekran o rozdzielczości Full HD, nie wymaga.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-11-21